## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Ultrazvukový přístroj pro dialýzu Oblastní nemocnice Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Výrobce: |  | Model / Typ:
1 | V489 | Ultrazvukový přístroj - dialýza | 1
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
| Ultrazvukový přístroj vysoké výkonnostní kategorie pro interní JIP, kardiologii, endokrinologii, gastroenterologii, angiologii, dialýzu | Nerezový interiér, plné dveře, vnitřní skleněné dveře | Nerezový interiér, plné dveře, vnitřní skleněné dveře
| 1. Ultrazvukový přístroj | 1. Ultrazvukový přístroj | 1. Ultrazvukový přístroj
| Plně digitální přenosný přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku s vozíkem pro převoz | Plně digitální přenosný přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku s vozíkem pro převoz | Plně digitální přenosný přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku s vozíkem pro převoz
| Mobilní provedení s provozem na akumulátor v minimální délce 45 minut | Mobilní provedení s provozem na akumulátor v minimální délce 45 minut | Mobilní provedení s provozem na akumulátor v minimální délce 45 minut
| Snadná obsluhovatelnost a přizpůsobivost pro různé druhy vyšetření | Snadná obsluhovatelnost a přizpůsobivost pro různé druhy vyšetření | Snadná obsluhovatelnost a přizpůsobivost pro různé druhy vyšetření
| Frekvenční rozsah přístroje v rozmezí min. 1 - 15 MHz | Frekvenční rozsah přístroje v rozmezí min. 1 - 15 MHz | Frekvenční rozsah přístroje v rozmezí min. 1 - 15 MHz
| Min. tři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy | Min. tři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy | Min. tři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
| Požadavky na diagnostický monitor: | Požadavky na diagnostický monitor: | Požadavky na diagnostický monitor:
| • typ LCD/LED/TFT | - typ LCD/LED/TFT | - typ LCD/LED/TFT
| • úhlopříčka min. 15“ | - úhlopříčka min. 15“ | - úhlopříčka min. 15“
| • rozlišovací schopnost min. 1280 x 1024 px | - rozlišovací schopnost min. 1280 x 1024 px | - rozlišovací schopnost min. 1280 x 1024 px
| Požadovaná zobrazení: | Požadovaná zobrazení: | Požadovaná zobrazení:
| • B-mode na základních frekvencích | - B-mode na základních frekvencích | - B-mode na základních frekvencích
| • B-mode na harmonických frekvencích | - B-mode na harmonických frekvencích | - B-mode na harmonických frekvencích
| • PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 20°, high-PRF | - PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 20°, high-PRF | - PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 20°, high-PRF
| • CW - kontinuální doppler | - CW - kontinuální doppler | - CW - kontinuální doppler
| • M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód | - M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód | - M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód
| • M-mód tkáňový doppler | - M-mód tkáňový doppler | - M-mód tkáňový doppler
| • color TDI a PW TDI | - color TDI a PW TDI | - color TDI a PW TDI
| • barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | - barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | - barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
| • trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - rozšíření obrazu na lichoběžníkový o min. 20° na každé straně | - trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - rozšíření obrazu na lichoběžníkový o min. 20° na každé straně | - trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - rozšíření obrazu na lichoběžníkový o min. 20° na každé straně
| • úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení | - úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení | - úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
| • simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase | - simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase | - simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase
| • rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | - rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | - rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
| • modul EKG pro monitorování EKG křivky | - modul EKG pro monitorování EKG křivky | - modul EKG pro monitorování EKG křivky
| Modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: | Modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: | Modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie:
| • DICOM Verification/Service | DICOM Verification/Service | DICOM Verification/Service
| • DICOM Print | DICOM Print | DICOM Print
| • DICOM Storage | DICOM Storage | DICOM Storage
| • DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve
| • DICOM Worklist | DICOM Worklist | DICOM Worklist
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
| Komplexní programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace | Komplexní programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace | Komplexní programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
| Hloubka vyšetřitelnosti min. 300 mm pro abdominální aplikace | Hloubka vyšetřitelnosti min. 300 mm pro abdominální aplikace | Hloubka vyšetřitelnosti min. 300 mm pro abdominální aplikace
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 2000 snímků | Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 2000 snímků | Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 2000 snímků
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení) | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení) | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení)
| Přístroj musí obsahovat mechanické jezdce pro úpravu časového a laterálního zisku | Přístroj musí obsahovat mechanické jezdce pro úpravu časového a laterálního zisku | Přístroj musí obsahovat mechanické jezdce pro úpravu časového a laterálního zisku
| Vybavení jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW | Vybavení jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW | Vybavení jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW
| Interní HDD s kapacitou min. 0,5 TB | Interní HDD s kapacitou min. 0,5 TB | Interní HDD s kapacitou min. 0,5 TB
| Archivace snímků min. v PC formátech (např. JPG, TIFF, AVI, MPEG) a DICOM | Archivace snímků min. v PC formátech (např. JPG, TIFF, AVI, MPEG) a DICOM | Archivace snímků min. v PC formátech (např. JPG, TIFF, AVI, MPEG) a DICOM
| Min. 2 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení | Min. 2 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení | Min. 2 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
| B/W printer s digitálním vstupem | B/W printer s digitálním vstupem | B/W printer s digitálním vstupem
| Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje | Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje | Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje
| Možnost rozšíření o modul pro kontrastní látky s možností duálního zobrazení, fundamentálního zobrazení a kontrastního zobrazení a nastavitelnou délkou smyčky pro kontrast min. 6 minut | Možnost rozšíření o modul pro kontrastní látky s možností duálního zobrazení, fundamentálního zobrazení a kontrastního zobrazení a nastavitelnou délkou smyčky pro kontrast min. 6 minut | Možnost rozšíření o modul pro kontrastní látky s možností duálního zobrazení, fundamentálního zobrazení a kontrastního zobrazení a nastavitelnou délkou smyčky pro kontrast min. 6 minut
| Možnost rozšíření o kardiologické kvantifikační moduly pro hodnocení speckle tracking, strain/strain rate kvantifikaci | Možnost rozšíření o kardiologické kvantifikační moduly pro hodnocení speckle tracking, strain/strain rate kvantifikaci | Možnost rozšíření o kardiologické kvantifikační moduly pro hodnocení speckle tracking, strain/strain rate kvantifikaci
| Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení pomocí TEE sondy (sonda není součástí dodávky) | Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení pomocí TEE sondy (sonda není součástí dodávky) | Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení pomocí TEE sondy (sonda není součástí dodávky)
| 2. Ultrazvukové sondy | 2. Ultrazvukové sondy | 2. Ultrazvukové sondy
| Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-5 MHz s možností zobrazení na harmonických frekvencích, hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu min. 0 - 300 mm | 2.1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 - 5 MHz s možností zobrazení na harmonických frekvencích, hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu min. 0 - 300 mm | 2.1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 - 5 MHz s možností zobrazení na harmonických frekvencích, hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu min. 0 - 300 mm
| Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 5-12 MHz, aktivní šíře max. 40 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích | 2.3) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 5 - 12 MHz, aktivní šíře max. 40 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích | 2.3) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 5 - 12 MHz, aktivní šíře max. 40 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích
| 3. Příslušenství | 3. Příslušenství | 3. Příslušenství
| Pojízdný, výškově stavitelný vozík pro usnadnění manipulace a transportu ultrazvukového přístroje, s držáky sond a sonografického gelu, včetně možnosti připojení min. 3 sond současně | Pojízdný, výškově stavitelný vozík pro usnadnění manipulace a transportu ultrazvukového přístroje, s držáky sond a sonografického gelu, včetně možnosti připojení min. 3 sond současně | Pojízdný, výškově stavitelný vozík pro usnadnění manipulace a transportu ultrazvukového přístroje, s držáky sond a sonografického gelu, včetně možnosti připojení min. 3 sond současně