## List1
Příloha č. 5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - optický koherentní tomograf (OCT)" a zároveň př. č. 1 Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem
Technické požadavky zadavatele na předmět zakázky
Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.
V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.
Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.
Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného systému optické koherentní tomografie (OCT) včetně stolu a příslušenství, umožňujícího zobrazení vrstev sítnice a choriokapilaris, včetně modalit OCT angiografie a prémiového glaukomového modulu.
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele.
Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako maximální či minimální je +/- 10 %.
Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku uchazečem ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Systém umožňuje
zobrazení všech vrstev sítnice vč. choriokapilaris
využití modality OCT angiografie
využití glaukomového modulu vč. Bruch´s membrane analýzy
možnost rozšíření přístroje o simultánní FA i ICG angiograf
možnost rozšíření přístroje o širokoúhlé zobrazení min.55° pro všechny modality
možnost rozšíření přístroje o ultra-širokoúhlou FA/ICG angiografii min.102°
možnost rozšíření přístroje o barevné zobrazení fundu pomocí min. 3 monochromatických vlnových délek
Technické parametry skenování
rychlost skenování min 120 000 skenů/sec
manuálně nastavitelná rychlost skenování
minimální rozlišovací schopnost – axiální max. 4 µm
minimální rozlišovací schopnost – transverzální max. 6 µm
hloubka skenu min 7 mm, v tkáni min 1,8 mm
délka skenu 3 – 12 mm
Příloha č. 5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - optický koherentní tomograf (OCT)" a zároveň př. č. 1 Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem
Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku uchazečem ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Skenovací módy
lineární
objemový
radiální
kruhový
ONH-RC
individuální
automatická nebo manuálně volitelné umístění, orientace, velikost a hustota skenu
automatická nebo uživatelem definovaná analýza progrese v libovolné lokaci sítnice
Další technické parametry
dioptrický rozsah -24,0 D až + 18,0 D
digitální simultánní záznam reflexního obrazu očního pozadí – OCT řezy s nejvyšším rozlišením v kvazimonochromatickém a koherentním světle
zachování funkce při průměru zornice 3 mm a větší
technologie redukce obrazového šumu – kontrastní diagnostický snímek
vnitřní fixace s možností paměťového uložení min 8-mi nejpoužívanějších pozic
vnější fixace pro pacienty, kteří nevnímají a nedokážou sledovat vnitřní fixační body
Technické parametry SW vybavení
automatické ladění a kalibrace při každém spuštění přístroje
normativní databáze pro analýzu RNFL
analýza symetričnosti OD, OS, horní a dolní hemisféry
analýza makulární a papilární oblasti – automatická nebo uživatelem definovaná segmentace vrstev sítnice
pacientská databáze umožňující prohlížení na dalších PC stanicích (licence pro řídící systém a 3 další pracovní stanice)
ukládání snímků ve formátu kompatibilním s prohlížecím SW
uživatelské nastavení tiskového výstupu pro jednotlivá vyšetření
vzdálený servisní přístup
možnost souborového zálohování dat a nebo běh systému udržujícího databázi na infrastruktuře zadavatele (virtualizační platforma VMware)
Příslušenství:
externí fixační světlo
elektricky výškově nastavitelný stůl pod přístroj
PC včetně monitoru
barevná tiskárna A4, tankový inkoustový systém, min tiskové rozlišení 4800x1200 DPI, sken, kopírování, duplex, USB
Příloha č. 5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - optický koherentní tomograf (OCT)" a zároveň př. č. 1 Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem
Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku uchazečem ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Ostatní požadavky
záruční doba 24 měsíců
BTK po dobu záruky zdarma
kompletní servis v záruční době zdarma
prohlášení o shodě, certifikáty, atesty
autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení
doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 375/2022 Sb.
doklad osvědčující způsobilost servisních techniků k servisním a kontrolním zásahům na zařízení
zaškolení obsluhy, vystavení protokolu o zaškolení
návod v ČJ, tištěné i v el. podobě
Požadavky na komunikace s PACSem zadavatele
DICOM interface
načítání pacientů z MWL s možností přednastavení filtrů (alespoň modalita a aktuální den)
automatické ukládání záznamů obrázků jednotlivých skenů a analýz do PACS odpovídajících standardu DICOM
Požadavky související se zachováním kybernetické bezpečnosti
jakákoliv manipulace s daty musí být obsažena v logu v souladu s GDPR
v případě nutnosti komunikace přístroje směrem do internetu, bude dodán oddělení ICT seznam požadovaných adres se kterými bude přístroj komunikovat
v případě potřeby externí správy zařízení bude dodavatel využívat technologie objednatele (vlastní řešení VPN objednatele nebo přístup přes organizační jumpserver objednatele). Bude-li nezbytné využít technologii dodavatele, pak dodavatel musí na vyžádání poskytnout výpis aktivit z přístupového řešení dodavatele, kde budou dohledatelné veškeré změny konfigurace, přenosy dat, apod. Vše v souladu s GDPR
dodávaný systém musí splňovat Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. včetně navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb.