## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Laparoskopická věž pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
Stavba: |  | Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
1 | LAPARO | Laparoskopická 4K ICG věž | 1
| 4K UHD hlavní monitor |  | 1 ks
| Úhlopříčka min. 31 “ | Úhlopříčka min. 31 “ | Úhlopříčka min. 31 “
| Kontrast min. 1000:1 | Kontrast min. 1000:1 | Kontrast min. 1000:1
| Pozorovací úhel min. 178°/178° | Pozorovací úhel min. 178°/178° | Pozorovací úhel min. 178°/178°
| Jas min. 450 cd/m2 | Jas min. 450 cd/m2 | Jas min. 450 cd/m2
| Pozorovací úhel min. 178°/178° | Pozorovací úhel min. 178°/178° | Pozorovací úhel min. 178°/178°
| Rozlišení min. 3840 x 2160px | Rozlišení min. 3840 x 2160px | Rozlišení min. 3840 x 2160px
| Min. 1,07 mld. barev | Min. 1,07 mld. barev | Min. 1,07 mld. barev
| Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů | Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů | Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů
| Vstupy min. 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x 3G-SDI (akceptuje se i vstup pouze přes Display Port) | Vstupy min. 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x 3G-SDI | Vstupy min. 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x 3G-SDI
| Zdravotnický prostředek | Zdravotnický prostředek | Zdravotnický prostředek
| 4K UHD LCD monitor samostatný |  | 1 ks
| Úhlopříčka min. 31 “ | Úhlopříčka min. 31 “ | Úhlopříčka min. 31 “
| Kontrast min. 1000:1 | Kontrast min. 1000:1 | Kontrast min. 1000:1
| Integrovaná funkce 4K upscalingu pro případné propojení se systémem o nižším rozlišení | Integrovaná funkce 4K upscalingu pro případné propojení se systémem o nižším rozlišení | Integrovaná funkce 4K upscalingu pro případné propojení se systémem o nižším rozlišení
| Pozorovací úhel min. 178°/178° | Pozorovací úhel min. 178°/178° | Pozorovací úhel min. 178°/178°
| Jas min. 450 cd/m2 | Jas min. 450 cd/m2 | Jas min. 450 cd/m2
| Pozorovací úhel min. 178°/178° | Pozorovací úhel min. 178°/178° | Pozorovací úhel min. 178°/178°
| Rozlišení min. 3840 x 2160px | Rozlišení min. 3840 x 2160px | Rozlišení min. 3840 x 2160px
| Min. 1,07 mld. barev | Min. 1,07 mld. barev | Min. 1,07 mld. barev
| Umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky, který je součástí dodávky | Umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky, který je součástí dodávky | Umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky, který je součástí dodávky
| Vstupy min. 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x 3G-SDI (akceptuje se i vstup pouze přes Display Port) | Vstupy min. 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x 3G-SDI | Vstupy min. 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x 3G-SDI
| Zdravotnický prostředek | Zdravotnický prostředek | Zdravotnický prostředek
| 4K Kamerová jednotka | 4K Kamerová jednotka 1 ks | 1 ks
| 4K kamerová jednotka, nativní rozlišení min. 3840 x 2160px | 4K kamerová jednotka, nativní rozlišení min. 3840 x 2160px | 4K kamerová jednotka, nativní rozlišení min. 3840 x 2160px
| Možnost focení a nahrávání v rozlišení min. Full HD přímo kamerovou jednotkou, nebo kompatibilním samostatným zařízením, které je součástí nabízené sestavy. V rámci jakéhokoliv z uvedených řešení je požadována interní paměť min. 1 TB (akceptuje se i řešení s interní pamětí 128 GB a možnosti doplnění externím harddiskem) | Možnost focení a nahrávání v rozlišení min. Full HD přímo kamerovou jednotkou, nebo kompatibilním samostatným zařízením, které je součástí nabízené sestavy. V rámci jakéhokoliv z uvedených řešení je požadována interní paměť min. 1 TB | Možnost focení a nahrávání v rozlišení min. Full HD přímo kamerovou jednotkou, nebo kompatibilním samostatným zařízením, které je součástí nabízené sestavy. V rámci jakéhokoliv z uvedených řešení je požadována interní paměť min. 1 TB
| Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici, nebo dotykový display | Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici, nebo dotykový display | Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici, nebo dotykový display
| Součástí kamerové jednotky je integrovaný, hardwarem řízený režim pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur, tzv. úzkopásmové zobrazení | Součástí kamerové jednotky je integrovaný, hardwarem řízený režim pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur, tzv. úzkopásmové zobrazení | Součástí kamerové jednotky je integrovaný, hardwarem řízený režim pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur, tzv. úzkopásmové zobrazení
| Výstupy: min. 2x 12G-SDI nebo HDMI nebo Display Port (pro přenos 4K obrazu) a min. 2x 3G-SDI nebo HDMI nebo Display Port (pro přenos Full HD) (akceptuje se i řešení s výstupy 2x Display Port pro 4K obraz a 2x DVI pro full HD, který je redukovatelný na HDMI) | Výstupy: min. 2x 12G-SDI nebo HDMI nebo Display Port(pro přenos 4K obrazu) a min. 2x 3G-SDI nebo HDMI nebo disply Port (pro přenos Full HD) | Výstupy: min. 2x 12G-SDI nebo HDMI nebo Display Port(pro přenos 4K obrazu) a min. 2x 3G-SDI nebo HDMI nebo disply Port (pro přenos Full HD)
| Ovládání kamerové jednotky pomocí podsvíceného barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, v českém jazyce | Ovládání kamerové jednotky pomocí podsvíceného barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, v českém jazyce | Ovládání kamerové jednotky pomocí podsvíceného barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, v českém jazyce
| Možnost připojení a ovládání kamerové jednotky také z kamerové hlavy, videolaparoskopu a videoendoskopu | možnost připojení a ovládání kamerové jednotky také z kamerové hlavy, videolaparoskopu a videoendoskopu | možnost připojení a ovládání kamerové jednotky také z kamerové hlavy, videolaparoskopu a videoendoskopu
| Uložení min. 10 uživatelských profilů | Uložení min. 10 uživatelských profilů | Uložení min. 10 uživatelských profilů
| Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automat. regulace jasu | Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automat. regulace jasu | Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automat. regulace jasu
| Zařízení zahrnuje min. 3 režimy pro ICG diagnostiku vč. overlay režimu (kombinace barevného obrazu a zelené fluorescence) | Zařízení zahrnuje min. 3 režimy pro ICG diagnostiku vč. overlay režimu (kombinace barevného obrazu a zelené fluorescence) | Zařízení zahrnuje min. 3 režimy pro ICG diagnostiku vč. overlay režimu (kombinace barevného obrazu a zelené fluorescence)
| Zdroj světla | Zdroj světla 1 ks | 1 ks
| LED technologie se svítivostí adekvátní ke 300 W xenonové výbojce | LED technologie se svítivostí adekvátní ke 300 W xenonové výbojce | LED technologie se svítivostí adekvátní ke 300 W xenonové výbojce
| Životnost lampy min. 10 000 hod | Životnost lampy min. 10 000 hod | Životnost lampy min. 10 000 hod
| Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou | Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou | Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou
| Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu | Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu | Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu
| Zdroj světla umožňuje zobrazení bílým světlem, IR režimem pro ICG diagnostiku a úzkopásmovým zobrazení řízeným hardwarem (akceptuje se i řešení bez podpory úzkopásmového zobrazení) | Zdroj světla umožňuje zobrazení bílým světlem, IR režimem pro ICG diagnostiku a úzkopásmovým zobrazení řízeným hardwarem | Zdroj světla umožňuje zobrazení bílým světlem, IR režimem pro ICG diagnostiku a úzkopásmovým zobrazení řízeným hardwarem
| Plynulá regulace intenzity světla | Plynulá regulace intenzity světla | Plynulá regulace intenzity světla
| Zpuštění ICG režimu z kamerové hlavy, či dotykového display kamerové jednotky | Zpuštění ICG režimu z kamerové hlavy, či dotykového display kamerové jednotky | Zpuštění ICG režimu z kamerové hlavy, či dotykového display kamerové jednotky
| 4K kamerová hlava | 4K kamerová hlava 1 ks | 1 ks
| CMOS kamerová hlava s nativním rozlišení min. 3840x2160px | CMOS kamerová hlava s nativním rozlišení min. 3840x2160px | CMOS kamerová hlava s nativním rozlišení min. 3840x2160px
| Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii | Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii | Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
| Min. 3 samostatná programovatelná tlačítka. Akceptuje se i řešení se 2 samostatnými programovatelnými tlačítky, pomocí kterých lze ovládat až 4 nastavitelné funkce. | Min. 3 samostatná programovatelná tlačítka | Min. 3 samostatná programovatelná tlačítka
| Kamerová hlava umožňuje zobrazení bílým světlem, IR režimem pro ICG diagnostiku (o minimálně 3 režimech) a úzkopásmové zobrazení | Kamerová hlava umožňuje zobrazení bílým světlem, IR režimem pro ICG diagnostiku (o minimálně 3 režimech) a | Kamerová hlava umožňuje zobrazení bílým světlem, IR režimem pro ICG diagnostiku (o minimálně 3 režimech) a
| Technologie samoostření | Technologie samoostření | Technologie samoostření
| Technologie rychlého ostření 1 tlačítkem kamerové hlavy | Technologie rychlého ostření 1 tlačítkem kamerové hlavy | Technologie rychlého ostření 1 tlačítkem kamerové hlavy
| Minimálně dvojnásobné digitální zvětšení. Akceptuje se i digitální zvětšení 1,5x ve třech krocích. | Minimálně dvojnásobné digitální zvětšení | Minimálně dvojnásobné digitální zvětšení
| Podpora úzkopásmového zobrazení (akceptuje se i řešení bez podpory úzkopásmového zobrazení) | Podpora úzkopásmového zobrazení | Podpora úzkopásmového zobrazení
| Autoklávovatelná do min. 134°C | Autoklávovatelná do min. 134°C | Autoklávovatelná do min. 134°C
| Optiky pro 4K zobrazení | Optiky pro 4K zobrazení 2 ks | 2 ks
| Autoklávovatelné do 134 °C | Autoklávovatelné do 134 °C | Autoklávovatelné do 134 °C
| 2x 4K UHD optika o průměru 10 mm dedikovaná pro klasické zobrazování i ICG zobrazení, úhel pohledu 30° | 2x 4K UHD optika o průměru 10 mm dedikovaná pro klasické zobrazování i ICG zobrazení, úhel pohledu 30° | 2x 4K UHD optika o průměru 10 mm dedikovaná pro klasické zobrazování i ICG zobrazení, úhel pohledu 30°
| Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku | Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku | Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku
| 2x světlovodný kabel, o délce min. 3 m, autoklávovatelný | 2x světlovodný kabel, o délce min. 3 m, autoklávovatelný | 2x světlovodný kabel, o délce min. 3 m, autoklávovatelný
| Insuflátor | Insuflátor 1 ks | 1 ks
| Insuflátor CO2 | Insuflátor CO2 | Insuflátor CO2
| Hadice pro připojení na centrální rozvod | Hadice pro připojení na centrální rozvod | Hadice pro připojení na centrální rozvod
| Nastavitelná rychlost plnění o nejvyšší rychlosti min. 45 l/min | Nastavitelná rychlost plnění o nejvyšší rychlosti min. 45 l/min | Nastavitelná rychlost plnění o nejvyšší rychlosti min. 45 l/min
| Volitelná velikost insuflované dutiny | Volitelná velikost insuflované dutiny | Volitelná velikost insuflované dutiny
| Nastavení tlaku min. v rozsahu 3-25 mmHg | Nastavení tlaku min. v rozsahu 3-25 mmHg | Nastavení tlaku min. v rozsahu 3-25 mmHg
| Automatická kontrola a regulace insuflace k nastavené hodnotě tlaku media (ochrana proti přeplnění pacienta) | Automatická kontrola a regulace insuflace k nastavené hodnotě tlaku media (ochrana proti přeplnění pacienta) | Automatická kontrola a regulace insuflace k nastavené hodnotě tlaku media (ochrana proti přeplnění pacienta)
| Zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor (např. při neprůchodnosti insuflační hadice, nedostatečný přívod insuflačního media) | Zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor (např. při neprůchodnosti insuflační hadice, nedostatečný přívod insuflačního media) | Zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor (např. při neprůchodnosti insuflační hadice, nedostatečný přívod insuflačního media)
| Zařízení disponuje funkcí evakuace elektrochirurgického kouře, která je spouštěna elektrochirurgickou jednotkou při jejím použití. Zadavatel bude akceptovat takové řešení, které bude spolupracovat s elektrochirurgickou jednotkou a odsávání bude tedy synchronně probíhat při použité elektrochirurgické jednotky. Zadavatel nebude akceptovat řešení, kdy odsávání poběží stále nebo vůbec, nezávisle na aktuálním použití elektrochirurgické jednotky. | Zařízení disponuje funkcí evakuace elektrochirurgického kouře, která je spouštěna elektrochirurgickou jednotkou při jejím použití | Zařízení disponuje funkcí evakuace elektrochirurgického kouře, která je spouštěna elektrochirurgickou jednotkou při jejím použití
| Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta, případně pomocí kompatibilního externího zařízení (součástí dodávky) | Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta, případně pomocí kompatibilního externího zařízení (součástí dodávky) | Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta, případně pomocí kompatibilního externího zařízení (součástí dodávky)
| Resterilizovatelné příslušenství pro insuflaci a insuflaci s předehřevem plynu | Resterilizovatelné příslušenství pro insuflaci a insuflaci s předehřevem plynu, | Resterilizovatelné příslušenství pro insuflaci a insuflaci s předehřevem plynu,
| Bez omezení počtu resterilizací pomocí čipu či jiné technologie | bez omezení počtu resterilizací pomocí čipu či jiné technologie | bez omezení počtu resterilizací pomocí čipu či jiné technologie
| V insuflačním okruhu je zařazen filtr (min. 10 ks součástí dodávky) | V insuflačním okruhu je zařazen filtr (min. 10 ks součástí dodávky) | V insuflačním okruhu je zařazen filtr (min. 10 ks součástí dodávky)
| Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná, bez omezení resterilizačních cyklů, 2 ks | Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná, bez omezení resterilizačních cyklů, 2 ks | Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná, bez omezení resterilizačních cyklů, 2 ks
| Kombinovaná oplachová pumpa s odsáváním | Kombinovaná oplachová pumpa s odsáváním 1 ks | 1 ks
| Sání/oplach min. 1,8 l/min | Sání/oplach min. 1,8 l/min | Sání/oplach min. 1,8 l/min
| Maximální oplachovací tlak min. 400 mm Hg (+/- 50 mm Hg) | Maximální oplachovací tlak min. 400 mm Hg (+/- 50 mm Hg) | Maximální oplachovací tlak min. 400 mm Hg (+/- 50 mm Hg)
| Minimální vakuum - 60 kPa | Minimální vakuum - 60 kPa | Minimální vakuum - 60 kPa
| Resterilizovatelné hadicové sety | Resterilizovatelné hadicové sety | Resterilizovatelné hadicové sety
| Součástí dodávky bude: | Součástí dodávky bude: | Součástí dodávky bude:
| Odsávací lahev resterilizovatelná | Odsávací lahev resterilizovatelná | Odsávací lahev resterilizovatelná
| Hadice vakuum vč. filtru (min. 10 ks) | Hadice vakuum vč. filtru (min. 10 ks) | Hadice vakuum vč. filtru (min. 10 ks)
| 2 ks resterilizovatelných oplachových hadic, každá na min. 20 použití | 2 ks resterilizovatelných oplachových hadic, každá na min. 20 použití | 2 ks resterilizovatelných oplachových hadic, každá na min. 20 použití
| 2x kombinovaná oplachová/odsávací rukojeť | 2x kombinovaná oplachová/odsávací rukojeť | 2x kombinovaná oplachová/odsávací rukojeť
| Elektrokoagulační přístroj | Elektrokoagulační přístroj 1 ks | 1 ks
| Multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu | Multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu | Multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
| Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci | Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci | Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci
| (čisté, smíšené, sprej, urologická a gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku, | (čisté, smíšené, sprej, urologická a gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku, | (čisté, smíšené, sprej, urologická a gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku,
| Endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití) | endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití) | endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití)
| Výkonový rozsah min. v rozsahu 0-320W | Výkonový rozsah min. v rozsahu 0-320W | Výkonový rozsah min. v rozsahu 0-320W
| Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie | Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie | Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
| Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření | Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření | Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
| Možnost připojení celkem min. 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně | Možnost připojení celkem min. 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně | Možnost připojení celkem min. 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně
| Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
| Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení až 2 pedálů s programovatelným přiřazením) | Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení až 2 pedálů s programovatelným přiřazením) | Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení až 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
| Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace | Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace | Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace
| Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje | Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje | Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje
| Možnost uložení min. 25 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem | Možnost uložení min. 25 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem | Možnost uložení min. 25 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem
| Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji | Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji | Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
| Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta | Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta | Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
| Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole | Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole | Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole
| Obsahuje modul pokročilé bipolární energie s možností připojení nástrojů pro bezpečné uzavření a protnutí tkání a cév, až do průměru 7mm. vč. nástrojů (viz. níže „požadované základní přislušenství“). | Obsahuje modul pokročilé bipolární energie s možností připojení nástrojů pro bezpečné uzavření a protnutí tkání a cév, | Obsahuje modul pokročilé bipolární energie s možností připojení nástrojů pro bezpečné uzavření a protnutí tkání a cév,
| Možnost rozšíření modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév až do průměru 7mm. Akceptuje se i modulární multioborový elektrokoagulační přístroj s modulem pro bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zastavení cév alespoň do velikosti 7 mm, který využívá jinou technologii a zároveň splňuje zadavatelem požadovaný medicínský účel. | Možnost rozšíření modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a | Možnost rozšíření modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a
| Požadované základní příslušenství | Požadované základní příslušenství | Požadované základní příslušenství
| 1 ks nožního dvoupedálu pro monopolární režimy (řezání, koagulace) a 1 ks samostatného pedálu pro bipolární režimy | 1 ks nožního dvoupedálu pro monopolární režimy (řezání, koagulace) a 1 ks samostatného pedálu pro bipolární režimy | 1 ks nožního dvoupedálu pro monopolární režimy (řezání, koagulace) a 1 ks samostatného pedálu pro bipolární režimy
| 50 ks neutrální elektrody | 50 ks neutrální elektrody | 50 ks neutrální elektrody
| 2x monopolární a 2x bipolární kabel | 2x monopolární a 2x bipolární kabel | 2x monopolární a 2x bipolární kabel
| 2 ks kabelu k NE | 2 ks kabelu k NE | 2 ks kabelu k NE
| Min. 5 ks jednorázového bipolárního nástroje pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm, kompatibilní s dodanou koagulací | Min. 5 ks jednorázového bipolárního nástroje pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm, | Min. 5 ks jednorázového bipolárního nástroje pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm,
| Min. 5 ks jednorázového bipolárního nástroje pro laparoskopii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm, kompatibilní s dodanou koagulací | Min. 5 ks jednorázového bipolárního nástroje pro laparoskopii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm | Min. 5 ks jednorázového bipolárního nástroje pro laparoskopii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm
| Endoskopický vozík | Endoskopický vozík 1 ks | 1 ks
| Oddělovací transformátor | Oddělovací transformátor | Oddělovací transformátor
| Nastavitelné police pro umístění výše uvedených modulů | Nastavitelné police pro umístění výše uvedených modulů | Nastavitelné police pro umístění výše uvedených modulů
| 4 kolečka, min. 2 bržděná | 4 kolečka, min. 2 bržděná | 4 kolečka, min. 2 bržděná
| Centrální vypínač | Centrální vypínač | Centrální vypínač
| Šuplík na klávesnici (akceptuje se i řešení bez šuplíku na klávesnici) | Šuplík na klávesnici | Šuplík na klávesnici
| Držák kamerové hlavy | Držák kamerové hlavy | Držák kamerové hlavy
| Flexibilní rameno pro hlavní monitor | Flexibilní rameno pro hlavní monitor | Flexibilní rameno pro hlavní monitor
| Držák pedálu | Držák pedálu | Držák pedálu
| Držák infuzních vaků | Držák infuzních vaků | Držák infuzních vaků
| Držák odpadní lahve | Držák odpadní lahve | Držák odpadní lahve