## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Přístroje pro operační sály pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
Stavba: |  | Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
1 | 143109 | Klinický defibrilátor | 2
| Klinický defibrilátor s manuálním AED režimem defibrilace a režimem stimulace vybavený obrazovkou zobrazující EKG | klinický defibrilátor s manuálním AED režimem defibrilace a režimem stimulace vybavený obrazovkou zobrazující EKG | klinický defibrilátor s manuálním AED režimem defibrilace a režimem stimulace vybavený obrazovkou zobrazující EKG
| Defibrilátor pro dospělé i dětské pacienty (dospělá i dětská pádla) | defibrilátor pro dospělé i dětské pacienty (dospělá i dětská pádla) | defibrilátor pro dospělé i dětské pacienty (dospělá i dětská pádla)
| Přístroj s funkcí defibrilace (manuální externí i interní defibrilace), synchronizované kardioverze a neinvazivní kardiostimulace | přístroj s funkcí defibrilace (manuální externí i interní defibrilace), synchronizované kardioverze a neinvazivní kardiostimulace; | přístroj s funkcí defibrilace (manuální externí i interní defibrilace), synchronizované kardioverze a neinvazivní kardiostimulace;
| V manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí min. 2 – 360 J | v manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí min. 2 - 360 J; | v manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí min. 2 - 360 J;
| Doba nabíjení na energii 360 J max. 8s | doba nabíjení na energii 360 J max. 8s; | doba nabíjení na energii 360 J max. 8s;
| Displej o uhlopříčce min. 5,5“ zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy; | displej o uhlopříčce min. 5,5“ zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy; | displej o uhlopříčce min. 5,5“ zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy;
| Uživatelské prostředí kompletně v českém jazyce | uživatelské prostředí kompletně v českém jazyce | uživatelské prostředí kompletně v českém jazyce
| HW rozlišení uživatelského rozhraní pro automatický a manuální režim; | HW rozlišení uživatelského rozhraní pro automatický a manuální režim; | HW rozlišení uživatelského rozhraní pro automatický a manuální režim;
| Indikátor kontaktu externích defibrilačních elektrod s tělem pacienta | indikátor kontaktu externích defibrilačních elektrod s tělem pacienta | indikátor kontaktu externích defibrilačních elektrod s tělem pacienta
| Externí defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé včetně integrovaných pro děti | externí defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé včetně integrovaných pro děti | externí defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé včetně integrovaných pro děti
| Kabel pro připojení jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod; | kabel pro připojení jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod; | kabel pro připojení jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod;
| Neinvazivní kardiostimulace v synchronním i asynchronním režimu včetně potřebného příslušenství; | neinvazivní kardiostimulace v synchronním i asynchronním režimu včetně potřebného příslušenství; | neinvazivní kardiostimulace v synchronním i asynchronním režimu včetně potřebného příslušenství;
| Nastavitelná frekvence kardiostimulace | nastavitelná frekvence kardiostimulace; | nastavitelná frekvence kardiostimulace;
| Stimulační proud nastavitelný v rozsahu min. 0 -200mA | stimulační proud nastavitelný v rozsahu min. 0 -200mA | stimulační proud nastavitelný v rozsahu min. 0 -200mA
| SpO2 prstový snímač, snímač na ušní lalůček | SpO2 prstový snímač, snímač na ušní lalůček | SpO2 prstový snímač, snímač na ušní lalůček
| Záznam historie monitorovaných událostí | záznam historie monitorovaných událostí; | záznam historie monitorovaných událostí;
| Integrovaná tiskárna pro tisk aktuální křivky EKG i uložených záznamů z paměti přístroje; | integrovaná tiskárna pro tisk aktuální křivky EKG i uložených záznamů z paměti přístroje; | integrovaná tiskárna pro tisk aktuální křivky EKG i uložených záznamů z paměti přístroje;
| Automatický test přístroje – indikátor použitelnosti | automatický test přístroje – indikátor použitelnosti; | automatický test přístroje – indikátor použitelnosti;
| Provoz ze sítě i vyjímatelného akumulátoru s vysokou kapacitou | provoz ze sítě i vyjímatelného akumulátoru s vysokou kapacitou | provoz ze sítě i vyjímatelného akumulátoru s vysokou kapacitou
| Stupeň krytí min. IP33 | stupeň krytí min. IP44 | stupeň krytí min. IP44
| Stupeň ochrany II | Stupeň ochrany II | Stupeň ochrany II
| Napájení 230 V / 50 Hz | napájení 230 V / 50 Hz; | napájení 230 V / 50 Hz;
| Interní akumulátor s kapacitou pro min. 95 výbojů s energií 360 J nebo 180 min. monitorování | interní akumulátor s kapacitou pro min. 95 výbojů s energií 360 J nebo 180 min. monitorování | interní akumulátor s kapacitou pro min. 95 výbojů s energií 360 J nebo 180 min. monitorování
| Madlo pro snadný transport | madlo pro snadný transport; | madlo pro snadný transport;
| Hmotnost max. 7,5 kg | hmotnost max. 7,5 kg; | hmotnost max. 7,5 kg;
| Transportní vozík | Transportní vozík | Transportní vozík
| Příslušenství pro zahájení provozu (jednorázové nalepovací defibrilační elektrody, 3 nebo 5 svodový EKG kabel, defibrilační gel, papír do tiskárny atd.) | Příslušenství pro zahájení provozu (jednorázové nalepovací defibrilační elektrody, 3 nebo 5 svodový EKG kabel, defibrilační gel, papír do tiskárny atd.) | Příslušenství pro zahájení provozu (jednorázové nalepovací defibrilační elektrody, 3 nebo 5 svodový EKG kabel, defibrilační gel, papír do tiskárny atd.)
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
2 | 1431-X | Videolaryngoskop | 1
| Lžíce laryngoskopu musí být z materiálu, který umožňuje opakovatelnou dezinfekci,sterilizaci včetně rukojeti | Lžíce laryngoskopu musí být z materiálu, který umožňuje opakovatelnou dezinfekci,sterilizaci včetně rukojeti | Lžíce laryngoskopu musí být z materiálu, který umožňuje opakovatelnou dezinfekci,sterilizaci včetně rukojeti
| Možnost použití i s jednorázovými lžícemi v nabídce různé velikosti od MAC 1,2,3,4 a MAC 3 estra zahnuté pto obtížnou intubaci | Možnost použití i s jednorázovými lžícemi v nabídce různé velikosti od MAC 1,2,3,4 a MAC 3 estra zahnuté pto obtížnou intubaci | Možnost použití i s jednorázovými lžícemi v nabídce různé velikosti od MAC 1,2,3,4 a MAC 3 estra zahnuté pto obtížnou intubaci
| Nízký profil lžíce pro intubaci při omezeném rozevření čelisti a zvýšení manévrovatelnosti | Nízký profil lžíce pro intubaci při omezeném rozevření čelisti a zvýšení manévrovatelnosti | Nízký profil lžíce pro intubaci při omezeném rozevření čelisti a zvýšení manévrovatelnosti
| Zorný úhel kamery alespoň 70 ° | Zorný úhel kamery alespoň 70 st | Zorný úhel kamery alespoň 70 st
| Kamera zabudovaná v těle lžíce, LED osvětlení, 640 X 480 30f/s | Kamera zabudovaná v těle lžíce, LED osvětlení, 640 X 480 30f/s | Kamera zabudovaná v těle lžíce, LED osvětlení, 640 X 480 30f/s
| Zobrazení na interním barevném monitoru s úhlopříčkou min. 2,8" | Zobrazení na interním barevném monitoru s úhlopříčkou min.2,8" | Zobrazení na interním barevném monitoru s úhlopříčkou min.2,8"
| Externí monitor barevný s úhlopříčkou min. 6" | Externí monitor barevný s úhlopříčkou min. 6" | Externí monitor barevný s úhlopříčkou min. 6"
| Ovládání pomocí dotykového displeje systém multitouch | Ovládání pomocí dotykového displeje systém multitouch | Ovládání pomocí dotykového displeje systém multitouch
| Provoz na baterii minimálně 4 hodiny | Provoz na baterii minimálně 4 hodiny | Provoz na baterii minimálně 4 hodiny
| Možnost ukládání snímků,videa a snímků na vnitřní paměť | Možnost ukládání snímků,videa a snímků na vnitřní paměť | Možnost ukládání snímků,videa a snímků na vnitřní paměť
| Dodávka včetně nabíjecí stanice | Dodávka včetně nabíjecí stanice | Dodávka včetně nabíjecí stanice
| Dodávka včetně lžic, možnost výběru velikosti lžíce | Dodávka včetně lžic, možnost výběru velikosti lžíce | Dodávka včetně lžic, možnost výběru velikosti lžíce
| Stupeň ochrany proti vniknutí vody min. IPX8 (akceptuje se i krytí IP20) | Stupeň ochrany proti vniknutí vody min. IPX8 | Stupeň ochrany proti vniknutí vody min. IPX8
| Dodávka včetně přenosného vodotěsného kufříku s vnitřním polstrováním pro fixaci přístroje | Dodávka včetně přenosného vodotěsného kufříku s vnitřním polstrováním pro fixaci přístroje | Dodávka včetně přenosného vodotěsného kufříku s vnitřním polstrováním pro fixaci přístroje
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
3 | 144134 | Pumpa infúzní | 6
| Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze | Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze | Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze
| Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu | Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu | Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu
| Rozsah rychlosti průtoku min. 0,1–1200 ml/h | Rozsah rychlosti průtoku min. 0,1–1200 ml/h | Rozsah rychlosti průtoku min. 0,1–1200 ml/h
| Přesnost rychlosti průtoku ± 5 % nebo lépe ve většině klinických případech | Přesnost rychlosti průtoku ± 5% nebo lépe ve většině klinických případech | Přesnost rychlosti průtoku ± 5% nebo lépe ve většině klinických případech
| Objem tekutiny podávané infuzí min. 0,1–9999 ml | Objem tekutiny podávané infuzí min. 0,1–9999 ml | Objem tekutiny podávané infuzí min. 0,1–9999 ml
| Ovládání pomocí podsvíceného dotykového displeje a podsvícených tlačítek | Ovládání pomocí podsvíceného dotykového displeje a podsvícených tlačítek | Ovládání pomocí podsvíceného dotykového displeje a podsvícených tlačítek
| Objem nebo dávka / čas: 0,1–99,9 ml; 0,1–999 jednotek; 00 h 01 min – 96 h 00 min | Objem nebo dávka / čas: 0,1–99,9 ml ; 0,1–999 jednotek ; 00 h 01–96 h 00 | Objem nebo dávka / čas: 0,1–99,9 ml ; 0,1–999 jednotek ; 00 h 01–96 h 00
| Hodnota objemu: 0 1–999,9 ml | Hodnota objemu: 0 1–999,9 ml | Hodnota objemu: 0 1–999,9 ml
| Bolus automatický / manuální / rychlý objemový | Bolus automatický / manuální / rychlý objemový | Bolus automatický / manuální / rychlý objemový
| Režim KVO - 0,1 – 5 ml/h (v závislosti na původní rychlosti) | Režim KVO - 0,1 – 5 ml/h (v závislosti na původní rychlosti) | Režim KVO - 0,1 – 5 ml/h (v závislosti na původní rychlosti)
| Dávkovací mechanismus: Lineární peristaltický čerpací systém se softwarovým nastavováním a kompenzací | Dávkovací mechanismus: Lineární peristaltický čerpací systém se softwarovým nastavováním a kompenzací | Dávkovací mechanismus: Lineární peristaltický čerpací systém se softwarovým nastavováním a kompenzací
| LCD displej (min. 3") | LCD displej (min.3") | LCD displej (min.3")
| Funkce antibolus – maximální objem bolusu na okluzním alarmu ≤ 0,2 ml. | Funkce antibolus – maximální objem bolusu na okluzním alarmu ≤ 0,2 ml. | Funkce antibolus – maximální objem bolusu na okluzním alarmu ≤ 0,2 ml.
| Předvolba okluzního tlaku: min. 150 – 825 mmHg | Předvolba okluzního tlaku: min.150 – 825 mmHg | Předvolba okluzního tlaku: min.150 – 825 mmHg
| Indikace vzduchových bublin v infuzním setu | Indikace vzduchových bublin v infuzním setu | Indikace vzduchových bublin v infuzním setu
| Detekce jednotlivé bubliny od 0,03 ml a detekce nahromadění bublin od 0,5 ml/h | Detekce jednotlivé bubliny od 0,03 ml a detekce nahromadění bublin od 0,5 ml/h | Detekce jednotlivé bubliny od 0,03 ml a detekce nahromadění bublin od 0,5 ml/h
| Alarmy min.: okluze u pacienta, okluze na straně infuze, bez povelu, téměř konec infuze, výpadek napájení, nízká kapacita baterie | Alarmy min.: okluze u pacienta, okluze na straně infuze, bez povelu, téměř konec infuze, výpadek napájení, nízká kapacita baterie | Alarmy min.: okluze u pacienta, okluze na straně infuze, bez povelu, téměř konec infuze, výpadek napájení, nízká kapacita baterie
| Knihovna léčiv s barevným značením dle ISO 26825 a systémem DERS | Knihovna léčiv s barevným značením dle ISO 26825 a systémem DERS | Knihovna léčiv s barevným značením dle ISO 26825 a systémem DERS
| Použití běžných infuzních setů s možností výběru uživatelem | Použití běžných infuzních setů s možností výběru uživatelem | Použití běžných infuzních setů s možností výběru uživatelem
| Univerzální svorka umožňující upevnění zařízení na kolejnici nebo na stojan | Univerzální svorka umožňující upevnění zařízení na kolejnici nebo na stojan | Univerzální svorka umožňující upevnění zařízení na kolejnici nebo na stojan
| Hmotnost max: 2kg | Hmotnost max: 2kg | Hmotnost max: 2kg
| Životnost baterie (pokud plně nabita): > 9 h při 5 ml/h | Životnost baterie (pokud plně nabita): > 9 h při 5 ml/h | Životnost baterie (pokud plně nabita): > 9 h při 5 ml/h
| Nabití baterie: Vypnutá pumpa: < 6 h, zapnutá pumpa: < 20 h | Nabití baterie: Vypnutá pumpa: < 6 h, zapnutá pumpa: < 20 h | Nabití baterie: Vypnutá pumpa: < 6 h, zapnutá pumpa: < 20 h
| Nařízení o zdravotnických prostředcích Značení CE 0123 v souladu s nařízením 93/42/EEC | Nařízení o zdravotnických prostředcích Značení CE 0123 v souladu s nařízením 93/42/EEC | Nařízení o zdravotnických prostředcích Značení CE 0123 v souladu s nařízením 93/42/EEC
| Odolnost proti vodě min IP 22 | Odolnost proti vodě min IP 22 | Odolnost proti vodě min IP 22
| Napájení 100 V - 240 V ~ / 50 / 60 Hz s funkčním uzemněním | Napájení 100 V - 240 V ~ / 50 / 60 Hz s funkčním uzemněním | Napájení 100 V - 240 V ~ / 50 / 60 Hz s funkčním uzemněním
| Napájecí šňůra | Napájecí šňůra | Napájecí šňůra
| Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi | Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi | Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
4 | 144135 | Dokovací stanice | 6
| Dokovací stanicí se rozumí zařízení sloužící k zapojení kombinace lineárních dávkovačů a infuzních pump do sestavy a zajištění společného napájení, možnost monitorace přístrojů a programování těchto zařízení. | Dokovací stanicí se rozumí zařízení sloužící k zapojení kombinace lineárních dávkovačů a infuzních pump do sestavy a zajištění společného napájení, možnost monitorace přístrojů a programování těchto zařízení. | Dokovací stanicí se rozumí zařízení sloužící k zapojení kombinace lineárních dávkovačů a infuzních pump do sestavy a zajištění společného napájení, možnost monitorace přístrojů a programování těchto zařízení.
| Počet pozic pro lineární dávkovač nebo infuzní pumpu min. 4 | Počet pozic pro lineární dávkovač nebo infuzní pumpu min. 4. | Počet pozic pro lineární dávkovač nebo infuzní pumpu min. 4.
| Každá pozice dokovací stanice umožňuje vsazení libovolného typu přístroje – infuzní pumpy nebo lineárního dávkovače. | Každá pozice dokovací stanice umožňuje vsazení libovolného typu přístroje – infuzní pumpy nebo lineárního dávkovače. | Každá pozice dokovací stanice umožňuje vsazení libovolného typu přístroje – infuzní pumpy nebo lineárního dávkovače.
| Vyjmutí libovolného přístroje ze stanice bez nutnosti manipulace s ostatními přístroji. | Vyjmutí libovolného přístroje ze stanice bez nutnosti manipulace s ostatními přístroji. | Vyjmutí libovolného přístroje ze stanice bez nutnosti manipulace s ostatními přístroji.
| Stavový indikátor pomocí LED | Stavový indikátor pomocí LED | Stavový indikátor pomocí LED
| Napájení jednotlivých vložených přístrojů prostřednictvím dokovací stanice. | Napájení jednotlivých vložených přístrojů prostřednictvím dokovací stanice. | Napájení jednotlivých vložených přístrojů prostřednictvím dokovací stanice.
| Možnost rouzšíření až na 16 pozic pomocí dalších modulů | Možnost rouzšíření až na 16 pozic pomocí dalších modulů | Možnost rouzšíření až na 16 pozic pomocí dalších modulů
| Uchycení dokovací stanice na svislou tyč i na euro lištu | Uchycení dokovací stanice na svislou tyč i na euro lištu. | Uchycení dokovací stanice na svislou tyč i na euro lištu.
| Napájení stanice pomocí jediného kabelu | Napájení stanice pomocí jediného kabelu. | Napájení stanice pomocí jediného kabelu.
| V rámci dodávky ke každé stanici: | V rámci dodávky ke každé stanici: | V rámci dodávky ke každé stanici:
• napájecí šňůra,
• mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu
| Kompatibilní s nabízenou infůzní pumpou, lineárním dávkovačem a již používanou infúzní technikou MedCaptain HP30 a HP60 | Kompatibilní s nabízenou infůzní pumpou, lineárním dávkovačem a již používanou infůzní technikou MedCaptain HP30 a HP60 | Kompatibilní s nabízenou infůzní pumpou, lineárním dávkovačem a již používanou infůzní technikou MedCaptain HP30 a HP60
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
5 | 144203 | Dávkovač injekční | 6
| Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček | Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček | Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček
| Horizontální přístroj s barevným dotykovým displejem o velikosti alespoň 3" | Horizontální přístroj s barevným dotykovým displejem o velikosti alespoň 3" | Horizontální přístroj s barevným dotykovým displejem o velikosti alespoň 3"
| Ovládání pomocí podsvíceného dotykového displeje a podsvícených tlačítek | Ovládání pomocí podsvíceného dotykového displeje a podsvícených tlačítek | Ovládání pomocí podsvíceného dotykového displeje a podsvícených tlačítek
| Možnost programování rychlost/objem nebo objem/čas | Možnost programování rychlost/objem nebo objem/čas | Možnost programování rychlost/objem nebo objem/čas
| Dávkovací rychlost: min 0,1 – 1800 ml/h | Dávkovací rychlost: min 0,1 – 1800 ml/h | Dávkovací rychlost: min 0,1 – 1800 ml/h
| Předvolba okluzního tlaku min.: 150 – 900 mmHg | Předvolba okluzního tlaku min.: 150 – 900 mmHg | Předvolba okluzního tlaku min.: 150 – 900 mmHg
| Přesnost dávkování dle normy max. ± 2 %. | Přesnost dávkování dle normy max. ± 2 %. | Přesnost dávkování dle normy max. ± 2 %.
| KVO režim: 0,1 – 5 ml/h (v závislosti na původní rychlosti | KVO režim: 0,1 – 5 ml/h (v závislosti na původní rychlosti | KVO režim: 0,1 – 5 ml/h (v závislosti na původní rychlosti
| Funkce antibolus – maximální objem bolusu na okluzním alarmu ≤ 0,2 m | Funkce antibolus – maximální objem bolusu na okluzním alarmu ≤ 0,2 m | Funkce antibolus – maximální objem bolusu na okluzním alarmu ≤ 0,2 m
| Knihovna léčiv s barevným značením dle ISO 26825 a systémem DERS | Knihovna léčiv s barevným značením dle ISO 26825 a systémem DERS | Knihovna léčiv s barevným značením dle ISO 26825 a systémem DERS
| Použitelnost injekčních stříkaček: 2 až 50/60 ml (od různých výrobců s možností uživatelské volby) | Použitelnost injekčních stříkaček: 2 až 50/60 ml (od různých výrobců s možností uživatelské volby) | Použitelnost injekčních stříkaček: 2 až 50/60 ml (od různých výrobců s možností uživatelské volby)
| Hodnota objemu: 0,1–999 ml | Hodnota objemu: 0,1–999 ml | Hodnota objemu: 0,1–999 ml
| Možnost SW upgrade na PCA, TCI | Možnost SW upgrade na PCA, TCI | Možnost SW upgrade na PCA, TCI
| Rychlost bolusu: 0,1 – 1800 ml/h (dle velikosti stříkačky, programovatelné) | Rychlost bolusu: 0,1 – 1800 ml/h (dle velikosti stříkačky, programovatelné) | Rychlost bolusu: 0,1 – 1800 ml/h (dle velikosti stříkačky, programovatelné)
| Zakládání injekční stříkačky automatické | Zakládání injekční stříkačky automatické | Zakládání injekční stříkačky automatické
| Alarmy minimálně: nesprávně založená stříkačka, výpadek napájení, nízká kapacita baterie, okluze u pacienta, bez povelu | Alarmy minimálně: nesprávně založená stříkačka, výpadek napájení, nízká kapacita baterie, okluze u pacienta, bez povelu | Alarmy minimálně: nesprávně založená stříkačka, výpadek napájení, nízká kapacita baterie, okluze u pacienta, bez povelu
| Komunikace v češtině | Komunikace v češtině | Komunikace v češtině
| Hmotnost max: 2 kg | Hmotnost max: 2kg | Hmotnost max: 2kg
| Životnost baterie (pokud plně nabita): > 9 h při 5 ml/h | Životnost baterie (pokud plně nabita): > 9 h při 5 ml/h | Životnost baterie (pokud plně nabita): > 9 h při 5 ml/h
| Nabití baterie: Vypnutá pumpa: < 6 h, zapnutá pumpa: < 20 h | Nabití baterie: Vypnutá pumpa: < 6 h, zapnutá pumpa: < 20 h | Nabití baterie: Vypnutá pumpa: < 6 h, zapnutá pumpa: < 20 h
| Nařízení o zdravotnických prostředcích Značení CE 0123 v souladu s nařízením 93/42/EEC | Nařízení o zdravotnických prostředcích Značení CE 0123 v souladu s nařízením 93/42/EEC | Nařízení o zdravotnických prostředcích Značení CE 0123 v souladu s nařízením 93/42/EEC
| Odolnost proti vodě min IP 22 | Odolnost proti vodě min IP 22 | Odolnost proti vodě min IP 22
| Napájení 100 V - 240 V ~ / 50 / 60 Hz s funkčním uzemněním | Napájení 100 V - 240 V ~ / 50 / 60 Hz s funkčním uzemněním | Napájení 100 V - 240 V ~ / 50 / 60 Hz s funkčním uzemněním
| Napájecí šňůra | Napájecí šňůra | Napájecí šňůra
| Univerzální svorka umožňující upevnění zařízení na kolejnici nebo na stojan | Univerzální svorka umožňující upevnění zařízení na kolejnici nebo na stojan | Univerzální svorka umožňující upevnění zařízení na kolejnici nebo na stojan
| Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi | Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi | Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
6 | 146124 | Odsávačka elektrická | 3
| Odsávačka elektrická pojízdná | odsávačka elektrická pojízdná | odsávačka elektrická pojízdná
| Bezúdržbový pístový nebo membránový motor | bezúdržbový pístový nebo membránový motor | bezúdržbový pístový nebo membránový motor
| Napájení 230 V/50 Hz | napájení 230 V/50 Hz | napájení 230 V/50 Hz
| Vysoké vakuum/vysoký průtok | vysoké vakuum/vysoký průtok | vysoké vakuum/vysoký průtok
| Určena pro nepřetržitý provoz | určena pro nepřetržitý provoz | určena pro nepřetržitý provoz
| Včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem | včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem | včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem
| Se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2 x min.2 l | se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2 x min.2 l | se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2 x min.2 l
| Pojízdné provedení | pojízdné provedení | pojízdné provedení
| Jednorázové odsávací vaky min. 2000 ml | jednorázové odsávací vaky min. 2000 ml | jednorázové odsávací vaky min. 2000 ml
| Nožní ovladač | nožní ovladač | nožní ovladač
| Přepínač lahví | přepínač lahví | přepínač lahví
| Minimální podtlak 90 kPa | minimální podtlak 90 kPa | minimální podtlak 90 kPa
| Sací výkon regulovatelný: min. 60 l/min | sací výkon regulovatelný: min. 60 l/min | sací výkon regulovatelný: min. 60 l/min
| Třístupňová ochrana proti přesátí | třístupňová ochrana proti přesátí | třístupňová ochrana proti přesátí
| Manometr | manometr | manometr
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
7 | 147111 | Ventilátor plicní transportní | 1
| Transportní ventilátor s autonomním pohonem turbínou bez nutného použití plynu pro pohon. Připojení na mediciální kyslík. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci ventilace pro děti a dospělé při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace splňující následující minimální technické požadavky | Transportní ventilátor s autonomním pohonem turbínou bez nutného použití plynu pro pohon. Připojení na mediciální kyslík. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci ventilace pro děti a dospělé při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace splňující následující minimální technické požadavky | Transportní ventilátor s autonomním pohonem turbínou bez nutného použití plynu pro pohon. Připojení na mediciální kyslík. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci ventilace pro děti a dospělé při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace splňující následující minimální technické požadavky
| Transportní ventilátor/monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a zavěšení na lůžko pacienta | transportní ventilátor/monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a zavěšení na lůžko pacienta | transportní ventilátor/monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a zavěšení na lůžko pacienta
| Stojan a brzditelný pojízdný podvozek | Stojan a brzditelný pojízdný podvozek | Stojan a brzditelný pojízdný podvozek
| Barevná dotyková obrazovka velikosti min. 8“ | barevná dotyková obrazovka velikosti min. 8“ | barevná dotyková obrazovka velikosti min. 8“
| Min. 3 křivky současně zobrazených na displej, smyčky | min. 3 křivky současně zobrazených na displej, smyčky | min. 3 křivky současně zobrazených na displej, smyčky
| Provoz na záložní baterii min. po dobu 3 hodin | provoz na záložní baterii min. po dobu 3 hodin | provoz na záložní baterii min. po dobu 3 hodin
| Ventilační režimy: VCV, PCV, SIMV, CPAP, PSV, PRVC | ventilační režimy: VCV, PCV, SIMV, CPAP, PSV, PRVC | ventilační režimy: VCV, PCV, SIMV, CPAP, PSV, PRVC
| Neinvazivní ventilace (maskou) | Neinvazivní ventilace (maskou) | Neinvazivní ventilace (maskou)
| Integrované HFNO, průtok min. 60l/min | Integrované HFNO, průtok min. 60l/min | Integrované HFNO, průtok min. 60l/min
| Integrovaná nebulizace | Integrovaná nebulizace | Integrovaná nebulizace
| Stand by režim | Stand by režim | Stand by režim
| Rozsahy parametrů ventilace: TV 50 - 2000ml, frekvence 1 - 150 dechů/min (akceptuje se i TV 20 - 2200ml, frekvence 1-80 bpm) | rozsahy parametrů ventilace: TV 50 - 2000ml, frekvence 1 - 150 dechů/min | rozsahy parametrů ventilace: TV 50 - 2000ml, frekvence 1 - 150 dechů/min
| Alarmy minimálně pro: PAW, Okluze, MV, VT, Apnoe | alarmy minimálně pro: PAW, Okluze, MV, VT, Apnoe | alarmy minimálně pro: PAW, Okluze, MV, VT, Apnoe
| Procedura preoxygenace pacienta s možností nastavení nižší frakce O2 než 100% | Procedura preoxygenace pacienta s možností nastavení nižší frakce O2 než 100% | Procedura preoxygenace pacienta s možností nastavení nižší frakce O2 než 100%
| Možnost nastavení automatických alarmových mezí podle stavu pacienta | Možnost nastavení automatických alarmových mezí podle stavu pacienta | Možnost nastavení automatických alarmových mezí podle stavu pacienta
| Měření a zobrazení kapnometrie CO2, možnost dovybavit o měření SpO2 včetně vyhodnocení SpCO, SpHb, SpOC, SpMet | měření a zobrazení kapnometrie CO2, možnost dovybavit o měření SpO2 včetně vyhodnocení SpCO, SpHb, SpOC, SpMet | měření a zobrazení kapnometrie CO2, možnost dovybavit o měření SpO2 včetně vyhodnocení SpCO, SpHb, SpOC, SpMet
| Doba trendů min. 48 hodin | doba trendů min. 48 hodin | doba trendů min. 48 hodin
| Uživatelský test přístroje bez zásahu obsluhy. | Uživatelský test přístroje bez zásahu obsluhy. | Uživatelský test přístroje bez zásahu obsluhy.
| Noční režim s nastavitelným ztmavením obrazovky a nastavitelným časovým spouštěním | Noční režim s nastavitelným ztmavením obrazovky a nastavitelným časovým spouštěním | Noční režim s nastavitelným ztmavením obrazovky a nastavitelným časovým spouštěním
| Max. hmotnost samostatného ventilátoru včetně baterie je 7,5 kg | max. hmotnost samostatného ventilátoru včetně baterie je 7,5kg | max. hmotnost samostatného ventilátoru včetně baterie je 7,5kg
| Držák na zvlhčovač | Držák na zvlhčovač | Držák na zvlhčovač
| Veškeré příslušenství pro zahájení ventilace (2ks pacientských okruhů) | veškeré příslušenství pro zahájení ventilace (2ks pacientských okruhů) | veškeré příslušenství pro zahájení ventilace (2ks pacientských okruhů)
| IP44 | IP44 | IP44
| Síťové napájení 220V, 50Hz | Síťové napájení 220V, 50Hz | Síťové napájení 220V, 50Hz
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
8 | 147401 | Zvlhčovač kyslíku | 3
| Vedení zvlhčeného kyslíku k pacientovi hadičkou s kyslíkovou maskou, nebo nosní sondou | vedení zvlhčeného kyslíku k pacientovi | vedení zvlhčeného kyslíku k pacientovi
| Kyslíkový zvlhčovač zajišťuje účinné zvlhčení inspirované směsi, které je jednou z hlavních podmínek komfortu a bezpečnosti kyslíkové léčby | kyslíkový zvlhčovač zajišťuje účinné | kyslíkový zvlhčovač zajišťuje účinné
| Inspirovaná směs kyslíku se vzduchem má pokojovou teplotu | inspirovaná směs kyslíku se vzduchem má | inspirovaná směs kyslíku se vzduchem má
| Jednoduchá obsluha, snadná údržba | jednoduchá obsluha, snadná údržba | jednoduchá obsluha, snadná údržba
| Kyslíkový zvlhčovač s průtokoměrem-rotametrem | kyslíkový zvlhčovač s průtokoměrem- | kyslíkový zvlhčovač s průtokoměrem-
| Max. průtok 15l O2 | max průtok 15l O2 | max průtok 15l O2
| Možnost upevnění přímo do rychlospojky centrálního rozvodu kyslíku, popř. do rychlospojky redukčního ventilu na kyslíkové láhvi | možnost upevnění přímo do rychlospojky | možnost upevnění přímo do rychlospojky
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
9 | 121108 | EKG 12-kanálové přímopíšící přenosné | 1
| EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném vozíku | EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném vozíku. | EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném vozíku.
| Splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1 | splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1 | splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1
| Přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky | přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky | přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
| Připojení do sítě LAN | připojení do sítě LAN | připojení do sítě LAN
| Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů | detekce kardiostimulátoru ze všech svodů | detekce kardiostimulátoru ze všech svodů
| Digitalizace EKG signálu | digitalizace EKG signálu | digitalizace EKG signálu
| Režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií | režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií | režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií
| Software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé | software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé | software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé
| Funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu | funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu | funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu
| Vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů, | vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů, | vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů,
| Displej minimální velikosti 8” se zobrazením všech 12 svodů | displej minimální velikosti 10” se zobrazením všech 12 svodů | displej minimální velikosti 10” se zobrazením všech 12 svodů
| Klávesnice s funkčními klávesami | klávesnice s funkčními klávesami | klávesnice s funkčními klávesami
| Provoz ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin) | provozu ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin) | provozu ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin)
| Uživatelem volitelný tisk tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.) Možnost tisku EKG záznamu na externí "počítačové" tiskárně na běžný kancelářský papír. | uživatelem volitelný tisk tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.) Možnost tisku EKG záznamu na externí "počítačové" tiskárně na běžný kancelářský papír. | uživatelem volitelný tisk tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.) Možnost tisku EKG záznamu na externí "počítačové" tiskárně na běžný kancelářský papír.
| Tisk na skládaný papír nebo role velilkosti A4 | tisk na skládaný papír nebo role velilkosti A4 | tisk na skládaný papír nebo role velilkosti A4
| Rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s (akceptuje se i 12,5/25/50 mm/s) | rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s | rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s
| Záruční i pozáruční servis v ČR | záruční i pozáruční servis v ČR | záruční i pozáruční servis v ČR
| Lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…) | lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…) | lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…)
| Součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg…) | součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg…) | součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg…)
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
10 | 131502 | Přístroj určený k průběžnému ohřívání podávaných roztoků a krve | 2
| Nastavitelná teplota v min. rozmezí 34 - 40°C, kroky max 0,5°C | Nastavitelná teplota v min. rozmezí 37 - 40°C, kroky max 0,5°C | Nastavitelná teplota v min. rozmezí 37 - 40°C, kroky max 0,5°C
| Přístroj musí být schopen udržovat normotermickou teplotu podávané krve nebo roztoku | Přístroj musí být schopen udržovat normotermickou teplotu podávané krve nebo roztoku | Přístroj musí být schopen udržovat normotermickou teplotu podávané krve nebo roztoku
| Aktuální teplota oběžného roztoku je zobrazována na displeji přístroje | Aktuální teplota oběžného roztoku je zobrazována na displeji přístroje | Aktuální teplota oběžného roztoku je zobrazována na displeji přístroje
| Alarmy pro nízké i vysoké teploty | Alarmy pro nízké i vysoké teploty | Alarmy pro nízké i vysoké teploty
| Použití na infuzním stojanu | Použití na infuzním stojanu | Použití na infuzním stojanu
| Napájení 230 V a 50/60 Hz | Napájení 230V a 50/60Hz | Napájení 230V a 50/60Hz
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
11 | 131503 | Vyhřívací podložka | 1
| Přístroj snižující podchlazení během chirurgických operací. Pomáhá udržovat pacientovu teplotu. Kompatibilní s jednotkou ASTOPAD | Přístroj snižující podchlazení během chirurgických operací. Pomáhá udržovat pacientovu teplotu. Kompatibilní s jednotkou ASTOPAD | Přístroj snižující podchlazení během chirurgických operací. Pomáhá udržovat pacientovu teplotu. Kompatibilní s jednotkou ASTOPAD
| Vyhřívaná a tlakově odlehčená deska pro oper. stůl, antistatická. Výška 40 mm, délka 2400-2800 mm | Vyhřívaná a tlakově odlehčená deska pro op. stůl, antistatická. Výška 40 mm, délka 2400 - 2800 mm. | Vyhřívaná a tlakově odlehčená deska pro op. stůl, antistatická. Výška 40 mm, délka 2400 - 2800 mm.
| Podložka RTG propustná | podložka RTG propustná | podložka RTG propustná
| Alarmy vysoké a nízké teploty | Alarmy vysoké a nízké teploty | Alarmy vysoké a nízké teploty
| Nastavitelné teploty v rozsahu 32-43 °C | Nastavitelné teploty v rozsahu 32° - 43°C | Nastavitelné teploty v rozsahu 32° - 43°C
| Požadované příslušenství: | Požadované příslušenství: | Požadované příslušenství:
| Pojízdný stojan s košem | Pojízdný stojan s košem | Pojízdný stojan s košem
| 2 ks pokrývka na ruce, hrudník, max. rozměry: 230 x 90 cm | 2 ks pokrývka na ruce, hrudník, max. rozměry: 230 x 90 cm | 2 ks pokrývka na ruce, hrudník, max. rozměry: 230 x 90 cm
| 2 ks opakovatelně použitelný návlek pro všechny rozměry COV podložek Používá se k ochraně vyhřívané podložky. Opakovaně použitelný obal je dezinfikovatelný a omyvatelný při teplotě 95 ° C | 2 ks opakovatelně použitelný návlek pro všechny rozměry COV podložek Používá se k ochraně vyhřívané podložky. Opakovaně použitelný obal je dezinfikovatelný a omyvatelný při teplotě 95 ° C | 2 ks opakovatelně použitelný návlek pro všechny rozměry COV podložek Používá se k ochraně vyhřívané podložky. Opakovaně použitelný obal je dezinfikovatelný a omyvatelný při teplotě 95 ° C
| 1 ks přikrývka pro RTG propustné komponenty. Používá se k ochraně RTG transparentních desek stolu. Opakovaně použitelný obal je dezinfikovatelný a omyvatelný při 95 °C | 1 ks přikrývka pro RTG propustné komponenty. Používá se k ochraně RTG transparentních desek stolu. Opakovaně použitelný obal je dezinfikovatelný a omyvatelný při 95 °C | 1 ks přikrývka pro RTG propustné komponenty. Používá se k ochraně RTG transparentních desek stolu. Opakovaně použitelný obal je dezinfikovatelný a omyvatelný při 95 °C