| # Technická specifikace předmětu plnění |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Močová linka ## Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky - PKBD Broumov |  |  |
| ###### Přístroj: | Účastníkem nabízená hodnota |  |
| ###### Dodavatel: |  |  |
| ###### Výrobce: |  |  |
| ###### Model: |  |  |
| ###### Závazné parametry ###### (v případě, že je uvedeno minimálně či maximálně, pak je účastník oprávněn nabídnout technické řešení, které je limitováno hranicí, a to buď min. či max. v závislosti na daném požadavku) | Plní požadavek (ANO/NE) | Odkaz účastníka k ověření tvrzení (dokument, stránka, kapitola v dokumentaci) |
| Plně automatizovaná linka pro chemickou analýzu moči diagnostickými proužky a sediment moči a tělních tekutin. |  |  |
| Typ vyšetřovaného vzorku: moč, likvor, punktát, dialyzát, synoviální tekutina. |  |  |
| Výrobce analyzátoru, reagencií i spotřebního materiálu musí být identický – uzavřený systém. |  |  |
| Pipetování vzorku na jednotlivé reakční zóny stripu u chemické analýzy. |  |  |
| Metoda průtokové cytometrie |  |  |
| Preferenční vyšetřování statimových vzorků močového sedimentu a tělních tekutin |  |  |
| Modulární systém obsluhovaný prostřednictvím software z jednoho pracovního místa, možnost uživatelského nastavení validačních a rozporových pravidel pro močovou analýzu, kompletní zobrazení výsledků na jedné obrazovce, možnost automatické validace výsledků. |  |  |
| Validovaná analýza tělních tekutin, diferenciace polynukleárů a mononukleárů. |  |  |
| Požadovaný výkon: chemická analýza – min. 170 vzorků za hodinu, vyšetření močového sedimentu – min. 70 vzorků za hodinu. V případě nižší kapacity jednotlivého analyzátoru lze dodat více analyzátorů v jedné ucelené lince a zachování průchodnosti zkumavek. |  |  |
| Bez nutnosti pre-analytické přípravy vzorku - práce s nativní močí bez centrifugace. |  |  |
| Automatické promíchání vzorků před pipetováním. |  |  |
| Všechny analytické systémy jsou propojeny společným podavačem vzorků. |  |  |
| Rozlišení dysmorfních a isomorfních erytrocytů |  |  |
| Využití v mikrobiologické diagnostice, rozlišení G+ a G- bakterií. |  |  |
| Objemové nároky na vzorek moči: spotřeba max. 1000 ul pro všechny analýzy v součtu, celkové nároky na objem vzorku (včetně slepého objemu) - ≤2,7 ml. |  |  |
| Objemové nároky na vzorek tělní tekutiny: ≤0,6 ml. |  |  |
| Identifikace reagencií: bar codem nebo QR, RFID včetně šarže a exspirace. |  |  |
| Minimalizace kontaminace mezi vzorky tzv. carry over |  |  |
| Požadované měřené parametry u chemického vyšetření moči: pH, glukóza, bílkovina, krev, urobilinogen, ketony, bilirubin, dusitany, leukocyty - reflexní fotometrie specifická hmotnost – refraktometrie barva a zákal moče – kolorimetrie. |  |  |
| Požadované měřené parametry analýzy sedimentu moči: erytrocyty, nelyzované erytrocyty, leukocyty, shluky leukocytů, epitelie - dlaždicové, přechodné, renální tubulární, hyalinní a patologické válce, bakterie, krystaly, kvasinky, spermie, hlen. |  |  |
| Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) |  |  |
| Kontrola kvality pro močový sediment analýzu zahrnuje erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce a bakterie, se statistickým výstupem: směrodatná odchylka, variační koeficient, Levey-Jenningsův graf. |  |  |
| Všechna nabízená diagnostika a analytické systémy jsou validovány pro použití v humánní medicíně a jsou bez dalších úprav plně vhodné pro používání v klinické praxi |  |  |
| Všechna nabízená diagnostika splňují požadavky pro IVD (Zákon č. 238/2014 Sb.; NV č. 56/2015 Sb.), jsou opatřena CE značkou |  |  |
| Činnost jednotlivých modulů jsou nezávislé (při poruše jednoho z modulů zůstává druhý modul, včetně komunikace s LIS). |  |  |
| Přenos dat QC do LIS |  |  |
| Oboustranná on-line komunikace s LIS (cena za připojení součástí nabídky) |  |  |
| Přístup přes vzdálenou správu zajišťovaný firmou, která provádí servis a roční preventivní prohlídky, musí splňovat podmínky GDPR včetně bezpečnostních záruk. Vzdálená správa podporuje zasílání chybových hlášení servisu bez zásahu uživatele s dodržením všech bezpečnostních záruk. Podpora aplikačního specialisty pomocí vzdálené správy. |  |  |
| Dostupnost servisního zásahu v nepřetržitém provozu do 24 hodin od nahlášení včetně. |  |  |
| Bezplatné provádění všech výrobcem doporučených preventivních kontrol včetně validace, produktová podpora po dobu záruky. |  |  |
| Požadavky k připojení laboratorního systému: |  |  |
| Připojení k laboratornímu systému včetně nastavení, zprovoznění a dodávky potřebného počtu časově neomezených licencí v ceně dodávky. |  |  |
| Rozhraní pro připojení analyzátoru k laboratornímu systému (ethernet RJ-45). |  |  |
| Požadavky na IT systém – součástí dodávky analyzátorů: |  |  |
| Otevřený firemní middleware umožňující připojit více zařízení přes jeden přístup do LIS s podmínkou zajištění SW komunikace s garančním pracovištěm v Náchodě – nastavení pravidel validace, autovalidace či interfererencí v chemické části analýzy a sedimentu moči. |  |  |
| V případě dodávky middleware nebo jiných informačních systémů nezbytných pro provoz laboratorní linky dodavatel detailně popíše realizované řešení, případné licence potřebné pro chod informačních systémů budou součástí dodávky, časově neomezené a licencované na zadavatele. |  |  |
| SW postavený na bázi standardních sw produktů společnosti Microsoft |  |  |
| Jediná databáze pro správu veškerých výsledků a její snadné propojení s LIS/NIS |  |  |
| Kompletní správa operátorů a uživatelů a přístupových hesel |  |  |
| Minimálně OS Microsoft Windows 10 Professional, 64. |  |  |
| Součástí dodávky záložní zdroj elektrické energie (UPS) |  |  |

| # Technická specifikace předmětu plnění |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Močová linka ## Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie - OKIM Náchod |  |  |
| ###### Přístroj: | Účastníkem nabízená hodnota |  |
| ###### Dodavatel: |  |  |
| ###### Výrobce: |  |  |
| ###### Model: |  |  |
| ###### Závazné parametry ###### (v případě, že je uvedeno minimálně či maximálně, pak je účastník oprávněn nabídnout technické řešení, které je limitováno hranicí, a to buď min. či max. v závislosti na daném požadavku) | Plní požadavek (ANO/NE) | Odkaz účastníka k ověření tvrzení (dokument, stránka, kapitola v dokumentaci) |
| Plně automatizovaný močový analyzátor moči pro vyšetření sedimentu moči a tělních tekutin. |  |  |
| Typ vyšetřovaného vzorku: moč, likvor, punktát, dialyzát, synoviální tekutina. |  |  |
| Výrobce analyzátoru, reagencií i spotřebního materiálu musí být identický – uzavřený systém. |  |  |
| Automatické promíchání vzorků před pipetováním. |  |  |
| Podavač vzorků na min. 30 vzorků. |  |  |
| Požadované měřené parametry analýzy sedimentu moči: erytrocyty, nelyzované erytrocyty, leukocyty, shluky leukocytů, epitelie - dlaždicové, přechodné, renální tubulární, hyalinní a patologické válce, bakterie, krystaly, kvasinky, spermie, hlen. |  |  |
| Preferenční vyšetřování statimových vzorků močového sedimentu a tělních tekutin |  |  |
| Požadovaný výkon: vyšetření močového sedimentu – min. 70 vzorků za hodinu. |  |  |
| Objemové nároky na vzorek moči: spotřeba max. 700 ul pro analýzu, celkové nároky na objem vzorku (včetně slepého objemu) - ≤1,2 ml. |  |  |
| Objemové nároky na vzorek tělní tekutiny: ≤0,6 ml. |  |  |
| Kontrola kvality pro močový sediment analýzu zahrnuje erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce a bakterie, se statistickým výstupem: směrodatná odchylka, variační koeficient, Levey-Jenningsův graf. |  |  |
| Identifikace reagencií: bar codem nebo QR, RFID včetně šarže a exspirace. |  |  |
| Minimalizace kontaminace mezi vzorky tzv. carry over |  |  |
| Validovaná analýza tělních tekutin, diferenciace polynukleárů a mononukleárů. |  |  |
| Rozlišení dysmorfních a isomorfních erytrocytů |  |  |
| Využití v mikrobiologické diagnostice, rozlišení G+ a G- bakterií. |  |  |
| Bez nutnosti preanalytické přípravy vzorku - práce s nativní močí bez centrifugace. |  |  |
| Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) |  |  |
| Systém obsluhovaný prostřednictvím software z jednoho pracovního místa, možnost uživatelského nastavení validačních a rozporových pravidel pro močovou analýzu, kompletní zobrazení výsledků na jedné obrazovce, možnost automatické validace výsledků. |  |  |
| Všechna nabízená diagnostika a analytické systémy jsou validovány pro použití v humánní medicíně a jsou bez dalších úprav plně vhodné pro používání v klinické praxi |  |  |
| Všechna nabízená diagnostika splňují požadavky pro IVD (Zákon č. 238/2014 Sb.; NV č. 56/2015 Sb.), jsou opatřena CE značkou |  |  |
| Přenos dat QC do LIS |  |  |
| Oboustranná on-line komunikace s LIS (cena za připojení součástí nabídky) |  |  |
| Přístup přes vzdálenou správu zajišťovaný firmou, která provádí servis a roční preventivní prohlídky, musí splňovat podmínky GDPR včetně bezpečnostních záruk. Vzdálená správa podporuje zasílání chybových hlášení servisu bez zásahu uživatele s dodržením všech bezpečnostních záruk. Podpora aplikačního specialisty pomocí vzdálené správy. |  |  |
| Dostupnost servisního zásahu od nahlášení do jednoho pracovního dne (mimo víkend a státní svátek) |  |  |
| Bezplatné provádění všech výrobcem doporučených preventivních kontrol včetně validace, produktová podpora po dobu záruky. |  |  |
| Požadavky k připojení laboratorního systému: |  |  |
| Připojení k laboratornímu systému včetně nastavení, zprovoznění a dodávky potřebného počtu časově neomezených licencí v ceně dodávky. |  |  |
| Rozhraní pro připojení analyzátoru k laboratornímu systému (ethernet RJ-45). |  |  |
| Požadavky na IT systém – součástí dodávky analyzátorů: |  |  |
| Otevřený firemní middleware umožňující připojit více zařízení přes jeden přístup do LIS |  |  |
| V případě dodávky middleware nebo jiných informačních systémů nezbytných pro provoz laboratorní linky dodavatel detailně popíše realizované řešení, případné licence potřebné pro chod informačních systémů budou součástí dodávky, časově neomezené a licencované na zadavatele. |  |  |
| SW postavený na bázi standardních sw produktů společnosti Microsoft |  |  |
| Jediná databáze pro správu veškerých výsledků a její snadné propojení s LIS/NIS |  |  |
| Kompletní správa operátorů a uživatelů a přístupových hesel |  |  |
| Minimálně OS Microsoft Windows 10 Professional, 64. |  |  |
| Součástí dodávky záložní zdroj elektrické energie (UPS) |  |  |

Další podmínky související s předmětem plnění:

- Bezplatné zaškolení/instruktáž laboratorního personálu

- Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- Oblastní nemocnice Náchod a.s. informuje, že je osobou povinnou a provozuje informační systém základní služby podle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), dále pak podle vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

- Služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost

V……………………dne……………………..

……………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka