## příl_č_2_tech__spec_
Příloha č. 2: Tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Název veřejné zakázky: „Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLOŽKY č. 1
Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONT), 1 ks | Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
Kapacita zpracovaného odpadu v litrech: minimálně 800 l/hod; kapacita zpracovávaného odpadu v kg: minimálně 80 kg/hod. při měrné hmotnosti odpadu nejméně 100 kg/m3.
Rozměry v provozním stavu bez např. obslužných schůdků, kontejnerů a jiného vybavení maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška)
Možnost instalace a provozu v místnosti s výškou stropu min. 7,23 m.
Hmotnost maximálně 2000 kg
Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400 V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý (max 10 % hm. vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení.
Redukce objemu odpadu min. 50 %.
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní"
V provozu je zajištěna možnost odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů).
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...)
Příslušenství: Zařízení pro omezení zápachu, funkce: omezení zápachu vystupujícího ze zařízení výduchem přes HEPA filtr: - omezení zápachu na výstupu z výduchu požadováno tak, aby nebylo okolí zatěžováno zápachem, - zařízení pro omezení zápachu bude s dekontaminační jednotkou tvořit jeden funkční celek
TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLOŽKY č. 2
Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu ONN, 1 ks | Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
Kapacita zpracovaného odpadu v litrech: minimálně 800 l/hod; kapacita zpracovávaného odpadu v kg: minimálně 80 kg/hod. při měrné hmotnosti odpadu nejméně 100 kg/m3.
Rozměry v provozním stavu bez obslužných schůdků, kontejnerů a jiného vybavení maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška)
Možnost instalace a provozu v místnosti s výškou stropu min. 3,42 m.
Hmotnost maximálně 2000 kg
Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400 V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý (max 10 % hm. vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení.
Redukce objemu odpadu min. 50 %.
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní"
V provozu je zajištěna možnost odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů).
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...)
Příslušenství: Zařízení pro omezení zápachu, funkce: omezení zápachu vystupujícího ze zařízení výduchem přes HEPA filtr: - omezení zápachu na výstupu z výduchu požadováno tak, aby nebylo okolí zatěžováno zápachem, - zařízení pro omezení zápachu bude s dekontaminační jednotkou tvořit jeden funkční celek
Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou), 1 ks | Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
Kapacita zpracovaného odpadu v litrech: minimálně 800 l/hod; kapacita zpracovávaného odpadu v kg: minimálně 80 kg/hod. při měrné hmotnosti odpadu nejméně 100 kg/m3.
Rozměry v provozním stavu bez obslužných schůdků, kontejnerů a jiného vybavení maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška)
Možnost instalace a provozu v místnosti s výškou stropu min. 3,42 m.
Hmotnost maximálně 2000 kg
Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400 V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý (max 10 % hm. vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení.
Redukce objemu odpadu min. 50 %.
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní"
V provozu je zajištěna možnost odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů).
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...)
Příslušenství: Zařízení pro omezení zápachu, funkce: omezení zápachu vystupujícího ze zařízení výduchem přes HEPA filtr: - omezení zápachu na výstupu z výduchu požadováno tak, aby nebylo okolí zatěžováno zápachem, - zařízení pro omezení zápachu bude s dekontaminační jednotkou tvořit jeden funkční celek