## technické specifikace Část I
Příloha č. 2_zadávací dokumentace
"Ramenní motorová dlaha pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.“
Technická specifikace
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks ramenní motodlahy včetně příslušenství pro Oddělení rehabilitace v Oblastní nemocnici Náchod a. s..
Typ zařízení:
Výrobce:
Specifikace | Požadovaný parametr | Splnění požadavku ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry*
Programovatelná ramenní rehabilitační motorová dlaha
Motodlaha musí být programovatelná - min. 16 programů pro jednotlivé pacienty | ANO
Motodlaha musí mít 2 nezávislé motory | ANO
Motodlaha musí být určena pro rehabilitace v sedě | ANO
Motodlaha musí mít nastavitelnou polohu uložení hlavy včetně fixace a uložení druhé končetiny na opěrku (stavitelné) | ANO
Motodlaha musí být univerzální levá/pravá – snadné přestavení | ANO
Rozsah pohybů:
• addukce/abdukce 20° - 160° | ANO
• vnitřní/vnější rotace: -60° -0°- 90° | ANO
• flexe (elevace)/extenze 20° - 180° | ANO
• horizontální abdukce -30° - 110° (volitené za příplatek) | ANO
• synchro pohyb - kombinace ABD/ADD 20° - 160° + ROTACE - 30° - 90° | ANO
• loketní modul -10° - 135° | ANO
Motodlaha musí mít asynchronní i synchronní chod motorů, možnost izolovaných pohybů | ANO
Motodlaha musí mít speciální program BY PASS mode – nastavení přístroje dle bolestivosti pacienta | ANO
Motodlaha musí mít plynulé nastavení rychlosti | ANO
Motodlaha musí mít plynulé nastavení doby cvičení | ANO
Motodlaha musí mít zpětný chod – bezpečnostní prvek | ANO
Motodlaha musí mít manuální zjištění rozsahu pacienta | ANO
Motodlaha musí mít zvětšení rozsahu pohybu během cvičení bez nutnosti zastavení přístroje | ANO
Motodlaha musí mít možnost nastavení pauzy v krajních hodnotách 1 s až 15 min | ANO
Motodlaha musí mít pomalé navýšení maximálního rozsahu pohybu - protažení | ANO
Motodlaha musí mít aktivní složka Force – bezpečností složka - kontakt motodlahy s cizím objektem | ANO
Motodlaha s integrovaným pojízdným křeslem – snadná manipulace | ANO
Motodlaha musí mít hygienické polstrování pro snadnou údržbu | ANO
Motodlaha musí mít napájení ze sítě 230V/50Hz | ANO
Motodlaha musí mít možnost okamžitého vypnutí motodlahy pacientem – dálkový ovladač | ANO
Motodlaha musí mít ruční ovladač a LCD displej | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Dodací lhůta do 2 týdnů od podpisu kupní smlouvy | ANO
Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna žlutá pole ve sloupci "C".
Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je požadovaný parametr stanoven na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek).
* Účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek.
Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).
Prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb a dodávek v souvislosti s plněním této veřejné zakázky. Dále prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouvy, podmínky kupní smlouvy, smlouvy o poskytování servisní činnosti vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy a podobné) a že poskytneme veškeré nezbytné informace pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem.
Dále prohlašujeme, že jsme ekonomicky i finančně způsobilí splnit tuto veřejnou zakázku.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V …………………………dne ……………..
___________________________________________
Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka