## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Dialyzační křesla a dialyzační stolky pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V417 | Křeslo dialyzační polohovatelné | 12
| Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-1 | Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-1 | Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-1
| Dialyzační křeslo s výškovým zdvihem. 4 motory - záda, sedák, podnožní díl, zdvih | Dialyzační křeslo s výškovým zdvihem. 4 motory - záda, sedák, podnožní díl, zdvih | Dialyzační křeslo s výškovým zdvihem. 4 motory - záda, sedák, podnožní díl, zdvih
| Všechny motory mají nezávislé ovládání nebo pomocí jednoho tlačítka na převedení do postelové polohy či Trendelenburgovy šokové polohy. | Všechny motory mají nezávislé ovládání nebo pomocí jednoho tlačítka na převedení do postelové polohy či Trendelenburgovy šokové polohy. | Všechny motory mají nezávislé ovládání nebo pomocí jednoho tlačítka na převedení do postelové polohy či Trendelenburgovy šokové polohy.
| Jednotlivé motory pro ovládání plynulého nastavení zádové sekce, nožní sekce, sklonu sedáku a výšky dialyzačního křesla | Jednotlivé motory pro ovládání plynulého nastavení zádové sekce, nožní sekce, sklonu sedáku a výšky dialyzačního křesla | Jednotlivé motory pro ovládání plynulého nastavení zádové sekce, nožní sekce, sklonu sedáku a výšky dialyzačního křesla
| Pojízdné, kolečka antistatická průměru min. 100 mm | Pojízdné, kolečka antistatická průměru min. 100mm | Pojízdné, kolečka antistatická průměru min. 100mm
| Centrální brzda | Centrální brzda | Centrální brzda
| Délka ložné plochy min. 2100 mm | Délka ložné plochy min. 2100mm | Délka ložné plochy min. 2100mm
| Šířka ložné plochy min. 590 mm | Šířka ložné plochy min. 590mm | Šířka ložné plochy min. 590mm
| Výška ložné plochy včetně matrace min. 580 - 760 mm | Výška ložné plochy včetně matrace min. 580 - 760 mm | Výška ložné plochy včetně matrace min. 580 - 760 mm
| Trendelenburg: min. 12° | Trendelenburg: min. 12° | Trendelenburg: min. 12°
| Zádový díl min. -12° až 70° | Zádový díl min. -12° až 70° | Zádový díl min. -12° až 70°
| Ergonomické područky polohovatelné, odnímatelné | Ergonomické područky polohovatelné, odnímatelné | Ergonomické područky polohovatelné, odnímatelné
| Opěradla rukou možné natáčet do stran, možné nastavit jejich výšku a také je zcela zvednout pro snadné usednutí a vstávání z křesla | Opěradla rukou možné natáčet do stran, možné nastavit jejich výšku a také je zcela zvednout pro snadné usednutí a vstávání z křesla | Opěradla rukou možné natáčet do stran, možné nastavit jejich výšku a také je zcela zvednout pro snadné usednutí a vstávání z křesla
| Možnosti nastavení područky: svislé +8°/-20°, vodorovné -20°/+60° | Možnosti nastavení područky: svislé +8°/-20°, vodorovné -20°/+60° | Možnosti nastavení područky: svislé +8°/-20°, vodorovné -20°/+60°
| Pacientské zatížení min. 235 kg | Pacientské zatížení min. 235kg | Pacientské zatížení min. 235kg
| Ovládání elektrické pomocí ručního ovladače | Ovládání elektrické pomocí ručního ovladače | Ovládání elektrické pomocí ručního ovladače
| Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci | Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci | Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci
| Ergonomická matrace z komfortní sendvičové pěny - potah z medicínsky testované kůže, omyvatelné, dezinfikovatelné | Ergonomická matrace z komfortní sendvičové pěny - potah z medicínsky testované kůže, omyvatelné, dezinfikovatelné | Ergonomická matrace z komfortní sendvičové pěny - potah z medicínsky testované kůže, omyvatelné, dezinfikovatelné
| Držák role papíru na zádové části | Držák role papíru na zádové části | Držák role papíru na zádové části
| Relaxační polštářek s upevněním a obrázkem | Relaxační polštářek s upevněním a obrázkem :) | Relaxační polštářek s upevněním a obrázkem :)
| Lampička čtecí s polohovacím mechanismem | Lampička čtecí s polohovacím mechanismem | Lampička čtecí s polohovacím mechanismem
| Konstrukci i čalounění možno dezinfikovat | Konstrukci i čalounění možno dezinfikovat | Konstrukci i čalounění možno dezinfikovat
| Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru | Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru | Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru
| Zemnící kabel | Zemnící kabel | Zemnící kabel
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | N105 | Dialyzační stolek ke křeslu na jídlo a čtení - náklopný, pojízdný | 17
| Výškově stavitelný min. 85-92 cm | Výškově stavitelný min. 85-92 cm | Výškově stavitelný min. 85-92 cm
| Horní deska min. 40 x 50 cm, naklápěcí | horní deska min. 40 x 50 cm, naklápěcí | horní deska min. 40 x 50 cm, naklápěcí
| Kolečka dmin. 5 cm, 2 bržděná | kolečka dmin. 5 cm, 2 bržděná | kolečka dmin. 5 cm, 2 bržděná
| Odkládací košík s plastovým dnem min. 5 l | odkládací košík s plastovým dnem min. 5l | odkládací košík s plastovým dnem min. 5l
| Nosnost min. 20 kg | nosnpst min. 20 kg | nosnpst min. 20 kg
| Plastové nárazníky | plastové nárazníky | plastové nárazníky