## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Odběrové váhy a odběrové stolky pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V303 | Odběrové váhy | 4
| Odběrové míchací váhy pro odběr plné krve | Odběrové míchací váhy pro odběr plné krve | Odběrové míchací váhy pro odběr plné krve
| Přesnost vážení max. ±1 % v rozsahu alespoň 300-600 ml | Přesnost vážení max. ±1 % v rozsahu alespoň 300 - 600 ml | Přesnost vážení max. ±1 % v rozsahu alespoň 300 - 600 ml
| Externí (ruční) čtečka čárového kódu pro každou váhu s možností čtení čárových kódů typu CODE 128 | Externí (ruční) čtečka čárového kódu pro každou váhu s možností čtení čárových kódů typu CODE 128 | Externí (ruční) čtečka čárového kódu pro každou váhu s možností čtení čárových kódů typu CODE 128
| Interní paměť jako záloha dat k přenosu informací o odběru pro alespoň 100 odběrů | Interní paměť jako záloha dat k přenosu informací o odběru pro alespoň 100 odběrů | Interní paměť jako záloha dat k přenosu informací o odběru pro alespoň 100 odběrů
| Dotykový barevný displej | Dotykový barevný displej | Dotykový barevný displej
| Miska s dostatečným prostorem pro uložení odběrového vaku | Miska s dostatečným prostorem pro uložení odběrového vaku | Miska s dostatečným prostorem pro uložení odběrového vaku
| Magnetické uchycení odběrové misky | Magnetické uchycení odběrové misky | Magnetické uchycení odběrové misky
| Snadno čistitelný a desinfikovatelný povrch s antibakteriální úpravou | Snadno čistitelný a desinfikovatelný povrch s antibakteriální úpravou | Snadno čistitelný a desinfikovatelný povrch s antibakteriální úpravou
| Zvuková signalizace ukončení odběru, nastavitelná hlasitost | Zvuková signalizace ukončení odběru, nastavitelná hlasitost | Zvuková signalizace ukončení odběru, nastavitelná hlasitost
| Možnost nastavení pravidel spuštění alarmu při odběru (nízký průtok, odběr nad 10 minut, atd.) | Možnost nastavení pravidel spuštění alarmu při odběru (nízký průtok, odběr nad 10 minut, atd.) | Možnost nastavení pravidel spuštění alarmu při odběru (nízký průtok, odběr nad 10 minut, atd.)
| Zvuková signalizace alarmu při odběru, nastavitelná hlasitost | Zvuková signalizace alarmu při odběru, nastavitelná hlasitost | Zvuková signalizace alarmu při odběru, nastavitelná hlasitost
| Kontinuální měření a zobrazení: čas trvání odběru, průtok krve, odebrané množství krve | Kontinuální měření a zobrazení: čas trvání odběru, průtok krve, odebrané množství krve | Kontinuální měření a zobrazení: čas trvání odběru, průtok krve, odebrané množství krve
| Přenos údajů o odběru do LIS pomocí pevné datové sítě PCP/UDP - LAN RJ45 | Přenos údajů o odběru do LIS pomocí pevné datové sítě PCP/UDP - LAN RJ45 | Přenos údajů o odběru do LIS pomocí pevné datové sítě PCP/UDP - LAN RJ45
| Součástí dodávky je propojení odběrových vah do laboratorního informačního systému zadavatele (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice; uchazeč musí jako součást dodávky, dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly | Součástí dodávky je propojení odběrových vah do laboratorního informačního systému zadavatele (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice; uchazeč musí jako součást dodávky, dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly | Součástí dodávky je propojení odběrových vah do laboratorního informačního systému zadavatele (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice; uchazeč musí jako součást dodávky, dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly
| Součástí dodávky musí být dokumentační software umožňující zaznamenávat a archivovat průběh odběru krve a následně ukládat do LIS (ID obsluhy, dárce, objem odebrané krve, čas odběru, průtok krve, alarmové stavy) | Součástí dodávky musí být dokumentační software umožňující zaznamenávat a archivovat průběh odběru krve a následně ukládat do LIS (ID obsluhy, dárce, objem odebrané krve, čas odběru, průtok krve, alarmové stavy) | Součástí dodávky musí být dokumentační software umožňující zaznamenávat a archivovat průběh odběru krve a následně ukládat do LIS (ID obsluhy, dárce, objem odebrané krve, čas odběru, průtok krve, alarmové stavy)
| Provoz odběrových vah a přenos dat musí být odolný vůči případnému rušení ze strany svářeček hadiček krevních vaků | Provoz odběrových vah a přenos dat musí být odolný vůči případnému rušení ze strany svářeček hadiček krevních vaků | Provoz odběrových vah a přenos dat musí být odolný vůči případnému rušení ze strany svářeček hadiček krevních vaků
| Napájení ze sítě 230 V / 50Hz | Napájení ze sítě 230 V / 50Hz | Napájení ze sítě 230 V / 50Hz
| Bezplatná zápůjčka náhradní váhy při poruše | Bezplatná zápůjčka náhradní váhy při poruše | Bezplatná zápůjčka náhradní váhy při poruše
| Dostupnost náhradních dílů a oprav po dobu minimálně 8 let od uzavření smlouvy | Dostupnost náhradních dílů a oprav po dobu minimálně 8 let od uzavření smlouvy | Dostupnost náhradních dílů a oprav po dobu minimálně 8 let od uzavření smlouvy
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | V510 | Stolek odběrový | 4
| Dostatečně pevná konstukce pro stabilní umístění odběrové váhy (položka V303) | Dostatečně pevná konstukce pro stabilní umístění odběrové váhy (položka V303) | Dostatečně pevná konstukce pro stabilní umístění odběrové váhy (položka V303)
| 4 kolečka pro snadný přesun stolku, minimálně 2 kolečka s brzdou | 4 kolečka pro snadný přesun stolku, minimálně 2 kolečka s brzdou | 4 kolečka pro snadný přesun stolku, minimálně 2 kolečka s brzdou
| Snadno čistitelný a dezinfikovatelný povrch | Snadno čistitelný a desinfikovatelný povrch | Snadno čistitelný a desinfikovatelný povrch
| Šířka 45-50 cm | Šířka 45 - 50 cm | Šířka 45 - 50 cm
| 2 police: | 2 police: | 2 police:
| Horní police - hloubka 38-40 cm; vyvýšený okraj 10-15 mm; výška cca 75 cm od podlahy | Horní police - hloubka 38 - 40 cm; vyvýšený okraj 10-15 mm; výška cca 75 cm od podlahy | Horní police - hloubka 38 - 40 cm; vyvýšený okraj 10-15 mm; výška cca 75 cm od podlahy
| Spodní police - dostatečně dimenzovaná pro umístění odběrové váhy; hloubka min. 49 cm; vyvýšený okraj 10-15 mm; výška cca 30 cm od podlahy | Spodní police - dostatečně dimenzovaná pro umístění odběrové váhy; hloubka min. 49 cm; vyvýšený okraj 10-15 mm; výška cca 30 cm od podlahy | Spodní police - dostatečně dimenzovaná pro umístění odběrové váhy; hloubka min. 49 cm; vyvýšený okraj 10-15 mm; výška cca 30 cm od podlahy