## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Impulsní svářečka a čistící a dávkovací pistole pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V371 | Svářečka impulsní pro horkovzdušné fólie | 1
| Stolní impulsní svářečka | vářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem | vářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem
Celonerezové provedení
Ovládání přítlakovou pákou, konstantní přítlak
Napájení 230 V
Plochý svár šíře 8 mm
Délka sváru až 400 mm
Zabudovaná řezačka
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | V445 | Pistole tlaková vodní | 6
| Pistole tlaková mycí (vodní) | pistole tlaková mycí | pistole tlaková mycí
| Pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí se zakončením - závitem pro připojení k vodovodní baterii 1/2" | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí
| Bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole
| Možnost jemného regulování tlaku vody | možnost jemného regulování tlaku vody | možnost jemného regulování tlaku vody
| Sada nástavců: nástavec pro stříkačky a kanyly s kónusem record, pro odměrné a krevní pipety, pro katetry a ventilky, pro drény, pro stříkačky a kanyly s kónusem Luer, pro kropítko na plochy, pro lahve a Erlemeyerovy baňky, vývěva pro odsávání, průtokový kartáč široký, průtokový kartáč plochý, tryska přímá 25 cm, tryska úhlová 25 cm. | sada nástavců 8 ks | sada nástavců 8 ks
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | V447 | Pistole tlaková vzduchová | 1
| Pistole tlaková vzduchová | pistole tlaková vzduchová | pistole tlaková vzduchová
| Pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí se zakončením - rychlospojkou (systém MZ Liberec) | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí
| Bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole
| Možnost jemného regulování tlaku vzduchu | možnost jemného regulování tlaku vzduchu | možnost jemného regulování tlaku vzduchu