Příloha č.7

# FORMULÁŘ – PARAMETRY PŘÍSTROJŮ

DODÁNÍ A INSTALACE PŘÍSTROJŮ PRO IKTOVÉ CENTRUM ON NÁCHOD a.s.

# část 1 infuzní technika

## Infuzní pumpa pro resuscitační a JIP lůžka 4 kusy

Podávání infuzních roztoku léku do povodí horní či dolní duté žíly nemocného, kontinuální podávání správného množství infuze (léku) ve správném čase.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Intuitivní ovládání, menu v češtině, |  |
| - Pracující s běžnými infuzními sety od různých výrobců, |  |
| - Nastavení rychlost/objem/čas |  |
| - Nastavení objemu infúze až 9999,9 ml, krok 0,1 ml/hod. |  |
| - Předvolba času až 99 hod 59 min, |  |
| - Možnost bolusového podávání, |  |
| - Přesnost podávání infúze ± 5%, |  |
| - Přehledný LCD displej s možností zobrazení rychlosti infúze, množství podaného objemu, času podávání infúze, příčiny alarmu, indikace kapacity interního zdroje proudu, |  |
| - Detektor kapek s možností vypnutí, |  |
| - Detekce vzduchu v systému – možnost nastavení objemu jednotlivé vzduchové bubliny a kumulovaného množství vzduchu za 1 hodinu, |  |
| - Uživatelské nastavování okluzního tlaku, |  |
| - Automatická redukce bolusového objemu po okluzi, |  |
| - Režim KVO pro zachování otevřené žíly o více úrovních rychlosti v závislosti na původní rychlosti infúze, |  |
| - Automatické uzavření setu při otevření dvířek pumpy, |  |
| - Upozornění na blízký konec infúze, |  |
| - Napájení 230 V / 50 Hz, z vestavěného akumulátoru, |  |
| - Plná funkčnost na záložní akumulátorový zdroj alespoň na 3 hodiny provozu, |  |
| - Snadnost a rychlost uvedení do provozu, |  |
| - Kryt odolný vůči dezinfekci, |  |
| - Vodítko pro krátký stojan infuzní láhve, |  |
| - Pohotovostní (Standby) režim se zachováním nastavených hodnot, |  |
| - Uchycení na infuzní stojan, eurolištu |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Dávkovač lineární pro resuscitační a JIP lůžka 4 kusy

Podávání infuzních roztoku léku do povodí horní či dolní duté žíly nemocného, kontinuální podávání správného množství infuze (léku) ve správném čase.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Intuitivní ovládání, menu v češtině, |  |
| - Nastavení průtoku od 0,1 do 1200 ml/hod |  |
| - Použití stříkaček 20 ml a 50/60 ml od různých (běžných) výrobců s automatickou detekcí velikosti stříkačky, |  |
| - Přehledný displej s možností zobrazení rychlosti, množství podaného objemu, indikace typu a velikosti stříkačky, indikace kapacity interního zdroje proudu, |  |
| - Podání manuálního bolusu bez nutnosti vyjmout stříkačku z dávkovače, |  |
| - Uživatelské nastavování okluzního tlaku, |  |
| - Automatická redukce bolusového objemu po okluzi, |  |
| - Alarmy s přerušením činnosti dávkovače při nesprávně nasazené stříkačce, okluzi, konci dávky, prázdné stříkačce a při vybité baterii, |  |
| - Napájení 200 – 240 V/50 Hz, z vestavěné baterie/akumulátoru (při zachování plné funkčnosti alespoň na 3 hodiny provozu) |  |
| - Indikace kapacity interního zdroje proudu, |  |
| - Snadnost a rychlost uvedení do provozu, |  |
| - Malé rozměry max. d x v x h 30 x 13 x 17 cm, rukojeť, snadné ošetřování – omyvatelnost běžně dostupnými desinfekčními prostředky, |  |
| - Pohotovostní (Standby) režim bez časového omezení, |  |
| - Uchycení na infúzní stojan, eurolištu |  |

- Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 2 defibrilátor

## Defibrilátor s monitorem a externí funkcí 1 kus

Léčebný přístroj, který využívá elektrický výboj ke zrušení fibrilaci komor nebo komorovou tachykardii, kvůli kterým není srdce schopno plnit svoji funkci, a obnovit tak správný srdeční rytmus.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Bifázická defibrilace /až 360J/, volitelná hladina energie, |  |
| - 3-5 svodové EKG, |  |
| - Zevní stimulace srdce, |  |
| - Synchronizace pro kardioverzi, |  |
| - Provoz na baterii minimálně 5 hodin |  |
| - Snadná obsluha, |  |
| - LCD barevný displej se zobrazením křivek, |  |
| - Výpis kritických událostí, |  |
| - Alarmy VF, |  |
| - Tiskárna, |  |
| - Kompletní příslušenství: |  |
| - EKG kabel, 1 kus |  |
| - Propojovací kabely, 1 kus |  |
| - Elektrody (defibrilační, stimulační), 1 pár |  |
| - Papír do tiskárny, 1 balení |  |
| - Potenciálové propojení. |  |

- Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 3 UZ technika

## Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou – 1 kus

Mobilní ultrazvuk pro akutní užití na neurologické JIP – iktové jednotce i vyšetřování ambulantních pacientů, sloužící k vyšetření magistrálních krčních tepen a intrakraniálních tepen. Je požadována standardní lineární sonda k vyšetření krčních cév, sektorová sonda k transkraniálnímu vyšetření mozkových cév a konvexní sonda k vyšetření odstupů společných karotid a vertebrálních arterií.

Plně digitální ultrazvukový diagnostický systém musí splňovat následující technické požadavky:

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření |  |
| - LCD monitor s úhlopříčkou minimálně 19“ s vysokou rozlišovací schopností |  |
| - Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech |  |
| - Minimálně 3 aktivní konektory pro současné připojení ultrazvukových snímačů |  |
| - Elektronická lineární multifrekvenční širokopásmová sonda pro vyšetření malých částí a periferních cév o celkovém minimálním frekvenčním rozsahu 5-12 MHz 1 kus |  |
| - Multifrekvenční širokopásmová sektorová sonda pro transkraniální vyšetření o celkovém minimálním frekvenčním rozsahu alespoň 1,5-4 MHz 1 kus |  |
| - Konvexní sonda minimálního rozsahu 2-5MHz pro vyšetření odstupů společných karotid a vertebrálních arterií |  |
| - 2D (B-mód) na základních frekvencích |  |
| - 2D na harmonických frekvencích na všech sondách |  |
| - Úhlové (compoundní) zobrazení ve více úrovních (nejen On/Off) |  |
| - Trapezoidní zobrazení na lineární sondě |  |
| - Pulzní doppler (PW) s možností steeringu na lineární sondě |  |
| - Barevné dopplerovské mapování |  |
| - Zobrazení energie krevního toku |  |
| - Simultánní duální zobrazení 2D a 2D+CFM v reálném čase na všech sondách |  |
| - Simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách |  |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí |  |
| - Automatické trasování dopplerovských křivek s automatickým měřením základních parametrů (minimálně Vmax, Vmin, Vmean, RI) ve zmrazeném i živém záznamu |  |
| - Možnost manuálního i automatického hodnocení dopplerovské křivky |  |
| - Interní paměťová smyčka o velikosti min. 20.000 snímků |  |
| - Zvětšení UZ obrázku v reálném a zmrazeném režimu (ZOOM) s kontinuálním posunem |  |
| - Možnost měření v živém i zmrazeném obraze |  |
| - Automatická optimalizace v dvourozměrném a dopplerovském zobrazení |  |
| - Software pro měření a výpočty pro obecné UZ aplikace, software pro vaskulární vyšetřování a vyšetřování s kontrastní láskou pro neurosonologii |  |
| - Vlastní databáze nálezů, obrazů, videosekvencí a pacientských dat |  |
| - Interní DVD/CD-R/RW zapisovací jednotka |  |
| - USB port |  |
| - HDD minimálně 800 GB pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí |  |
| - Formáty minimálně *avi, *jpg, *bmp, DICOM) |  |
| - Přístroj musí obsahovat výkonný počítačový modul pro snadné uložení statických snímků a obrazových sekvencí přímo v UZ přístroji, dále prohlížení a základní běžné operace se snímky a sekvencemi pro jejich další použití v programech pro prezenční a výukovou oblast |  |
| - Modul DICOM pro všechny standardní kategorie včetně Worklist |  |
| - CEUS – vizualizace krevního toku pomocí harmonických frekvencí generovaných i.v. kontrastními látkami s možností kvantifikace |  |
| - Grafická analýza dynamiky kontrastních látek včetně perfúzních křivek |  |

- Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 4 rehabilitační přístroje i.

## Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou 1 kus

Přístroj slouží pro rehabilitaci horní končetiny, prstů včetně palce. Je možné individuální nastavení dle potřeb pacienta, použití je pro rehabilitaci pacientů s dysfunkcí horní končetiny a pro všechny fáze neurologické rehabilitace (pasivní), asistovanou i aktivní. Účelem využití těchto přístrojů je obnovení motorických schopností horní končetiny, zlepšení koordinace.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Měření svalové síly: |  |
| - Síla pro válcový (cylindrický) úchop: ON - 1000N, |  |
| - Síla pro úchop prstů: ON - 200N, |  |
| - ROM rozsah: 0° - 180° (-90° - 90°), |  |
| - Připojení: |  |
| - USB |  |
| - PC |  |

- Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou 1 kus

Přístroj slouží pro rehabilitaci horní končetiny, prstů včetně palce. Je možné individuální nastavení dle potřeb pacienta, použití je pro rehabilitaci pacientů s dysfunkcí horní končetiny a pro všechny fáze neurologické rehabilitace (pasivní), asistovanou i aktivní. Účelem využití těchto přístrojů je obnovení motorických schopností horní končetiny, zlepšení koordinace.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Přístroj pro rehabilitaci prstů a ruky, |  |
| - Pro všechny fáze neurologické rehabilitace - pasivní, asistovanou i aktivní terapii, |  |
| - Individuální nastavení pro různé pacienty, |  |
| - Nastavení šířky ruky a rozsahu pohybu pro každý prst zvlášť, |  |
| - Použití pro pravou nebo levou ruku bez nutnosti přestavby, |  |
| - Podpora předloktí, |  |
| - Nastavení obtížnosti nácviku, |  |
| - Přístroj umožňuje opakovaný nácvik, |  |
| - Simulace úchopové funkce, |  |
| - Pohyb všemi prsty současně i jednotlivými prsty nezávisle, |  |
| - Databáze pro uložení pacientských nastavení, |  |
| - Dokumentace pokroku pacienta, |  |
| - Isometrické měření síly a měření rozsahu pohybu. |  |
| - CPM terapie: |  |
| - Kontrola rychlosti a síly pro každý prst samostatně, |  |
| - Režim pro redukci spasticky, |  |
| - Motivační zpětná vazba, |  |
| - Asistovaná terapie: |  |
| - Detekce vlastní aktivity pacienta. |  |
| - Interaktivní terapie: |  |
| - Různé možnosti terapie pro nácvik pohybových schopností, |  |
| - Motivační tréninkové úlohy, |  |
| - Kognitivní a koordinační úlohy, |  |
| - Zpětná vazba. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a post urografický systém 1 kus

Dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory a posturografickým systémem. Přístroj umožňuje analýzu a nácvik chůze. Je určen pro rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě a s poruchami chůze jiné etiologie. Umožňuje simulaci chůze v terénu a vizuální simulaci pro nácvik symetrie chůze.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Software pro analýzu stoj, |  |
| - Nájezdová rampa, |  |
| - Nácvik chůze ve virtuálním prostředí, |  |
| - Vizuální stimulace pro nácvik chůze. |  |
| - Specifikace: |  |
| - Dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze s integrovanými sílovými senzory, |  |
| - Analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem, |  |
| - Plocha pásu minimálně 150 x 50 cm, |  |
| - Rychlost pohybu chodícího pásu 0- 10 km/hod, |  |
| - Plynulý rozjezd pásu od 0 km/hod, |  |
| - Sklon pásu nastavitelný v rozsahu 0 - 15% (8,5°), |  |
| - Kalibrované silové senzory zabudované v plošině s rozsahem měření 1 - 120 N/cm2, |  |
| - Vzorkovací frekvence 120 Hz, |  |
| - Plocha se senzory minimálně 110 x 50 cm, minimálně 3400 senzorů, |  |
| - Madla po celé délce pásu, |  |
| - Nastavitelná výška, šířka a sklon madel, |  |
| - Teleskopické prodloužení madel pro bezpečný nástup na chodník, |  |
| - Nastavitelná sedátka a opěrky nohou pro terapeuty, |  |
| - Bezpečnostní stop tlačítko na ovládacím panelu chodníku, |  |
| - Druhé bezpečnostní stop tlačítko přichycené magnetem, |  |
| - Řídící PC, |  |
| - Databáze pacientů, |  |
| - Grafické zobrazení měřených dat v reálném čase, |  |
| - Náhled naměřených hodnot, |  |
| - Tvorba reportů s možností editace, export do *pdf, |  |
| - Software pro analýzu chůze, |  |
| - Software pro analýzu stoje, |  |
| - Interaktivní nácvik chůze ve virtuálním prostředí s možností editace, |  |
| - Projekce stop na pás – vizuální stimulace pro nácvik symetrie chůze, |  |
| - Mechanický systém pro odlehčení pacienta s odnímatelným sedákem a výškově nastavitelnými madly. |  |

- Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 5 rehabilitační přístroje ii.

## Vana pro dolní končetiny 1 kus

Rehabilitace dolních končetin prostřednictvím vodní masáže.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Počet trysek pro oblast zad minimálně 6, pro oblast kyčlí min. 4 |  |
| - Grafický dotykový displej pro přehledné a jednoduché ovládání |  |
| - Regulace intenzity vířivé lázně, |  |
| - Možnost měnit parametry programu během terapie, |  |
| - Sklolaminátový skelet, |  |
| - Nízký objem vody, |  |
| - Pacient během terapie sedí, |  |
| - Jednoduchá údržba, |  |
| - Oplachová sprcha, |  |
| - Preferovaná barva opláštění: bílá (nejlépe RAL 9003) |  |
| - Technické parametry |  |
| - Maximální obsah vany 180 l |  |
| - Užitný obsah vany 130 l |  |
| - Doba plnění 2 min |  |
| - Doba vypouštění 3 min |  |
| - Napájení 230 V/50 Hz |  |
| - Přívod studené a teplé vody 2 x 1" |  |
| - Odpad vody 50 mm |  |

- Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Vana pro horní končetiny

Rehabilitace horních končetin prostřednictvím vodní masáže.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Ergonomicky tvarovaná vana navržená pro maximální komfort pacienta, |  |
| - Grafický dotykový displej pro přehledné a jednoduché ovládání |  |
| - Jednoduchý a přehledný ovládací pult. |  |
| - Základní vlastnosti |  |
| - Vana pro vířivou lázeň horních končetin, |  |
| - Počet trysek vířivé lázně minimálně 2, |  |
| - Počet mikrotrysek vířivé lážně: 36 |  |
| - Kontinuální a pulzní režim vířivé lázně, |  |
| - Regulace intenzity vířivé lázně, |  |
| - Možnost měnit parametry programu během terapie, |  |
| - Nízký objem vody (ekonomický provoz), |  |
| - Jednoduchá údržba, |  |
| - Oplachová sprcha, |  |
| - Preferovaná barva opláštění: bílá (nejlépe RAL 9003,) |  |

- Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 6 rehabilitační přístroje iii.

## Přístroj pro trénink pohybu paret. končetin motodlahy, motomed (pro horní dolní končetiny)

## Motodlaha pro koleno kyčel

Rehabilitační přístroje k procvičování HK a DK s motivační zpětnou vazbou, požadováno řízení ovladačem, nastavitelné opěrce, snadná přestavba pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci, speciální programy, manipulace a transport.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Možnost nastavení doby cvičení, |  |
| - Rozsah pohybu: extenze/flexe koleno 10° až 120° |  |
| - Extenze/flexe kyčel 10° až 75° |  |
| - Rychlost: 45°/min až 155°/min |  |
| - Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení |  |
| Bezpečností prvek nastavitelný v několika krocích - při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem musí dojít k zastavení přístroje a následnému pohybu zpět. |  |
| - Možnost nastavení rychlosti, intenzity cvičení dle aktuálního stavu pacienta, |  |
| - Specifikace: |  |
| - Hmotnost pacienta: do 130 Kg, |  |
| - Speciální funkce: |  |
| - Manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta, |  |
| - Nastavení základních léčebných parametrů |  |
| - Podpěry stehna lýtka a botička z lehce omyvatelného materiálu |  |
| - Fixace končetiny pomocí suchého zipu |  |
| - Možnost přizpůsobení anatomickým poměrům pacienta |  |
| - Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení, |  |

- Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Motomed

Přístroj k posílení svalové hmoty horních a dolních končetin. Tohoto přístroje je možno využít i u imobilních pacientů přímo na lůžku.

| - PARAMETR | - SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| - Stabilní ocelová konstrukce přístroje umožňuje cvičení pacientům přímo na lůžku, |  |
| - Jednoduchý transport mezi lůžky s možností uchycení přístroje na pelest lůžka, |  |
| - Ovládání přístroje: |  |
| - Pomocí ovladače s LCD grafickým displejem s automatickým bezpečnostním systémem |  |
| - Parametry nastavení: |  |
| - Regulace otáček motoru při pasivním tréninku od 0 do 60 otáček za minutu, |  |
| - Brzdný odpor pro aktivní práci svalů od zcela lehkého až po zcela těžký, |  |
| - Grafické znázornění symetrie dolních končetin automatická detekce vystřelující křeče s následným zastavením přístroje a uvolnění opačným směrem, |  |
| - Program pro využití zbytkových sil svalů "servo cvičení", |  |
| - Požadované příslušenství: |  |
| - Ocelové desinfikovatelné bezpečnostní podložky, |  |
| - Nastavitelné lýtkové upevnění s odtížením kolen. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů