Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Signalizace sestra-pacient

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Signalizační a komunikační systém sestra pacient na oddělení následné rehabilitační péče |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Modulární systém pracující pomocí protokolu IP |  |  |  |
| 1.2 | Možnost budoucího rozšíření o další funkce bez nutnosti výměny části systému |  |  |  |
| 1.3 | Identifikace volajícího |  |  |  |
| 1.4 | Vchodová komunikační jednotka s možností otevření dveří z místa obsluhy |  |  |  |
| 1.5 | Nedestruktivní konektory prvků klienta (v případě nešetrné manipulace nedojde k poškození kabelu ani zařízení) |  |  |  |
| 1.6 | Vypnutí nouzového volání v místě vzniku nouzového volání, nikoliv na ústředně |  |  |  |
| 1.7 | Rozlišení signálu pacienta z pokoje a nouzového volání wc/sprcha (optické i akustické) |  |  |  |
| Systém bude obsahovat minimálně |  |  |  |  |
| 1.8 | Hlavní terminál vč. adaptéru a kabelu pro personál s barevným dotykovým displejem o velikosti min. 10“ – 1 ks |  |  |  |
| 1.9 | Zásuvka terminálu – 1 ks |  |  |  |
| 1.10 | Systémový server propojený s ostatními jednotkami a prvky (musí být kompletně zajištěna/funkční celé podlaží vč. 26 lůžek, sesterny, chodba, …) |  |  |  |
| 1.11 | Napájecí zdroj (musí být kompletně zajištěna/funkční celé podlaží vč. 26 lůžek, sesterny, chodba, …) |  |  |  |
| 1.12 | Lůžková jednotka umístěná u lůžka včetně závěsu a konektoru IP – 26 ks |  |  |  |
| 1.13 | Komunikační jednotka IP (sdružuje ovládací prvky pro personál i pacienty) – 10 ks |  |  |  |
| 1.14 | Signalizační jednotka IP pro přenos akustických signálů ze systému – 4 ks |  |  |  |
| 1.15 | Vchodová komunikační jednotka – 1 ks |  |  |  |
| 1.16 | Tlačítko nouzového volání – 4 ks |  |  |  |
| 1.17 | Táhlo nouzového volání – 2 ks |  |  |  |
| 1.18 | Táhlo nouzového volání s tlačítkem – 4 ks |  |  |  |
| 1.19 | Táhlo nouzového volání bezdrátové – 2 ks |  |  |  |
| 1.20 | Svítidlo signalizační – 14 ks |  |  |  |
| 1.21 | Zásuvka účastníka IP – 26 ks |  |  |  |
| 1.22 | SW licence účastníka – 42 ks |  |  |  |
| 1.23 | SW historie volání – 1 ks |  |  |  |
| 1.24 | Další SW vybavení nezbytné pro zajištění plně funkčního provozu systému |  |  |  |
| 1.25 | Instalační prvky sloužící k výstavbě ethernetové sítě systému (switch moduly, datový switch pro porty, ..) (musí být kompletně zajištěno/funkční celé podlaží vč. 26 lůžek, sesterny, chodba, …) |  |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |  |
| 1.26 | Zajištění kontroly a otestování vedení |  |  |  |
| 1.27 | Zajištění instalace a konfigurace systému |  |  |  |
| 1.28 | Kontrola provozu a zaškolení |  |  |  |
| 1.29 | Instalační materiál v objemu pro zprovoznění signalizačního systému na obou podlažích, min.: - instalační rámeček (malý, střední, velký) - kabely do trubek, nebo lišt - konektor včetně ochrany a proměření RJ45 - krabice - další materiál nezbytný ke zprovoznění systému |  |  |  |
| 1.30 | Provedení všech bezdrátových prvků instalovaného systému musí vyhovovat platným technickým normám pro systémy zařízení přivolání pomoci – splnění shody s normami bude uchazečem doloženo osvědčením certifikované zkušebny |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.