Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky: Lůžka, matrace a pacientské stolky pro následnou rehabilitační péči

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Elektricky polohovatelná lůžka vhodná pro pacienty na pracovišti následné rehabilitační péče. Ovládání a jednotlivé mechanismy lůžka umožní podporování samostatnosti a nezávislosti pacientů na ošetřujícím personálu. Zároveň umožní i personálu jednoduchou, snadnou a bezpečnou obsluhu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 20 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Bezpečnost lůžka dle standardu IEC 60601-2-52:2010 v platném znění, bez výhrad.* |  |  |  |
| 1.2 | Servisní organizace v ČR s platným oprávněním dle zákona č. 375/2022 Sb. |  |  |  |
| 1.3 | Vnější šířka lůžka max. 220 x 100 cm. |  |  |  |
| 1.4 | Stabilní, robustní a z hygienického hlediska snadno čistitelná a dezinfikovatelná konstrukce lůžka – pro minimalizaci prostor k usazení infekce konstrukce jednotlivých dílů a plochy bez spár, bez pórů. |  |  |  |
| 1.5 | Ložná plocha z plastového materiálu, omyvatelného a opakovaně dezinfikovatelného, o nejmenší velikosti min. 200 x 90 ± 3 cm. |  |  |  |
| 1.6 | Integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy min. 15 cm s možností aretace. |  |  |  |
| 1.7 | Ložná plocha čtyřdílná – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl nezávisle polohovatelný. |  |  |  |
| 1.8 | Polohování zádového dílu do úhlu min. 70o. |  |  |  |
| 1.9 | Autoregrese ložné plochy při polohování zádového a stehenního dílu. |  |  |  |
| 1.10 | Konstrukce lůžka musí umožnit polohovat ložnou plochu a její jednotlivé části i při zatížení klientem s deklarovanou maximální možnou váhou. |  |  |  |
| 1.11 | Elektricky stavitelná výška ložné plochy minimálně v rozsahu 40 až 75 cm. |  |  |  |
| 1.12 | Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 14° pomocí elektromotoru. |  |  |  |
| 1.13 | Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg. |  |  |  |
| 1.14 | Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovládané oboustranně, volně přístupné při sklopených i nesklopených postranicích. |  |  |  |
| 1.15 | Ochrana všech motorů proti mechanickému přetížení. |  |  |  |
| 1.16 | Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností deaktivace funkcí na pacientském ovladači a přednastavenými důležitými polohami (minimálně kardiacké křeslo, resuscitační poloha CPR, TR/ATR poloha). |  |  |  |
| 1.17 | Ruční pacientský ovladač s podsvícenými tlačítky nebo LCD, připojený krouceným kabelem. |  |  |  |
| 1.18 | Postranice trubkové sklápěné podél lůžka. Ve sklopené poloze horní strana postranice maximálně ve výšce ložné plochy lůžka bez matrace – nezpůsobující otlaky stehen klientům sedícím na kraji lůžka. |  |  |  |
| 1.19 | Kolečka o průměru min. 150 mm. |  |  |  |
| 1.20 | Centrální ovládání brzd všech koleček, min. 2 brzdové páky, ovládání primárně v nožní části. |  |  |  |
| 1.21 | 4 horizontální nárazová kolečka pro ochranu rohů lůžka. |  |  |  |
| 1.22 | Odnímatelná plastová čela s madly a s fixačními zámky proti samovolnému vytažení při transportu. |  |  |  |
| 1.23 | Pouzdra na hrazdu a infuzní stojan, min. 2 ks u hlavy pacienta. |  |  |  |
| 1.24 | Ekvipotenciální svorka pro potenciálové propojení. |  |  |  |
| 1.25 | Napájecí kabel kroucený (spirálový) s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekcím a UV záření umístěný v čele lůžka. |  |  |  |
| 1.26 | Veškerá kabeláž lůžka vhodně upevněna a umístěna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování. |  |  |  |
| 1.27 | Výběr dekoru lůžka ze vzorníku výrobce dle požadavku zadavatele. |  |  |  |
| Příslušenství ke každému dodávanému lůžku |  |  |  |  |
| 1.28 | Hrazda lakovaná, jednoduše výškově stavitelná plastová rukojeť (např. navíjecí mechanismus). |  |  |  |
| 1.29 | Univerzální lišty pod ložnou plochou na obou stranách lůžka, alespoň 4 háčky na příslušenství, držák sáčků na moč. |  |  |  |
| 1.30 | Držák na dvě hole (berle). |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Pasivní antidekubitní matrace musí být vhodná pro nabízená lůžka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 20 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Pasivní matrace s deklarovanými antidekubitními účinky – riziko vzniku dekubitů min. II. |  |  |  |
| 1.2 | Rozměr matrace dle ložné plochy dodávaného lůžka, výška min. 14 cm. |  |  |  |
| 1.3 | Matrace vícevrstvá vyrobená z viskoelastické pěny a studené polyuretanové pěny se sníženou hořlavostí. |  |  |  |
| 1.4 | Pro oporu klientů často sedících na okraji lůžka jádro matrace po obvodu vyztuženo tužší PUR pěnou. |  |  |  |
| 1.5 | Potah matrace vyrobený z pružného, paropropustného, voděodolného a bakteriostatického materiálu, odolného vůči běžným dezinfekčním prostředkům. |  |  |  |
| 1.6 | Potah matrace snadno dezinfikovatelný a snímatelný, vybavený transportními madly pro jednoduchou manipulaci, zip minimálně do L zakrytým ochrannou chlopní proti znečištění. |  |  |  |
| 1.7 | Nehořlavost matrace a potahu min. CRIB 5. |  |  |  |
| 1.8 | Nosnost matrace min. 150 kg. |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Pacientský stolek s jídelní deskou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 20 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku. |  |  |  |
| 1.2 | Stabilní a kovová konstrukce stolku včetně podvozku. |  |  |  |
| 1.3 | Stolek dobře čistitelný, odolný dezinfekčním prostředkům. |  |  |  |
| 1.4 | Materiál odkládací a jídelní desky z odolného a dobře udržovatelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD). |  |  |  |
| 1.5 | Odolná horní a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů. |  |  |  |
| 1.6 | Provedení stolku – nahoře zásuvka, pod zásuvkou nika, níže skříňka s dvířky a poličkou, dole prostor/polička pro obuv. |  |  |  |
| 1.7 | Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí. |  |  |  |
| 1.8 | Uzamykatelná část stolku s dodávkou dvou klíčů. |  |  |  |
| 1.9 | Vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky. |  |  |  |
| 1.10 | Držák na zavěšení ručníku. |  |  |  |
| 1.11 | Pro klienty i ošetřující personál bezpečně, snadně a plynule výškově stavitelná integrovaná jídelní deska s posilováním zdvihu, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu. |  |  |  |
| 1.12 | V případě sklopení jídelní desky se z důvodu bezpečnosti deska stává součástí stolku a je krytá zadní a přední částí stolku. |  |  |  |
| 1.13 | Kolečka o průměru minimálně 70 mm, minimálně dvě kolečka bržděná. |  |  |  |
| 1.14 | Brzda centrální snadno dostupná klientům a ošetřujícímu personálu, umístěna v horní části konstrukce stolku v dosahu ruky. |  |  |  |
| 1.15 | Nosnost jídelní desky min. 7 kg (dle váhy plného tabletu s jídlem). |  |  |  |
| 1.16 | Hmotnost stolku max. 40 kg. |  |  |  |
| 1.17 | Design a dekor odpovídající dodávaným lůžkům, výběr barevného dekoru shodného s lůžky. |  |  |  |