## List1
Technické požadavky zadavatele na předmět zakázky
Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.
V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.
Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.
Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného endoskopického vybavení pro gastroenterologii.
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele.
Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako maximální či minimální je +/- 10 %.
Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku uchazečem ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Videoprocesor se světelným zdrojem 1 ks
zobrazení min. HDTV 1920 x 1080 px
automatická regulace intenzity světla
nastavitelná velikost zobrazení
elektronický ZOOM
zvýraznění obrazu v režimech BLI, LCI, Multi Lighl technology nebo TXI,RDI, NBI
automatická identifikace připojeného endoskopu
ukládání nastavení zařízení do paměti
funkce "obraz v obrazu" a elektronické zvětšení obrazu
ovládání pomocí klávesnice
archivace obrázků
DICOM rozhraní
automatické ukládání/odesílání obrázků do PACS, ovládání tlačítkem z endoskopu, digitální fotografie s možností nastavení kvality ukládání na USB nebo paměťovou kartu
LED světelný zdroj s maximálním světelným výstupem minimálně 1400 lm
světelný zdroj složený minimálně ze tří nezávisle řízených barev
životnost lampy zdroje světla min. 10 000 provozních hodin
plynulá regulace intenzity světla, aktivní automatické řízení jasusvětla videoprocesorem dle světelných podmínek operačního pole
řízení zdroje světla pro režimy zvýraznění tkáňových struktur BLI, LCI nebo TXI, RDI
vedení obrazu a zdroj světla integrovány v jednom kabelu k endoskopu
zdroj musí umožnit zobrazení bílým světlem a úzkopásmové zobrazení
jednotka musí dispponovat režimem pro vyvážení bílé
připojení všech nabízených endoskopů pomocí jednoho sdruženého vodotěsného konektoru.
Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku uchazečem ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Zobrazovací monitor 1 ks
úhlopříčka min. 27", certifikace MDE
LED podsvícení monitoru
rozlišení obrazuFull HD min. 1920 x 1080 px
kontrast min. 1 000 : 1
vstupy min.: DVI-D, SDI, VGA, C-video, S-video
výstupy min.: SDI
funkce přepínání teploty barvy, úrovně gama, přepínání poměru zobrazení a vstupního signálu a přepínání uživatelských zařízení
videokoloskop 3 ks
Videokoloskop s HDTV rozlišením obrazu pro diagnostiku a terapii, který umožňuje zobrazování v módu NBI (Narrow Band Imaging) a slouží k odhalení zánětlivých chorob a novotvarů. Po použití ovládacího tlačítka je možnost pozorování povrchu sliznice v jejím detailu od 2 mm až do 100 mm v kombinaci s HDTV obrazem, NBI nebo v bílám světle. Zobrazovací systém endoskopu představuje barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením HDTV.
nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních
připojení k procesoru "One-Touch" konektorem - umožňuje připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor je vodotěsný bez nutnosti použití vodotěsného krytu
zorné pole min. 170°
směr pohledu: přímý pohled
hloubka ostrosti zorného pole min. 2 až 100 mm
min. pozorovací vzdálenost 2 mm od distálního konce
vnější průměr distálního konce tubusu max. 13,2 mm
vnější průměr tubusu max. 12,8 mm
pracovní délka tubusu min 1680 mm
vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm
ohyb distálního konce "nahoru/dolů" min. 180°/180°
ohyb distálního konce "vpravo/vlevo"min. 160°/160°
přídavný oplachový kanál
snímací čip CCD nebo CMOS
snímání pro zobrazení v režimu zvýrazněnní tkáňových struktur
Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku uchazečem ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Videogastroskop 1 ks
Videogastroskop s HDTV rozlišením obrazu pro diagnostiku a terapii, který umožňuje zobrazování v módu NBI (Narrow Band Imaging) a slouží k odhalení zánětlivých chorob a novotvarů. Po použití ovládacího tlačítka je možnost pozorování povrchu sliznice v jejím detailu od 2 mm až do 100 mm v kombinaci s HDTV obrazem, NBI nebo v bílém světle. Připojení endoskopu k videoprocesoru přes digitálně řízený "One Touch" konektor, bez potřeby dalšího propojovacího kabelu, konektor je zcela vodotěsný. Zobrazovací systém endoskopu představuje barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením HDTV.
připojení k procesoru "One-Touch" konektorem - umožňuje připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor je vodotěsný bez nutnosti použití vodotěsného krytu
zorné pole min. 140°
směr pohledu: přímý pohled
hloubka ostrosti zorného pole min. 2 až 100 mm
min. pozorovací vzdálenost 2 mm od distálního konce
vnější průměr distálního konce tubusu max. 9,2 mm
vnější průměr tubusu max. 9,2 mm
pracovní délka tubusu min 1030 mm
vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm
ohyb distálního konce "nahoru/dolů" min.210°/90°
ohyb distálního konce "vpravo/vlevo"min. 100°/100°
přídavný oplachový kanál
snímací čip CCD nebo CMOS
snímání pro zobrazení v režimu zvýrazněnní tkáňových struktur
Příslušenství
tester těsnosti endoskopů 1 ks
lahvička na vodu 1 ks
USB 16 GB 1 ks
Ostatní požadavky
doprava přístrojového vybavení na místo plnění v kupní ceně
instalace, montáž, uvedení do provozu, odvoz a likvidace obalového materiálu v kupní ceně
provedení potřebných testů, měření a kontroly předmětu dodávky, včetně protokolů s vyznačenou dobou platnosti (např. prvotní záznam o odborné údržbě, elektrorevize, výchozí BTK, kalibrace, validace v souladu s platným zněním zákonů o zdravotnických prostředcích, metrologii či atomového zákona - pokud se na předmět dodávky vztahuje), provedení funkční zkoušky dodaného vybavení
zaškolení obsluhy, vystavení protokolu o zaškolení
záruční doba 24 měsíců
BTK, revize či validace po dobu záruky zdarma
kompletní servis v záruční době zdarma
prohlášení o shodě, certifikáty, atesty
Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku uchazečem ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení
doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 375/2022 Sb.
doklad osvědčující způsobilost servisních techniků k servisním a kontrolním zásahům na zařízení
návod v ČJ, tištěné i v el. podobě
zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu životnosti předmětu dodávky
Požadavky na SW a komunikaci s PACSem zadavatele
kompletní a platná licenční dokumentace ke všem SW produktům, které jsou dodány v rámci této zakázky
licenční dokumentace bude obsahovat informace o typu licence, počtu licencovaných uživatelů nebo zařízení, platnost licence a podmínky používání SW
Dodavatel doloží důkaz o kupním nebo licenčním oprávnění k distribuci a používání SW, který jbude dodán v rámci této zakázky. Tento důkaz bude obsahovat informace o tom, že dodavatel má právo ditribuovat, poskytovat licenci na používání SW a jeho použití je v souladu s platnými autorskými právy a licenčními podmínkami.
aktualizace SW po celou dobu životnosti předmětu dodávky
DICOM interface
načítání pacientů z MWL
Podpora HL7 ORM zpráv po dokončení vyšetření pro změnu stavu žádosti na dokončeno
automatické ukládání záznamů jednotlivých obrázků do PACS odpovídajících standardu DICOM
Požadavky související se zachováním kybernetické bezpečnosti
dodávaný systém musí splňovat Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. včetně navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb.
jakákoliv manipulace s daty musí být obsažena v logu v souladu s GDPR
v případě nutnosti komunikace přístroje směrem do internetu, bude dodán oddělení ICT seznam požadovaných adres se kterými bude přístroj komunikovat
v případě potřeby externí správy zařízení bude dodavatel využívat technologie objednatele (vlastní řešení VPN objednatele nebo přístup přes organizační jumpserver objednatele). Bude-li nezbytné využít technologii dodavatele, pak dodavatel musí na vyžádání poskytnout výpis aktivit z přístupového řešení dodavatele, kde budou dohledatelné veškeré změny konfigurace, přenosy dat, apod. Vše v souladu s GDPR