Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky: Transportní lůžko

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Transportní lůžko (stretcher) RTG transparentní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 8 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Polohovatelná ložná plocha 2dílná na 2 teleskopických sloupech |  |  |  |
| 1.2 | Výškové nastavení min. 60-85 cm pomocí hydraulické nožní pumpy |  |  |  |
| 1.3 | Trendelenburgova a reversní Trendelenburgova poloha nastavitelná min. +12°/-12°. |  |  |  |
| 1.4 | Zádový díl nastavitelný od min. 0° do 90°, polohování pomocí plyn. pružin |  |  |  |
| 1.5 | Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety |  |  |  |
| 1.6 | Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška min. 8 cm |  |  |  |
| 1.7 | Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obry lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, ochrana proti nechtěnému spuštění |  |  |  |
| 1.8 | Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr min. 200 mm + páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci. |  |  |  |
| 1.9 | Prostor na umístění tlakové lahve O2. |  |  |  |
| 1.10 | Držáky a pouzdra na příslušenství |  |  |  |
| 1.11 | Po stranách univerzální lišty s držáky na drobné příslušenství |  |  |  |
| 1.12 | Ochranné nárazové prvky v rozích (např. kolečka). |  |  |  |
| 1.13 | 2x výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta |  |  |  |
| 1.14 | Integrovaná výsuvná či sklopná řídící madla |  |  |  |
| 1.15 | Nosnost min. 280 kg |  |  |  |
| 1.16 | Rozměry ložné plochy (matrace) min. 190 x 60 cm |  |  |  |
| 1.17 | Polička na monitor, sklopná |  |  |  |
| 1.18 | Držák papírové role |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

1.	Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- třída ZP – uveďte „není ZP“ nebo příslušnou třídu ZP (I, IIa, IIb, III, IVD): …………………

- instruktáž – ANO/NE: ………..

- požadované opakované činnosti (uveďte „NE“ nebo požadovanou periodu):

- validace ……….

- kalibrace ………..

- elektrická revize ………….

- tlaková revize plyn. nádoby ………….

- kontrola nařízena výrobcem …………