Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky: Videolaryngoskop

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanovena a požadována reálná hodnota, dodavatel napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat a ověřit.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Videolaryngoskop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  |  | 1 |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Specifikace | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Lžíce laryngoskopu z odolného biokompatibilního materiálu (např. titan). |  |  |  |  |
| Lžíci včetně rukojeti musí být možné opakovaně dezinfikovat a sterilizovat. |  |  |  |  |
| Uvnitř lžíce je zabudovaná kamera s LED zdrojem osvětlení. |  |  |  |  |
| Nízký profil lžíce pro intubace při omezeném rozevření čelistí a zvýšení manévrovatelnosti. |  |  |  |  |
| Možnost konfigurace i s jednorázovými lžícemi. |  |  |  |  |
| Možnost dodávky různých velikostí lžic (pro dospělé, pro pediatrické účely apod.) |  |  |  |  |
| Dotykový barevný TFT monitor min. 8“ pro zobrazení obrazu či videa. |  |  |  |  |
| Na monitoru jsou min.: - 2x vstupy pro zapojení dalšího paralelního zdroje - 1x vstup USB. |  |  |  |  |
| HDMI výstup na velký externí monitor pro výukové účely či dálkový přenos obrazu. |  |  |  |  |
| V průběhu intubace musí být možné nahrávat video, audio a fotografii na běžnou USB paměť (nekomplikovaný přenos a archivace nahrávaných souborů). |  |  |  |  |
| Možnost připojení dalšího paralelního zdroje. |  |  |  |  |
| Ochrana proti vodě IP54*. |  |  |  |  |
| Snímání saturace včetně čidla |  |  |  |  |
| Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky; provozní doba min. 90 minut |  |  |  |  |
| Ostatní příslušenství |  |  |  |  |
| Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody. |  |  |  |  |
| 1x Videolaryngoskopická lžíce vel. 4. |  |  |  |  |
| 1x Videolaryngoskopická lžíce vel. 3. |  |  |  |  |
| 1x Spojovací videokabel pro videolaryngoskopické lžíce. |  |  |  |  |
| Kabel pro připojení jednorázových bronchoskopů v případě, že není jejich součástí. |  |  |  |  |
| 1x Rigidní zavaděč. |  |  |  |  |
| 1x USB flash. |  |  |  |  |
| Pojízdný stojan s antistatickými kolečky, alespoň jedno brzdící. |  |  |  |  |
| Součástí stojanu je pohyblivé rameno pro monitor a úložný prostor pro příslušenství. |  |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)		…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			……………. (doplní dodavatel)