## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Nemydriatické fundus kamery pro Oblastní nemocnici Jičín
Místo dodání: |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín, Diabetologická poradna, Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | NFS | Nemydriatická fundus kamera | 1
| Účel použití a obecné požadavky |  |  | ANO/NE ? | Upřesnění splnění požadavku
Digitální, plně automatizovaná nemydriatická fundus kamera pro snímkování očního pozadí za účelem diagnostiky diabetické retinopatie.
| Přístroj |  |  | ANO/NE ? | Upřesnění splnění požadavku
| Přístroj musí splňovat podmínku VZP pro možnost vykazování výkonů řady "Vyšetření diabetické retinopatie pomocí počítačové analýzy digitálních snímků sítnice" (výkony č. 13117, 13118 a 13119) z hlediska pořizovací ceny | Přístroj musí splňovat podmínku VZP pro možnost vykazování výkonů řady "Vyšetření diabetické retinopatie pomocí počítačové analýzy digitálních snímků sítnice" (výkony č. 13117, 13118 a 13119) z hlediska pořizovací ceny | Přístroj musí splňovat podmínku VZP pro možnost vykazování výkonů řady "Vyšetření diabetické retinopatie pomocí počítačové analýzy digitálních snímků sítnice" (výkony č. 13117, 13118 a 13119) z hlediska pořizovací ceny
| Provedení stacionární s umístěním na pevnou plochu nebo na elektricky zdvižný přístrojový stolek s pevnou deskou | Provedení stacionární s umístěním na pevnou plochu nebo na elektricky zdvižný přístrojový stolek s pevnou deskou | Provedení stacionární s umístěním na pevnou plochu nebo na elektricky zdvižný přístrojový stolek s pevnou deskou
| Plně automatické pořízení snímku vč. doostření | Plně automatické pořízení snímku vč. doostření | Plně automatické pořízení snímku vč. doostření
| Automatické sledování očí | Automatické sledování očí | Automatické sledování očí
| Pořízení snímku do max. 15 s | Pořízení snímku do max. 15 s | Pořízení snímku do max. 15 s
| Zorné pole snímku min. 45° x 45° | Zorné pole snímku min. 45° x 45° | Zorné pole snímku min. 45° x 45°
| Rozlišení senzoru min. 12 MPx | Rozlišení senzoru min. 12 MPx | Rozlišení senzoru min. 12 MPx
| Rozlišení snímku min. 4096 x 3072 Px | Rozlišení snímku min. 4096 x 3072 Px | Rozlišení snímku min. 4096 x 3072 Px
| Počet fixačních bodů pro zvětšení zorného pole obrazu sítnice min. 9 | Počet fixačních bodů pro zvětšení zorného pole obrazu sítnice min. 9 | Počet fixačních bodů pro zvětšení zorného pole obrazu sítnice min. 9
| Možnost snímkování předního segmentu oka | Možnost snímkování předního segmentu oka | Možnost snímkování předního segmentu oka
| Minimální šířka zornice pro pořízení snímku 3,8 mm | Minimální šířka zornice pro pořízení snímku 3,8 mm | Minimální šířka zornice pro pořízení snímku 3,8 mm
| Kompenzace dioptrií v rozsahu min. -15,0 D až +10,0 D, s kompenzační čočkou min. -35,0 D až +30,0 D | Kompenzace dioptrií v rozsahu min. -15,0 D až +10,0 D, s kompenzační čočkou min. -35,0 D až +30,0 D | Kompenzace dioptrií v rozsahu min. -15,0 D až +10,0 D, s kompenzační čočkou min. -35,0 D až +30,0 D
| Intenzita blesku manuálně nastavitelná v min. 10 úrovních | Intenzita blesku manuálně nastavitelná v min. 10 úrovních | Intenzita blesku manuálně nastavitelná v min. 10 úrovních
| Zdroj zábleskového světla: bílá LED | Zdroj zábleskového světla: bílá LED | Zdroj zábleskového světla: bílá LED
| Motorizovaná, výškově stavitelná opěrka brady | Motorizovaná, výškově stavitelná opěrka brady | Motorizovaná, výškově stavitelná opěrka brady
| Konektivita: min. 1x USB 2.0, Ethernet, HDMI, Wi-Fi | Konektivita: min. 1x USB 2.0, Ethernet, HDMI, Wi-Fi | Konektivita: min. 1x USB 2.0, Ethernet, HDMI, Wi-Fi
| Formáty snímků: min. JPG, PNG, DICOM | Formáty snímků: min. JPG, PNG, DICOM | Formáty snímků: min. JPG, PNG, DICOM
| Možnost vzdáleného prohlížení snímků | Možnost vzdáleného prohlížení snímků | Možnost vzdáleného prohlížení snímků
| Napájení ze sítě 1x 230 V / 50 Hz | Napájení ze sítě 1x 230 V / 50 Hz | Napájení ze sítě 1x 230 V / 50 Hz
| Výrobcem garantovaná doba použitelnosti min. 5 let, nebo bez omezení doby použitelnosti výrobcem | Výrobcem garantovaná doba použitelnosti min. 5 let, nebo bez omezení doby použitelnosti výrobcem | Výrobcem garantovaná doba použitelnosti min. 5 let, nebo bez omezení doby použitelnosti výrobcem
| Příslušenství pro každý přístroj |  |  | ANO/NE ? | Upřesnění splnění požadavku
| Elektricky zdvižný přístrojový stolek | Elektricky zdvižný přístrojový stolek | Elektricky zdvižný přístrojový stolek
| Záložní zdroj napětí s dobou zálohování min. po dobu, nutnou k dokončení aktuálního vyšetření a korektního vypnutí systému | Záložní zdroj napětí s dobou zálohování min. po dobu, nutnou k dokončení aktuálního vyšetření a korektního vypnutí systému | Záložní zdroj napětí s dobou zálohování min. po dobu, nutnou k dokončení aktuálního vyšetření a korektního vypnutí systému
| Napájecí kabel 230 V | Napájecí kabel 230 V | Napájecí kabel 230 V
| Protiprachový obal | Protiprachový obal | Protiprachový obal
| 1 bal. Papírové podložky do opěrky brady | 1 bal. Papírové podložky do opěrky brady | 1 bal. Papírové podložky do opěrky brady
| Vyhodnocování snímků pomocí umělé inteligence |  |  | ANO/NE ? | Upřesnění splnění požadavku
Externí systém vyhodnocování snímků prostřednictvím vzdáleného přístupu k algoritmu umělé inteligence, přičemž uzavření příslušné smlouvy o poskytování softwarových služeb není součástí této veřejné zakázky a bude řešeno samostatně mezi vybraným dodavatelem a ON Jičín a.s.
| Požadavky na systém analýzy snímků: |  |  | ANO/NE ? | Upřesnění splnění požadavku
| Online zpracování výsledků a vystavení výsledkové zprávy do max. 120 s od odeslání snímku | Online zpracování výsledků a vystavení výsledkové zprávy do max. 120 s od odeslání snímku | Online zpracování výsledků a vystavení výsledkové zprávy do max. 120 s od odeslání snímku
| Klasifikace výsledků analýzy diabetické retinopatie (DR) do min. 3 stupňů (pozitivní, negativní, nehodnotitelný) dle aktuálních požadavků VZP pro kódy 13117, 13118 a 13119 | Klasifikace výsledků analýzy diabetické retinopatie (DR) do min. 3 stupňů (pozitivní, negativní, nehodnotitelný) dle aktuálních požadavků VZP pro kódy 13117, 13118 a 13119 | Klasifikace výsledků analýzy diabetické retinopatie (DR) do min. 3 stupňů (pozitivní, negativní, nehodnotitelný) dle aktuálních požadavků VZP pro kódy 13117, 13118 a 13119
| Klasifikace výsledků analýzy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) do min. 2 stupňů (pozitivní, negativní) | Klasifikace výsledků analýzy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) do min. 2 stupňů (pozitivní, negativní) | Klasifikace výsledků analýzy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) do min. 2 stupňů (pozitivní, negativní)
| Tvorba souhrnných reportů | Tvorba souhrnných reportů | Tvorba souhrnných reportů
| Zvýraznění identifikovaných patologií | Zvýraznění identifikovaných patologií | Zvýraznění identifikovaných patologií
| Cloudové řešení vzdáleného přístupu | Cloudové řešení vzdáleného přístupu | Cloudové řešení vzdáleného přístupu
| Celková cena za provedení 3000 analýz (1 analýza = 2 snímky oka, tj. 1x pravého + 1x levého) musí být v maximální výši 250.000,- Kč bez DPH | Celková cena za provedení 3000 analýz (1 analýza = 2 snímky oka, tj. 1x pravého + 1x levého) musí být v maximální výši 250.000,- Kč bez DPH | Celková cena za provedení 3000 analýz (1 analýza = 2 snímky oka, tj. 1x pravého + 1x levého) musí být v maximální výši 250.000,- Kč bez DPH
| SW musí být určen pro screening DR v jakékoliv fázi a vzhledem k určenému účelu použití, kdy obsluhu kamery a příjem výsledků analýzy bude provádět střední zdravotnický personál, příp. lékař - internista, musí se jednat o autonomní zdravotnický prostředek s vlastní validitou výsledků, ne pouze o podpůrný prostředek pro stanovení diagnózy lékařem - specialistou, zabývajícím se vyšetřením zraku | SW musí být určen pro screening DR v jakékoliv fázi a vzhledem k určenému účelu použití, kdy obsluhu kamery a příjem výsledků analýzy bude provádět střední zdravotnický personál, příp. lékař - internista, musí se jednat o autonomní zdravotnický prostředek s vlastní validitou výsledků, ne pouze o podpůrný prostředek pro stanovení diagnózy lékařem - specialistou, zabývajícícm se vyšetřením zraku | SW musí být určen pro screening DR v jakékoliv fázi a vzhledem k určenému účelu použití, kdy obsluhu kamery a příjem výsledků analýzy bude provádět střední zdravotnický personál, příp. lékař - internista, musí se jednat o autonomní zdravotnický prostředek s vlastní validitou výsledků, ne pouze o podpůrný prostředek pro stanovení diagnózy lékařem - specialistou, zabývajícícm se vyšetřením zraku
| Senzitivita algoritmu umělé inteligence min. 90% | Senzitivita algoritmu umělé inteligence min. 90% | Senzitivita algoritmu umělé inteligence min. 90%
| Instalační práce a služby |  |  | ANO/NE ? | Upřesnění splnění požadavku
| Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména: | Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména: | Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
| Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie) | dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie) | dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Technická podpora a asistence při připojení zařízení do nemocničního informačního systému a PACS zadavatele (NIS "medicalc4" - dodavatel Medicalc Software s.r.o., "MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o.) ve spolupráci s odd. IT zadavatele
| Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky | odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky | odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
| Prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro | prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro | prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
| Uvedení zařízení do provozu | uvedení zařízení do provozu | uvedení zařízení do provozu
| Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - prohlášení o shodě, vydaná výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky | předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - prohlášení o shodě, vydaná výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky | předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - prohlášení o shodě, vydaná výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
| Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu | předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu | předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
| Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu | poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu | poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
| Po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce | po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce | po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
| Po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze | po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze | po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
| Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu | další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu | další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
| Zvláštní požadavky |  |  | ANO/NE ? | Upřesnění splnění požadavku
| Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech diabetologických ambulancí Nemocnice Jičín a Nemocnice Nový Bydžov. | Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech diabetologických ambulancí Nemocnice Jičín a Nemocnice Nový Bydžov. | Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech diabetologických ambulancí Nemocnice Jičín a Nemocnice Nový Bydžov.
| Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné. | Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné. | Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.