Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky: Monitory vitálních funkcí pro UP

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanovena a požadována reálná hodnota, dodavatel napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat a ověřit.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Monitory vitálních funkcí na urgentní příjem včetně licenčního rozšíření centrální stanice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  |  | 7 |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Specifikace | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Monitor vhodný pro transport pacientů |  |  |  |  |
| Integrovaný barevný dotykový displej min. 5,5“ |  |  |  |  |
| Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) |  |  |  |  |
| Zobrazení a výstupy: - Trendy tabulkové i grafické - Komplexní analýza arytmií - Monitorování ST segmentu včetně nastavení alarmových limitů - Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny |  |  |  |  |
| Ovládání monitoru v českém jazyce |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |  |  |  |
| Přenos dat na centrální monitor |  |  |  |  |
| Rukojeť na přenášení a transportní držák/závěs monitoru na postel |  |  |  |  |
| Vyjímatelný akumulátor s integrovaným dobíjením při napojení monitoru do elektrické sítě a provozem na dobu min. 4 hodin |  |  |  |  |
| Napájení monitoru/modulu v dokovací stanici nebo v mateřském monitoru vitálních funkcí |  |  |  |  |
| Dokovací stanice ke každému monitoru/modulu součástí nabídky |  |  |  |  |
| Plná kompatibilita s ostatními monitory životních funkcí na oddělení (Nihon-Kohden). Možnost použít jako základní modul v monitorech pro lůžka urgentního příjmu |  |  |  |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání ze 3, 5 a 6ti svodů včetně derivovaného 12 svodového EKG a zobrazení srdeční frekvence |  |  |  |  |
| Měření respirace impedanční metodou |  |  |  |  |
| Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu a zobrazením numerické hodnoty. Automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku |  |  |  |  |
| Měření teploty se zobrazením numerické hodnoty |  |  |  |  |
| Měření invazivního tlaku min. 2x |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Kabel EKG včetně svodů ke každému monitoru |  |  |  |  |
| Dokovací a nabíjecí stanice pro umístění transportního monitoru (dodáno pro každý požadovaný transportní monitor) |  |  |  |  |
| Vše potřebné pro instalaci a uvedení zařízení do provozu |  |  |  |  |
| SpO2 čidlo prstové Nellcor (ke každému monitoru) |  |  |  |  |
| NIBP manžeta dospělá (ke každému monitoru) |  |  |  |  |
| Součástí nabídky je propojení dokovacích stanic/monitorů do centrálního monitoru Nihon-Kohden a zajištění provozu sledování všech dodaných i stávajících monitorů na centrálním monitoru (licence) |  |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)		…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			……………. (doplní dodavatel)