## Min.tech.podmínky
„Rámcová smlouva k provedení analýzy acidobazické rovnováhy s výpůjčkou analyzátorů“
Technické podmínky
Přístroj: | Účastníkem nabízená hodnota
Dodavatel:
Výrobce:
Model:
Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: | Účastník doplní ANO/NE | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (název dokumentu, strana)
Dodavatel dodá 6 ks automatických stolních nekazetových analyzátorů - certifikovaných jako diagnostický zdravotnický prostředek in vitro dle specifikace. Maximálně s rokem výroby 2023 nebo novějším (nových, nerepasovaných).
Shoda zdravotnického prostředku in vitro posouzena podle IVD (98/79/ES) za splnění podmínek pro prodloužené přechodné období, nebo podle IVDR (EU 2017/746) nařízení
Diagnostika a analyzátory splňují podmínky správné laboratorní praxe (SLP) v klinických laboratořích a podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ustanovení zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro či jeho příslušných prováděcích předpisů.
Kromě vlastního dodání diagnostik a analyzátorů dodavatel rovněž zajistí:
· pojištění spojené s dodávkou zboží; veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho funkčního předání v místě plnění
· technické dokumentace, uživatelské příručky v českém jazyce, doklady prokazujících kvalitu, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě)
Dodavatel na vlastní náklady dopraví předměty výpůjčky na místo plnění, zajistí uvedení do provozu a řádnou instalaci automatu (tzn. připojení na stávající elektrickou síť 230V/50Hz) v souladu s doporučením výrobce a vztahující se platné legislativy, provede instruktáž uživatelů na pracovišti.
Technické požadavky na předmět výpůjčky (analyzátor) | Účastník doplní ANO/NE | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (název dokumentu, strana)
3x Požadované vyšetřované parametry: ABR (pCO2, pO2, sO2, pH, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb), Ca2+, Na+, K+, Cl-, glukóza, laktát.
3x Požadované vyšetřované parametry: ABR (pCO2, pO2, sO2, pH, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb), Ca2+, Na+, K+, Cl-, glukóza, laktát, bilirubin s certifikací pro neonatologické pacienty.
Analyzátor musí být výkonnostně a kvalitativně vhodný pro provádění vyšetření minimálně požadovaných parametrů konkrétním pracovištěm uvedeným v příloze č.2. (Tzn. ABR (pCO2, pO2, sO2, pH), ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb a Ca2+ pro všechny přístroje; Na+, K+, Cl-, glukóza, laktát všechny přístroje; bilirubin pouze novorozenecké oddělení, PKBD Náchod a ARIM, jako záloha)
Počítané parametry: koncentrace bikarbonátů (HCO3—std, HCO3—c), base excess v krvi BE(B),BE(ecf), hematokrit (Hct)(c), pH, pCO2 a pO2 korigované na teplotu pacienta, saturace hemoglobinu kyslíkem (sO2, ) celková koncentrace CO2 (tCO2), celková koncentrace O2 (tO2), Ca2+ (7,4), anion gap, rel fyziol. shunt, pO2 alveolární, další možné výpočty jsou výhodou, ne však podmínkou (např. parciální tlak kyslíku při poloviční saturaci hemoglobinu - p50).
Zadavatel v rámci jednotné interpretace výsledků požaduje analyzátory stejného výrobce, stejného typu.
Všechny přístroje musí být síťové, musí být zajištěn přenos dat do LIS a do SW vzdálené správy/LIS
Systém aktivní supervize pro vzdálenou správu dat a kontrolu kvality
Typ vzorku: plná heparinizovaná krev (arteriální, venózní, kapilární, smíšená)
Detekce chyb při nasátí vzorků (homogenita, bubliny, sraženiny, množství…)
Dotyková obrazovka
Součástí dodání je čtečka čárových kódů
Ovládání přístroje a měření po přihlášení osobního ID operátora přes čtečku čárového kódu (i manuální zadání)
Identifikace a přenos výsledků pacientů na základě ID pacienta z čárového kódu přes čtečku čárového kódu (i manuální zadání)
Načtení diagnostik, spotřebního a provozního materiálu (promývací a čistící roztoky, kalibrátory, kontrolní materiál) na základě čárového kódu nebo čipu.
Integrovaný oxymetr pro přesné stanovení saturace, Hb a jeho derivátů s automatickou korekcí na interferující látky.
Ovládací menu v češtině
Pro kontrolu kvality musí být dodáván certifikovaný kontrolní materiál, multiparametrový na více kontrolních hladinách (min 3). Frekvence provádění kontrolních měření dle specifikace výrobce, nejméně však 3x denně na různých hladinách kontrolních materiálů. V případě nevyhovujících výsledků na všech hladinách 1x denně. Tyto náklady musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
Funkce pro naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření i kalibrací, případně firemní sofistikovaný kontrolní systém. Požadavek na plánovanou 2-bodovou kalibraci (popř. full) za 24 hodin maximálně 4. Automatická kalibrace a kontrolní měření.
Statistické hodnocení kontroly kvality v analyzátoru POCT (Levey-Jenningsův graf, nastavení Westgardových pravidel).
Funkce pro uzamčení daného parametru pro měření pacientských vzorků při nevycházejícím výsledku kontroly kvality.
Garance jedné šarže interní kontroly kvality používané po dobu minimálně 1 rok (uskladněné u dodavatele, s možností postupného objednávání dle potřeb zadavatele).
Hodnocení EHK SEKK - jednotlivé parametry mají samostatnou hodnotící skupinu dle výrobce přístrojů a systému.
Palubní tiskárna s volitelnou možností tisknutí/netisknutí výsledkového protokolu.
Automatická detekce hladiny/kapacity všech provozních roztoků (proplach, kalibrace, kontrola kvality, odpad atd.), vč. signalizace výměny spotřebního materiálu.
Stabilita provozních materiálů na palubě přístroje ideálně do konce exspirace, minimálně však 30 dnů od vložení do přístroje POCT.
Přístroj je po výměně materiálu/údržbě opět uveden do provozu do 30 minut (všechny požadované parametry) z důvodu urgentního použití na pracovištích Urgentního příjmu, ARIM atd. Za výměnu materiálu se považuje výměna jakéhokoliv materiálu potřebného k provedení vyšetření tj. diagnostik, spotřebního a provozního materiálu (promývací a čistící roztoky, kalibrátory, kontrolní materiál). Za údržbu/výměnu materiálu se považuje jakýkoliv automatický proces systému, který neumožňuje v tu chvíli použít analyzátor na požadované vyšetření (tj. včetně kalibrací, inicializací prvků systému apod.).
Podavač vzorků pro měření bez přítomnosti obsluhujícího personálu, včetně automatického míchání a zpracování vzorku.
Funkce pro měření vzorku o sníženém objemu - tzn. analyzátor umí analyzovat objem vzorků 100 µl a méně pro změření všech parametrů včetně oxymetrie
Analýza plné krve z primární odběrové stříkačky bez nutnosti sundání uzávěru při nasátí vzorku do přístroje, pro zajištění zcela uzavřeného odběrového systému.
Zadavatel požaduje zkušební provoz pro ověření technických parametrů u 1ks přístroje a SW pro dálkovou správu minimálně po dobu 1 týdne a vyšetření min. 50 pacientských vzorků na všechny požadované parametry.
Součástí analyzátoru je i modul (cartridge) pro automatickou kontrolu kvality, včetně zásobníku pro kontrolní materiál pro minimálně 2 opakování od každé hladiny, umožňující spuštění měření kontroly ze SW dálkové správy
Součástí dodávky bude záložní zdroj (UPS) s kapacitou dostačující pro chod každého analyzátoru při výpadku elektrické energie na dobu min. 20 minut.
Technické požadavky na SW pro vzdálenou správu dat | Účastník doplní ANO/NE | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (název dokumentu, strana)
Dodání SW pro systém plnohodnotné on-line dálkové správy včetně licencí pro připojení (nebo připojení a hrazení licence do jednoho ze stávajících systému dálkové správy POCT v ON Náchod a.s. - Stávající systémy: Aqure firmy Radiometer (neplnohodnotný); Cobas Infinity POC firmy Roche).
SW pro dálkovou správu analyzátorů POCT v českém jazyce s možností centrální správy dat, kontrol kvality, kontrol kalibrací, kontrol oprávnění operátorů, management spotřebního materiálu včetně evidence používaných šarží.
Pravidelný upgrade je součástí licence.
Funkce centrální správy a statistického hodnocení kontroly kvality (Levey-Jennings grafy, linearita a hodnocení výsledků dle šarží a celosvětového průměru reálných výsledků ostatních uživatelů).
Funkce ovládání přístroje z programu dálkové správy - tj. puštění čistících a promývacích programů, kalibrace a kontrolního měření.
Přístup z programu dálkové správy přímo na ovládací plochu analyzátoru.
Evidence exspirací a výměn diagnostik, spotřebního a provozního materiálu (promývací a čistící roztoky, kalibrátory, kontrolní materiál) na palubě 2 roky zpětně.
Třídění statistiky dle oddělení.
Sekce upozornění na narušení kontroly kvality, nevycházející kalibrace a exspiraci provozních roztoků/membrán.
Funkce pro uzamčení vyšetřovaných parametrů z programu dálkové správy.
Evidence a správa všech operátorů včetně přiřazení povolení na jednotlivá oddělení a jeho funkce (ve smyslu např. supervizor, manager, uživatel).
Statistika počtu vyšetřených pacientů, kalibrací a kontrol na jednotlivých přístrojích.
Statistika počtu vyšetření jednotlivých uživatelů, včetně chyb uživatele.
Požadavky na diagnostika | Účastník doplní ANO/NE | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (název dokumentu, strana)
Shoda zdravotnického prostředku in vitro posouzena podle IVD (98/79/ES) za splnění podmínek pro prodloužené přechodné období, nebo podle IVDR (EU 2017/746) nařízení
Identifikace diagnostik na základě čárového kódu nebo čipu
Exspirace dodaných diagnostik, kalibračních a kontrolních materiálů minimálně 6 měsíců v den dodání do ONN a.s.
Ostatní požadavky zadavatele | Účastník doplní ANO/NE | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (název dokumentu, strana)
Dodací lhůta diagnostik je maximálně do 5 pracovních dnů od data objednávky
V případě akutního požadavku expresní dodání do 24 hodin po telefonické objednávce, která bude následně potvrzena písemně
Kompletní dodávka všech předmětů výpůjčky včetně příslušenství a uvedení do rutinního provozu v souladu s ustanovením smlouvy o výpůjčce. Dodavatel provede řádnou a odpovídající instalaci v souladu s doporučením výrobce (Instalační kvalifikace včetně písemného protokolu).
Dodavatel zajistí servisní úkony, opravy, pravidelné údržby dle doporučení výrobce po celou dobu trvání výpůjčky vč. práce servisního technika, kilometrovného a času stráveného na cestě, potřebné náhradní díly a spotřební materiál včetně elektrod pro vyřešení havarijního i preventivního zásahu. Tyto náklady musí být zahrnuty v nabídkové ceně. Zadavatel upozorňuje, že v průběhu platnosti smluv není účastník/dodavatel/vypůjčitel oprávněn účtovat jakékoliv další náklady vyjma nákladů za uvedených v Příloze č. 2_Cenová nabídka, podklady pro hodnocení.
V ceně předmětu plnění zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, 85/2015 Sb. (o metrologii) a 526/2020 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu trvání smlouvy na odběr diagnostik.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | Účastník doplní ANO/NE | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (název dokumentu, strana)
Autorizovaný servis v České republice, provedený osobami oprávněnými výrobcem, předložení certifikátu.
Dodavatel uvede vypůjčiteli telefonní spojení na techniky komunikujícími v ČJ s certifikátem na dané zařízení pro konzultace a hlášení závad.
Dodavatel uvede vypůjčiteli telefonní spojení na aplikačního specialistu komunikujícího v ČJ s certifikátem pro dodané zařízení pro jeho aplikační podporu.
HOT-LINE servis provoz 24/7
Servisní služby budou zajišťovány 24 hod denně po dobu 7 dnů v týdnu.
Není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je půjčitel povinen zajistit odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku jejího nahlášení bez potřeby náhradních dílů a do 2 pracovních dnů od okamžiku jejího nahlášení v případě nutnosti použití náhradních dílů.
V případě poruchy jejíž oprava přesáhne 2 pracovní dny od nahlášení – bezplatné vypůjčení náhradního přístroje či příslušenství stejného nebo výkonnějšího typu.
Instruktáž personálu v souladu s aktuálním znění zákonů č. 375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek, včetně protokolu o zaškolení + oprávnění vyškolených pracovníků školit další zaměstnance. Dodavatel doloží certifikát školitele.
Odběrový materiál
Stříkačka ABR - injekční arteriální s heparinem, bez jehly, ke stanovení krevních plynů Astrup, objem 1,5 ml | Účastník doplní ANO/NE | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (název dokumentu, strana)
objem stříkačky min. 1,5 ml
bez jehly
každá stříkačka musí být sterilní, samostatně balená, balení peel-open
stříkačka musí obsahovat heparin lithný v suché formě pro správnou homogenizaci vzorku
součástí stříkačky musí být kovová kulička potažená inertním materiálem (homogenizace vzorku).Zadavatel připouští jiné technologické řešení k zajištění homogenity vzorku.
každá stříkačka musí mít identický čárový kód
stříkačka musí být kompatibilní s podavačem analyzátoru (předmětu výpůjčky)
stříkačka musí mít perforovatelný uzávěr zabezpečující odstranění bublin ze vzorku, zabraňující styku personálu s potenciálním infekčním materiálem
expirace min. 12 měsíců
UDI kód (pokud je přidělen)
Stříkačka ABR - injekční arteriální s heparinem, s jehlou, ke stanovení krevních plynů Astrup, objem 1,5 ml | Účastník doplní ANO/NE | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (název dokumentu, strana)
objem stříkačky min. 1,5 ml
s jehlou
každá stříkačka musí být sterilní, samostatně balená, balení peel-open
stříkačka musí obsahovat heparin lithný v suché formě pro správnou homogenizaci vzorku
součástí stříkačky musí být kovová kulička potažená inertním materiálem (homogenizace vzorku).Zadavatel připouští jiné technologické řešení k zajištění homogenity vzorku.
každá stříkačka musí mít identický čárový kód
stříkačka musí být kompatibilní s podavačem analyzátoru (předmětu výpůjčky)
stříkačka musí mít perforovatelný uzávěr zabezpečující odstranění bublin ze vzorku, zabraňující styku personálu s potenciálním infekčním materiálem
expirace min. 12 měsíců
UDI kód (pokud je přidělen)
Informace ze strany zadavatele k předmětu plnění
Zadavatel dále informuje, že dodavateli (správci) stávajících systémů IT infrastruktury zadavatele jsou:
FONS OpenLIMS - STAPRO s.r.o., IČ: 13583531, sídlem Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice.
Zadavatel, Oblastní nemocnice Náchod a.s. informuje, že je osobou povinnou a provozuje informační systém základní služby podle § 3 písm. g) zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti – dále jen ZoKB), dále pak podle vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti – dále jen VoKB).
Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.
Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.
Zadavatel upozorňuje účastníka, že bude provedena analýza rizik, která může určit účastníka jako významného dodavatele ve smyslu VoKB.
Účastník garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné realizace smlouvy.
Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.
Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
V…............................dne….................................. | …................................................................................................
podpis osoby oprávněné jednat za či jménem účastníka
Operátor/uživatel - osoba s povolením k ovládání přístroje, provádí dotčené vyšetření a základní výměnu provozních roztoků, po přihlášení osobního ID
Supervizor - osoba z OKBD, přístup i do SW vzdálené správy
Manager - osoba zodpovědná za přístroj na klinickém pracovišti, kromě samotného vyšetření odpovídá za údržbu, výměnu materiálu, provádění kontroly kvality, komunikuje se supervizorem