## List1
Příloha č. 5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - velkokapacitní chlazená centrifuga na krevní vaky" a zároveň příloha č. 1 Kupní smlouvy
Technické požadavky zadavatele
V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku. Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele
Požadavek zadavatele | Vyjádření uchazeče
Technické parametry, funkce
Velkokapacitní chlazená centrifuga – zdravotnický prostředek třídy II.A
Kapacita nejméně 12 setů čtyřvaků s filtrem
Počet otáček nejméně 4200/min., nejméně 6000 x g
Bezúdržbový indukční motor, příkon max. 5kW
Výkyvný krytovaný rotor
Displej zobrazující aktuální a naprogramované hodnoty
Akustická i optická signalizace přehřátí centrifugy a pohonu, chybová hlášení
Bezpečnostní funkce – detektor imbalance, zdvojený zámek víka
Automatické ovládání víka a krytu rotoru
Ovládací panel - ovládání možné i v rukavicích
Paměť alespoň 20 programů, programování centrifugačních parametrů /otáček, RCF, času, teploty/. Volitelné centrifugační profily- alespoň 10 náběhových a 10 brzdných profilů, ochrana programů heslem nebo zámkem. Teplotní kompenzace podle typu materiálu. Autotest program
Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)
Výkonné CFC-FREE chlazení s regulací v rozsahu min. 0°C až +37°C, trvale pod +4°C při maximálním výkonu
Software v českém jazyce, kompatibilita s použivaným softwarem zadavatele – CentriLog Plus
Elektronický provozní deník (záznam běhu protokolu, podmínek běhu, chybových hlášení)
Způsob řízení garantující reprodukovatelnost výsledků
Provozní validovatelnost
Podpora on-line propojení s transfuzním informačním systémem zadavatele (IS TIS Brno)
Celková hmotnost zařízení do 500 kg
Příslušenství:
čtečka s držákem
kyvety se středovou kovovou přepážkou
sada adaptorů pro naplnění 2 cyklů
Napojení do informačního systému
napojení na transfuzní informační systém v rámci zakázky