Technická specifikace

CT – Výpočetní tomograf, injektor kontrastní látky a pomocná hrazda pacienta

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| 1.1 | univerzální, rychlý a výkonný systém výpočetní tomografie se širokým pacientským otvorem (gantry) určený pro veškeré indikace diagnostické radiologie včetně akutních vyšetření v rámci urgentního příjmu a intervence | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.2 | umožňuje simultánně získat minimálně 128 klinicky hodnotitelných řezů v ose Z na jednu rotaci 360° | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.3 | vyšetření prováděné víceenergetickým skenováním nebo dedikovaným substrakčním skenem | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.4 | vhodný pro intervenční výkony řízené touto technikou | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.5 | využívá umělou inteligenci pro podporu správného umístění pacienta a detekci izocentra (např využití 3D kamery) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.6 | musí být vybaven inteligentním systémem redukce dávky, detektory poslední generace, účinným systémem iterativní rekonstrukce | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.7 | systém se bude skládat z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí a multimodalitního nezávislého serverového portálu | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.8 | součástí dodávky je kompletní DICOM komunikace přístroje s nemocničním PACS systémem | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Gantry |  |  |  |
| 1.9 | průměr otvoru gantry min. 80 cm | Hodnocený parametr (musí být splněn) | Uveďte hodnotu |
| 1.10 | možnost fyzikálního/digitálního náklonu gantry min. +/- 25° | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.11 | vestavěná kamera pro sledování pacienta | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.12 | laserové navádění jehly při intervencích (označení místa vpichu, vizualizace sklonu jehly) zabudované v CT gantry | Hodnocený parametr (ano / ne) |  |
| 1.13 | možnost 3D topogramu – dávkově neutrální náhrada 2D topogramu formou spirálního skenu | Hodnocený parametr (ano / ne) |  |
| RTG generátor |  |  |  |
| 1.14 | výkon generátoru min. 72 kW | Hodnocený parametr (musí být splněn) | Uveďte hodnotu |
| 1.15 | tepelná kapacita rentgenky min. 7,5 MHU | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Detekční systém |  |  |  |
| 1.16 | detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření (např. Stellar, Gemstone, Purevision, NanoPanel) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.17 | minimální šíře detektoru 38 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.18 | šířka vrstvy jednotlivé rekonstruované klinicky hodnotitelné vrstvy(slice) max. 0,625 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Pacientský stůl |  |  |  |
| 1.19 | nosnost pacientského stolu min. 300 kg | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.20 | skenovací rozsah pacientského stolu v ose Z min. 2000 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.21 | rychlost posunu stolu při helikálním skenu min. 160 mm/s | Požadavek je absolutní (musí být splněn) |  |
| Skenovací parametry |  |  |  |
| 1.22 | maximální možné skenovací FOV min. 500 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.23 | nejkratší dosažitelný čas 360° rotace pro helikální skenování max. 350 ms | Hodnocený parametr (musí být splněn) | Uveďte hodnotu |
| 1.24 | maximální skenovací čas min. 100 s | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Parametry zobrazení |  |  |  |
| 1.25 | rekonstrukční matrice min. 512x512 | Požadavek je absolutní, musí být splněn) |  |
| 1.26 | rozlišení v LP/cm minimálně 18,5 LP/cm pro MTF 2% | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Akviziční konzole |  |  |  |
| 1.27 | 1x monitor o velikosti min. 24“ | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.28 | operační paměť RAM – min. 16 GB | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.29 | úložná kapacita pro obrazová data – min. 365 GB | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.30 | úložná kapacita pro RAW data – min. 550 GB | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.31 | automatická optimalizace mA v průběhu skenování | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.32 | automatické nastavení kV před skenováním | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.33 | automatická tvorba sérií MPR dle orgánových programů | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.34 | náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.35 | dedikované vyšetřovací protokoly pro dětské pacienty | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.36 | program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.37 | nejmodernější iterativní rekonstrukce (ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.38 | rekonstrukční rychlost obrazu iterativní metodou z RAW dat (ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) minimálně 40 obrazů za sekundu | Hodnocený parametr (musí být splněn) | Uveďte hodnotu |
| 1.39 | rekonstrukce obrazu pomocí umělé inteligence | Hodnocený parametr (ano / ne) |  |
| 1.40 | možnost importu pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Query/Retrieve | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.41 | Software pro odstranění metalických artefaktů (O-MAR, iMAR, SEMAR, SmartMAR) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.42 | SW pro rekonstrukce 2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, minIP, VRT | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.43 | SW pro automatické odstraňování kostí | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.44 | SW pro plánování intervencí ve 2D a 3D obrazech | Hodnocený parametr (ano / ne) |  |
| 1.45 | zálohování konzole pomocí UPS s min. délkou zálohy 15 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Pracovní stanice pro práci se serverovým portálem – 2 ks |  |  |  |
| 1.46 | HW stanice splňující optimální výkonové a kvalitativní nároky na plynulý provoz diagnostického SW (portálového klienta) (Minimální HW požadavky odpovídají výkonové úrovni procesoru Intel i7 a vyšší s CPU benchmark minimálně 30000 bodů dle www.cpubenchmark.net v.10, minimálně 32 GB RAM, SSD disk min. 500 GB.) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.47 | každá pracovní stanice bude dodána s certifikovaným diagnostickým barevným IPS monitorem s rozlišením min. 6Mpx, s velikostí úhlopříčky min. 30“, s odpovídající grafickou kartou dle doporučení výrobce monitoru a 1x IPS monitorem pro administrativu s velikostí úhlopříčky min. 24“ v rozlišení Full HD | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.48 | instalovaný operační systém stanice je Windows 11 Professional, musí být umožněno zařazení pracovní stanice do MS domény zadavatele a na obě stanice bude umožněno instalovat další SW zadavatele | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.49 | servis HW pracovní stanice min. 3 roky Next Business Day (NBD) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.50 | zálohování každé stanice pomocí UPS s min. délkou zálohy 15 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Multimodalitní nezávislý serverový portál |  |  |  |
| 1.51 | komplexní diagnostický systém nahrazující dedikované diagnostické stanice v plném rozsahu, tedy pro 2D zobrazení, 3D rendering i kompletní pokročilé možnosti vizualizace na vzdálených pracovních stanicích bez potřeby importu zpracovávaných studií na klientské stanice | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.52 | systém musí umožnit připojení většího počtu klientských stanic – minimálně 5 s lokálním i vzdáleným (VPN) přístupem současně bez zpomalování a prodlev při zpracovávání studií při plném vytížení systému | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.53 | bezplatné aktualizace diagnostického SW po dobu min. 2 let | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.54 | plná DICOM 3 konektivita | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.55 | dodaný HW pro instalaci portálového řešení musí splňovat optimální výkonové a kvalitativní nároky na plynulou práci dle rozsahu množství paralelních přístupů a souběžné práce všech možných uživatelů; musí splňovat bezpečnostní nároky a požadavky pro připojení do datové sítě zadavatele a musí být plně kompatibilní s PACS a NIS instalovaných u zadavatele; (příklad řešení: - diagnostický server v rack provedení, - operační paměť min. 192 GB, - diskové pole pro data a operační systém min. 4 TB sestávající se z SSD disků v min. RAID 5.) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.56 | množství současně zpracovávaných obrazů: min. 40 000 | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.57 | redundance všech klíčových součástí serveru; zdroj, CPU, HDD | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.58 | servis/výměna HW komponent – min. Next Business Day po dobu min. 5 let | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.59 | LAN rozhraní serveru min. 2x 10 Gbit | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.60 | kompletní postprocesing – 2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, minIP, VRT, min. 5 současných uživatelů | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.61 | Podpora pro následující typy obrazů: - obrazy z počítačové tomografie - obrazy z magnetické rezonance - PET obrazy - obrazy z počítačové radiografie - digitální rentgenové obrazy - rentgenové angiografické obrazy - rentgenové skiaskopické obrazy - ultrazvukové 2D obrazy | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.62 | SW pro automatické odstraňování kostí z CT vyšetření, min. 5 současných uživatelů | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.63 | virtuální kolonoskopie včetně automatické analýzy polypů, automatické subtrakce faecal tagging, virtuální disekce, min. 2 současné uživatele | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.64 | CT angiografie zahrnující možnosti automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, curved reconstruction, automatické trasování středu lumina, min. 2 současné uživatele | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.65 | volumové 3D kalkulace, výpočet objemu, včetně automatického srovnání změny velikosti lézí v čase, min. 2 současné uživatele | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.66 | segmentace a analýza plicních uzlů včetně automatického srovnání změny velikosti lézí v čase, min. 2 současné uživatele | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.67 | SW pro zpracování a hodnocení vyšetření provedených víceenergetickým skenováním nebo SW pro hodnocení dedikovaného substrakčního skenu pro min. 1 uživatele | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 1.68 | fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.69 | interkom – obsluha x pacient (nutné pro instruování pacienta během vyšetření) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.70 | záložní zdroj (UPS) pro server v rackovém provedení s LAN management kartou a kapacitou pro zajištění chodu při výpadku proudu v délce minimálně 20 minut. Dodavatel zajistí korektní vypnutí serveru před vyčerpáním kapacity baterií UPS. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.71 | chlazení technologie vodou, jednotka chlazení umístěna v technické místnosti | Hodnocený parametr (ano / ne) |  |
| 1.72 | elektrický rozvaděč | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.73 | potřebné kotevní komponenty, podlahové kanály, trasové kabely | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Tlakový injektor pro aplikaci kontrastní látky |  |  |  |
| 1.74 | automatický třípozicový tlakový injektor s peristaltickým čerpadlem | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.75 | přístroj umístěn na stojanu s kolečky umožňujícím pojezd po místnosti | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.76 | bezdrátová komunikace s ovládací konzolí a možnost ovládání z konzole umístěné mimo vyšetřovnu | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.77 | uzavřený systém - přímé vstřikování z původní lahve | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.78 | integrovaný systém pro ohřev kontrastních látek | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.79 | automatická detekce přítomnosti vzduchu v hadicovém systému | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.80 | programovatelná rychlost dávkování 0,1 - 10 ml/sec v 0,1ml krocích | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.81 | rozsah objemu: 1-400ml (bez KVO, velikost přírůstku 1 ml) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.82 | použití a uchycení různých velikostí lahví s kontrastní látkou (50ml – 1000ml) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.83 | použití a uchyceni různých velikosti lahví a vaků s NaCl (50 ml - 2000 ml) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.84 | možnost ředění kontrastní látky fyziologickým roztokem NaCl | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.85 | Režim automatického přepnutí z prázdné na plnou lahev v případě dvou identických kontrastních látek a režim umožňující použití souběžně dvou různých kontrastních látek a fyziologického roztoku | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.86 | spotřební materiál propojující nádoby kontrastních látek a NaCl bez nutnosti výměny min. 24 hodin | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.87 | distální část propojovacího spotřebního materiálu s připojením vyměnitelného sterilního samostatného segmentu pro napojení kanyly pacienta. Tento koncový segment vyměnitelný po každém použití | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.88 | spotřební materiál vyrobený bez použití DEPH a latexu | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.89 | archivace protokolů v paměti a jejich export do PACS/RIS | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.90 | propojení s dodávaným CT přístrojem | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.91 | provoz na síťové napájení 230V/50Hz a na integrovanou baterii | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Stropní pomocná hrazda pro přesun pacienta |  |  |  |
| 1.92 | Otočný přidržovací systém výrobcem navržený pro instalaci na vyšetřovně CT pro usnadnění přesunu pacienta na a z vyšetřovacího stolu. Konstrukce a materiál výrobcem určené pro použití ve zdravotnickém prostředí, umožňující snadnou dezinfekci, odolné běžně používaným dezinfekčním prostředkům v dané oblasti. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.93 | Stropní uchycení systému, otočné v rozsahu 360°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.94 | Možnost aretace otočného pohybu po daných úsecích. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.95 | Možnost mechanického omezení rozsahu otáčení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.96 | Mechanické provedení systému bez elektroniky a kabeláže. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.97 | Délka ramene systému min. 1700 mm s min. 15ti závěsnými body. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.98 | Maximální zatížení na vzdáleném konci ramene od středu otočné osy min. 135 kg. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.99 | Pacientské madlo vertikálně i horizontálně nastavitelné. Vertikální rozsah nastavení madla umožňující použití pacientem sedícím na transportním křesle i pacientem stojícím. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.100 | Možnost zavěsit madlo do výšky ramene v případě, že není používáno. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.101 | Váha celé hrazdy s madlem max. 120 kg. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.102 | Kryt stropního uchycení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.103 | Před instalací požadováno zaměření na místě, vytvoření prostorového výkresu a zjištění případných kolizních zón. Návrh a dodání závěsné konstrukce a případný návrh změn standardně dodávaných rozměrů dle místních podmínek pro optimální výsledek z hlediska následného provozu a obsluhy zařízení v daném místě. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |