Technická specifikace

„Ohřevná skříň“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Stolní ohřevná skříň 1 ks pro infuzní roztoky, gely atd. na UP |  |  |
| Základní parametry |  |  |
| Skříňový ohřívač oplachových infuzních roztoků, gelových polštářků a jiného pro urgentní příjem. |  |  |
| Přístroj podléhá zákonu o zdravotnických prostředcích třídy I dle nařízení MDR (EU) 2017/745. |  |  |
| Celkový vnější rozměr nesmí přesáhnout výškou 80 cm, aby bylo možné umístění pod pracovní desku. |  |  |
| Minimální rozsah teplot je +35°C až +55°C. |  |  |
| Cirkulující teplý vzduch je rovnoměrně rozložen. |  |  |
| Termostat pro zajištění ochrany před přehřátím. |  |  |
| V případě překročení teploty přístroj signalizuje poruchu. |  |  |
| Regulovatelná teplota na displeji. |  |  |
| Možnost nastavení pevně dané teploty. |  |  |
| Dvojitě prosklené uzamykatelné dveře s madlem. |  |  |
| Vnitřní a vnější plášť skříně je vyroben z nerezové oceli. |  |  |
| Napájení 230 V s ochranným uzemněním. |  |  |
| Součást dodávky |  |  |
| Přístroj je posazený na prostiskluzových ochranných nožkách. |  |  |
| V komoře je umístěna alespoň 1x police. |  |  |
| Ostatní |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců. |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.