## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky MRI
Název veřejné zakázky: Magnetická rezonance pro ON Jičín a.s.
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Moderní MR přístroj s indukcí magnetického pole 1,5 T umožňující zobrazení celého těla, vyšetření centrálního nervového systému, hlavy, krku, hrudi, břicha, pánve a končetin jak u dospělých, tak i dětí
Přístroj umožnuje vyšetření nejnovějšími sekvencemi se synchronizací s fyziologickými funkcemi, podporuje nejnovější funkce urychlení vyšetření bez ztráty kvality, podporu zrychlení plánování sekvencí a plné vybavení nejmodernějším vyhodnocovacím softwarem
Základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla, včetně sekvencí se schopností eliminace pohybových artefaktů
Neuro, včetně difúze, ADC mapy
Zobrazení muskuloskeletálního aparátu včetně ortopedických aplikací
Kompletní angiografická vyšetření nativní i kontrastní včetně všech periferních angiografií s posunem stolu
Zobrazení parenchymatózních orgánů břicha
Zobrazení orgánů trávicí trubice včetně cholangiopankreatografie
Zobrazení orgánů mediastina a krku
Vyšetření pediatrická včetně snížení gradientního hluku
Bezkontrastní zobrazení cévního řečiště v nejvyšší kvalitě
Multiparametrické vyšetření prostaty, splňující podmínky směrnice PI-RADS v2.1. Evropské společnosti pro urogenitální radiologii
Technická specifikace přístroje - minimální technické požadavky
Magnet
Supravodivý bezodparový magnet s indukcí pole 1,5 Tesla s aktivním stíněním
Průměr pacientského otvoru gantry min. 70 cm
Gradientní systém s amplitudou min. 45 mT/m
Možnost 100% využití všech 3 gradientních větví ve všech směrech s maximální amplitudou min. 78 mT/m
Slew rate ve všech směrech současně min. 200 mT/m/ms (100% duty cycle)
Možnost 100% využití všech 3 gradientních větví ve všech směrech s maximální slew rate min. 346 mT/m/ms
Min. 64 plně nezávislých akvizičních (přijímacích) kanálů RF systému (požadavkem se nemyslí počet cívkových elementů, které je možno připojit konektory)
Max. vysílací výkon RF zesilovače min. 25 kW
Vícekanálová vysílací RF cesta - min. 2 nezávislé vysílací kanály, umožňující maximálně homogenní distribuci B1 pole (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 4 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 4 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Pasivní shimming - homogenita magnetického pole ve sférickém objemu min. 40cm DSV max. 1 ppm
Garantovaná homogenita magnetického pole max. 2 ppm v plném FOV, tj. ve sférickém objemu 50 cm (DSV) (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 9 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 4 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 4 Zadávací dokumentace.) |  |  | 30%
Integrované moderní technologie maximálního potlačení gradientního hluku
Mechanická konstrukce s vakuovou mezikomorou pro oddělení gradientní cívky pro snížení gradientního hluku u všech vyšetřovacích postupů; tímto požadavkem se nemyslí sekvence pro snížení gradientního hluku, ani izolace prvků gantry akustickou izolační vatou, případně jiným materiálem (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 4 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 4 Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Pacientský stůl
Fixní pacientský stůl s nosností pacienta min. 250 kg v celém rozsahu
Parametry zobrazení
Min. FOV ≥ 50 x 50 x 50 cm (v osách x, y, z)
Min. tloušťka vrstvy pro 2D skeny max. ≤ 0,1 mm
Min. tloušťka vrstvy pro 3D skeny max. ≤ 0,05 mm
Sada povrchových multikanálových cívek pro plné a nejvhodnější pokrytí požadovaného spektra vyšetření v rozsahu:
1 ks vícekanálová RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s min. 16 kanály s možností naklopení (přizvednutí)
1 ks celopáteřní přijímací vícekanálová RF cívka, integrovaná do pacientského stolu, s min. 32 kanály
1 ks dedikovaná ramenní RF cívka s min. 6 kanály
1 ks univerzální flexibilní RF cívka velká, min. 16 kanálová, sloužící zejména k zobrazení v oblasti dolních končetin a kolenních kloubů, rovněž dětských pacientů (břicho) apod.
1 ks univerzální flexibilní RF cívka malá, min. 16 kanálová, sloužící zejména k zobrazení v oblasti paže, lokte, zápěstí, ruky apod.
1 ks držák flexibilních RF cívek takové konstrukce, aby bylo možné použití těchto cívek při vyšetření kolenních kloubů větších rozměrů nebo jako dětské tělové cívky, který lze nahradit jiným způsobem fixace těchto cívek pro daný účel
2 ks tělových RF cívek s min. 16 kanály, přičemž celkově musí být s použitím body cívek dosaženo pokrytí min. 100 cm (lze dodat více kusů cívek pro splnění požadavku)
Základní sada polohovacích pomůcek, fixačních klínů a pásů pro vyšetření pomocí flexibilních cívek
Akviziční systém
Výkonný akviziční systém s rekonstrukční matricí minimálně 1024x1024
Nezávislá rekonstrukce již nabraného datasetu během akvizice dalšího
Opakování akvizice se stejnými parametry
Možnost současné akvizice a vyhodnocení různých pacientů
Barevný LCD monitor, úhlopříčka min. 24“
Možnost archivace vyšetření na datový nosič DVD
Rychlost rekonstrukce obrazu minimálně 50 000 obrazů/s pro matrici 256x256 a 100% FOV
DICOM služby min. Print, Query/Retrieve, Send, Worklist
Vyhodnocení - diagnostický MR portál
Tento portál bude sloužit pro postprocesingové zpracování MR vyšetření. Zadavatel umožňuje provést HW i SW upgrade stávajících diagnostických serverů (portálů), provozovaných zadavatelem, a využít tak již zakoupené licence a přístupy všech grafických modů. Základním a nepodkročitelným minimem je naplnění cílového stavu HW a všech SW licencí, popsaných níže.
Serverové řešení s architekturou klient-server
Úložná disková kapacita pro uložená data min. 1,5 TB
Velikost RAM min. 96 GB
Operační systém min. Windows Server 2019; zadavatel však umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení, podporované výrobcem nabízeného zařízení
Min. počet připojitelných zařízení: 15
Počet licencí pro min. 6 současně pracujících uživatelů (lékařů), kteří ve stejném čase vyhodnocují základní data softwaru. Software musí zajišťovat zpracování obrazu v minimálním rozsahu: úprava okna zobrazení, posun zobrazení, zvětšení zobrazení, funkce měření, zobrazení z jiných modalit (CT, UZ apod.), rekonstrukce MPR, MIP, minIP, 3D Surface, Volume rendering, MR stitching, cévní analýza, vizualizace a segmentace cévních struktur, cévní měření min.: délka, průměr, stenóza, základní zpracování v oblasti muskuloskeletální.
Počet licencí pro min. 3 současně pracujících uživatele (lékaře), kteří ve stejném čase vyhodnocují data pro pokročilé zobrazování. Software musí zajišťovat zpracování obrazu minimálně:
- tělová perfuze včetně mozku - automatický výpočet map s možností manuální korekce na podkladě min. 4 dekonvolučních metod s korekcí pohybu - výsledné mapy: min. průtok (rBF), objem (rBV), čas průtoku (MTT), čas do maxima (TTP), mapa propustnosti (pro min. 3 současně pracující uživatele)
- kinetická analýza křivky opacifikace po podání k.l. - křivka opacifikace - využití zejména u Ca prostaty (pro min. 3 současně pracující uživatele)
- zobrazení stroke - automatický výpočet odhadu rozsahu infarktu a penumbry při iCMP (pro min. 3 současně pracující uživatele)
- analýza mozkových nádorů (pro min. 3 současně pracující uživatele)
- analýza nádorů prostaty (min. difúze, permeability) včetně PI-RADS klasifikace (pro min. 3 současně pracující uživatele)
Komunikace s nemocničním informačním systémem a PACS zadavatele (NIS "medicalc4" - dodavatel Medicalc Software s.r.o., "MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o.), zprovoznění ve spolupráci s odd. IT zadavatele
DICOM služby min: Storage, Send, Query/Retrive, Print, Modality Worklist
1 ks záložní zdroj napětí (UPS) s kapacitou, zaručující při výpadku el. energie pracovní dobu min. 15 minut
Popisovací stanice k diagnostickému MR portálu min. 3 ks, každá v min. konfiguraci:
1 ks diagnostický LED certifikovaný barevný monitor - zdravotnický prostředek pro primární diagnostiku, v souladu se zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, třídy min. IIa, rozlišení min. 4 MP s aktivní uhlopříčkou min. 30“, svítivost kalibrovaná min. 500 cd/m, DICOM zobrazení vyhovující požadavkům Národních radiologických standardů (viz Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 2/2016, NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY - VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE, str. 10, odstavec 4.2.4.2. (dostupné na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/11347/36103/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%202-2016.pdf)
1 ks PC pracovní stanice pro hodnocení vyšetření, HW v minimální konfiguraci: 8-jádrový CPU Intel Core i7 nebo odpovídající ekvivalent, 16GB RAM, SSD disk M.2 rozhraní 256 GB (systém), SSD 1TB (data), 1x Gbit LAN, DVD R/W, operační systém min. Win10 Pro CZ (příp. vyšší, pokud je podporován výrobcem pro nabízené verze aplikačního SW), možnost instalace klienta NIS a dalších aplikací (stanice nesmí být uzamčena), licence pro antivirový SW Eset, licence Windows Server 2019 Device CAL
1 ks standardní (nediagnostický) LCD monitor Full HD min. 24“, IPS, 16:9, s nastavitelnou výškou, integrované reproduktory, typ připojení min. DisplayPort a HDMI
1 ks klávesnice a ergonomická myš
1 ks záložní zdroj napětí (UPS) s kapacitou, zaručující při výpadku el. energie pracovní dobu min. 15 minut
Software akvizičního systému (konzole), umožňující následující speciální vyšetření:
Cévní zobrazení:
Half-Fourier Acquisition Single-shot Turbo spin Echo Imaging s možností sekvenčního zobrazení, tj. EKG synchronizace pro akvizici jedné vrstvy apod.
Bezkontrastní angiografická vyšetření jakékoliv oblasti těla s možnosti synchronizace s EKG či pulsním oxymetrem, akvizice s volným dýcháním nebo se zadrženým dechem
Bezkontrastní zobrazení technikou min. TOF, „inflow TOF“, dále technika 2D i 3D PC MRA
Možnost manuálního spuštění akvizice při kontinuálním sledováním oblasti zájmu
AG vyšetření, automaticky synchronizovaná s pohybem lůžka, umožňující postkontrastní vyšetření
Subtrakce obrazu
3D sekvence s možností elipticko-centrického náběru K-prostoru
Arterial Spin Labeling (ASL) zobrazení - nekontrastní zobrazení průtoku krve s možností 2D i 3D
Zobrazovací techniky:
Základní vyšetřovací sekvence minimálně: spin echo - single, double i multi echo, Inversion Recovery (STIR, FLAIR, true IR), 2D a 3D double inversion recovery (DIR), 2D a 3D gradient echo, 2D a 3D fast spin echo včetně single shot, 2D a 3D fast Inversion Recovery (true IR, FLAIR), 2D a 3D multi echo gradient echo, echo planar imaging (EPI)
Neurologický SW, obsahující a umožňující vyšetření diffuse (DWI) s výpočtem ADC map (b hodnota nastavitelná v rozmezí min. 0-10000 s/mm2 s možností dopočítání až do hodnot 5000 s/mm2, multi-b zobrazení s použitím až 15 hodnot b-faktoru)
Možnost použití obrazu diffuse (DWI) ve všech oblastech lidského těla
Možnost dopočítaných DWI obrazů bez nutnosti skenování (označení např. c-DWI nebo obdobně)
Akvizice DWI pomocí echoplanární fast spin echo sekvence (označované dle výrobců jako např.: HASTE, FASE, SS-FSE, SSH-TSE, UFSE)
Perfuzní vyšetření mozku při dynamickém podání kontrastní látky se zobrazení křivky opacifikace (TIC) a následnými výpočty parametrů (min.: transit time (MTT), čas do maxima (TTP), hodnoty průtoku (CBF), hodnoty objemu (CBV)), které budou zobrazeny jako hodnoty a rovněž ve formě barevných map
Susceptibility weighted imaging (SWI)
Flow imaging - zobrazení průtoku mozkomíšního moku s možností kvantifikace
Techniky potlačení tuku:
STIR (TI inversion recovery sekvence)
In/out of phase
SPAIR technika
Fat saturation - presaturace tuku pulse s automatickým aktivním shimmingem a možností výběru úrovní potlačení
Akcelerační techniky
Paralelní zobrazování, založené na algoritmech rekonstrukce obrazu, dostupné pro 2D i 3D (např. mSENSE, ASSET, SPEEDER apod.)
Paralelní zobrazování založené na algoritmech rekonstrukce K-prostoru, dostupné pro 2D i 3D (např. GRAPPA, ARC, EXSPER apod.)
Techniky s náhodným podvzorkováním K-prostoru, dostupné min. pro 2D (např. Compressed Sensing, Compressed SPEEDER, Compressed SENSE, HyperSense apod.)
Deep Learning Reconstruction (DLR)
Použití DLR pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti mozku a páteře
Použití DLR pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti velkých a malých kloubů
Použití DLR pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti břicha a male pánve
Použití DLR se současným využitím techniky s náhodným podvzorkováním K-prostoru (např. Compressed Sensing, Compressed SPEEDER, Compressed SENSE, HyperSense apod.) pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti mozku, páteře, břicha, malé pánve, velkých a malých kloubů (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 1,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 4 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA4 - viz bod 4 Zadávací dokumentace.) |  |  | 5%
Možnost aplikace DLR na min. následující typy sekvencí: Spin echo, Fast spin echo ve 2D i 3D, Gradient echo ve 2D i 3D, DWI EPI a DWI pomocí echoplanární fast spin echo sekvence, Inversion Recovery (STIR, FLAIR, true IR), SSFP ve 2D i 3D (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 3 body dle vzorce uvedeného v bodě 4 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA5 - viz bod 4 Zadávací dokumentace.) |  |  | 10%
Technika, založená na principu DLR, která umožňuje získat obraz s vyšším rozlišením z obrazu, nasnímaného s nižším rozlišením, za současné redukce Gibbsových (ringing) artefaktů (např. Deep Resolve Sharp, AIR Recon DL, Smartspeed, PIQE apod.)
Technika, založená na principu DLR, která umožňuje získat obraz s vyšším rozlišením z obrazu, nasnímaného s nižším rozlišením, za současné redukce Gibbsových (ringing) artefaktů; zvýšení matrice v obou směrech kódování obrazu (Phase x Readout) min. 3x3 (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 4 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA6 - viz bod 4 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Ostatní:
Techniky k potlačení pohybu - PROPELLER technika (Periodically Rotated Overlapping Parallel Lines with Enhanced Reconstruciton) jako technika radiálního náběru K-prostoru (např. BLADE, MulitVane, JET, PROPELLER apod.)
SSFP sekvence dosupná ve 2D i 3D
Water excitation technika
2 point Dixon technika ve 2D i 3D
Sekvence redukující artefakty z kovových implantátů
Gatování vyšetření pomocí EKG, pulsní oxymetrie, respirace
Software, umožňující automatické i manuální skládání obrazů z různých FOV při různých polohách stolu do jednoho celku
Příslušenství pro MR pracoviště:
1 ks MR kompatibilní tlakový pístový injektor kontrastní látky na pojízdném stojanu, splňující min. požadavky:
Dvoupístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku, kompatibilní s magnetickou rezonancí 1,5T
Mobilní provedení na pojízdném stojanu s integrovaným držákem válců a dalšího příslušenství
Integrovaný dvojitý držák infuzí
Flexibilita v sestavování vyšetřovacího protokolu, více fází pro každý protokol
Zajištění průchodnosti cév prostřednictvím fyziologického roztoku, využitelné pro testovací injekci
Programovatelný průtok kontrastní látky v rozsahu min. 0,01 - 10 ml/s s krokováním max. 0,01 ml/s pro nejnižší průtokové rychlosti
Nastavitelný tlakový limit min. 325 psi
Možnost uložení a následného vyvolání nejčastěji používaných protokolů
SW pro kalkulaci dávek pacientů v závislosti na eGFR
Možnost vzdálené servisní správy
Základní sada spotřebního materiálu pro zahájení plnohodnotného provozu
1 ks MR kompatibilní monitor vitálních funkcí, splňující min. požadavky:
Univerzální použití při vyšetření MR pro pediatrické i dospělé pacienty, neonatální režim není požadován
Kompatibilita s přístrojem MR min. 1,5 T
Možnost instalace přístroje v magnetickém poli o velikosti magnetické indukce až 3T (30 000 Gauss) - platí pro monitorovací jednotku vč. integrovaných modulů a spotřebního materiálu
Monitorovací jednotka do vyšetřovny MR s barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou min. 10“
Ovládání monitoru prostřednictvím dotykového displeje, nebo kombinací dotykového displeje a hardwarových ovládacích prvků
Sekundární náhledový displej s úhlopříčkou min. 10“ a dotykovým ovládáním a s dokovací stanicí pro vzdálené (min. 5 m) bezdrátové on-line sledování monitorovaných parametrů v ovladovně MR vč. veškerého potřebného příslušenství
Ovládací prostředí monitoru i náhledového monitoru v českém jazyce
Trendové zobrazení pro možnost hodnocení vývoje fyziologických parametrů v čase
Min. 3 úrovně alarmových stavů s vizuálním i zvukovým rozlišením
Možnost uživatelské konfigurace monitoru vč. nastavení alarmových mezí
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Integrovaný akumulátor na min. 8 hod provozu při plně nabitém stavu
Mobilní stojan pro monitorovací jednotku do vyšetřovny MR s bržděnými kolečky
Základní sada spotřebního materiálu pro zahájení plnohodnotného provozu
Monitorované parametry v minimálním rozsahu:
- bezdrátové monitorování EKG 3-5 svodů
- bezdrátové monitorování SpO2 pomocí prstového senzoru (u pediatrických pacientů jsou možné alternativy, adekvátní věku pacienta), technologie MASIMO
- neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP) s možností nastavení intervalu automatického měření
1 ks Detektor feromagnetických materiálů ruční, splňující min. požadavky:
Technické parametry musí být v souladu se standardem NIJ 0602.02 a NIJ 0602.03
Plně digitální přístroj s vysílačem inspekčního pole a přijímačem
Jednotná citlivost pro magnetické a nemagnetické kovy včetně nerezové oceli
Nastavení min. 3 úrovní citlivosti
Optický a akustický alarm s vibrační signalizací
Odolnost vůči rušení kovovými materiály v podlaze
Externí komunikace prostřednictvím integrovaného USB portu
Provozní doba min. 100 hodin při plně nabitém akumulátoru
Indikace nízkého stavu nabití akumulátoru
Nabíječ akumulátorů v kombinaci s dokovací stanicí
EMC kompatibilita s aktuálními mezinárodními platnými předpisy
Transportní kufřík
Základní příslušenství pro zahájení plnohodnotného provozu
Další součásti dodávky:
Kompletní stínění pracoviště MR (Faradayova klec) vč. pozorovacího okna, vstupních dveří, vnitřního obložení, podlahové krytiny, LED osvětlení vyšetřovny, vyústění rozvodů vzduchotechniky, vnitřních el. rozvodů, rozvodů medicinálních plynů, potrubí pro nouzové odvětrání MR při zániku supravodivosti (Quench)
Chladicí systém technologie MR s napojením na stávající rozvod centrálního chlazení budovy v připojovacích bodech dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace této veřejné zakázky, vč. automatického přepínání na vodovodní řad v případě poruchy centrálního chlazení budovy
Monitorovací kamerový systém pro sledování vyšetřovaného pacienta se zobrazením v ovladovně
Oboustranný komunikační systém vyšetřovna - ovladovna (INTERCOM)
MR kompatibilní transportní pacientské lehátko
MR kompatibilní pacientské transportní křeslo
Základní sada testovacích fantomů
Technologický rozvaděč pro napájení MR technologie
1ks Police do prostředí MR pro uložení cívek a dalšího příslušenství v provedení: samonosná policová sestava o rozměrech min. 3000x2400x600 mm, min. 4 police, jeden sloupec s vnitřní šířkou min. 1100 mm, použití neferomagnetických materiálů, materiálový standard a provedení: typ C dle přílohy č. 1 dokumentace provedení stavby "Materiálový standard - nábytek"
1ks Vozík víceúčelový pojízdný 3-podlažní do prostředí MR pro odkládání zdravotnického materiálu v provedení: rozměry min. 930x500x1100 mm, použití neferomagnetických materiálů, transportní madlo, odkládací plochy formou tří odnímatelných plat, čtyři antistatická otočná kolečka Ø min. 100 mm, z toho min. dvě bržděná
Instalační práce a služby
Součástí dodávky musí být všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, voda, odpad)
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká ("MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o., NIS "medicalc4" - dodavatel Medicalc Software s.r.o.), vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
uvedení všech dodaných pomocných technologických zařízení do provozu
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - prohlášení o shodě, vydaná výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve vyčleněných prostorech pro MR technologii v suterénu Pavilonu "A" Oblastní nemocnice Jičín a.s. (místnosti A.S.18, A.S.17, A.S.23, A.S.24)
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého dodaného aplikačního SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.