Technická specifikace

„Chladící skříně“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Chladící skříň pro skladování farmaceutických produktů – 5 ks |  |  |
| Základní parametry |  |  |
| Minimální teplotní rozmezí +2°C až +8°C |  |  |
| Přístroj vyhovuje normě DIN58345. |  |  |
| Vnější výška skříně nesmí přesáhnout 81 mm, aby se vešla pod pracovní linku. |  |  |
| Bezpečnostní vizuální a akustické alarmy pro vysoké a nízké teploty. |  |  |
| Aktivace alarmující signalizace při výpadku napájení, pootevření dveří či poruch teplotního čidla. |  |  |
| Vestavěné rozhraní RS 485 pro monitorující systém. |  |  |
| Integrovaný monitorovací systém, který lze připojit na centrální monitorovací systém MS Falcon, který je již v nemocnici využíván (realizace připojení do MS Falcon včetně výchozí validace/kalibrace je součástí dodávky) |  |  |
| Teplota vnitřního prostředí je zobrazována na digitálním displeji. |  |  |
| Vnější bíle provedení s prosklenými dveřmi a bezpečnostním zámkem. |  |  |
| Osvětlení vnitřního prostoru komory. |  |  |
| Výškově nastavitelné police. |  |  |
| Napájení 230 V/50 Hz. |  |  |
| Součást dodávky |  |  |
| 3 x police |  |  |
| Ostatní |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců. |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.