Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| Stacionární plně digitální skiagrafické RTG zařízení se stropním závěsem se špičkovým výkonem určeným pro rychlý průchod pacientů urgentním příjmem nemocnice. Snímkování ležících, sedících a stojících pacientů. |  |  |  |
| Stropní závěs |  |  |  |
| 1.1 | Antikolizní systém – bez nutnosti přítomnosti obsluhy. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.2 | Stropní teleskopický závěs s RTG zářičem s plnou motorizací (horizontální a vertikální). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.3 | Podélný a příčný pojezd stativu (osy X a Y) maximalizovaný pro rozměry vyšetřovny, min. 3 m v každém směru. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.4 | Vertikální pohyb RTG zářiče min. v rozsahu 175 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.5 | Automatická tvorba obrazu celých končetin a páteře (AutoStitching) pro stůl i vertigraf min. ze tří snímků. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.6 | Plnohodnotné automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (AutoTracking) pro stůl i vertigraf. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.7 | Plnohodnotné automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do požadované pozice pro předdefinované typy vyšetření (Autopozice). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.8 | Snímkování i mimo stůl či vertigraf. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Stacionární vyšetřovací stůl |  |  |  |
| 1.9 | Bucky stůl s plochým detektorem, vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 110/115 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.10 | Výškově motoricky stavitelná úložná deska plovoucí ve 4 směrech, umožňující celotělové vyšetření. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.11 | Možnost umístění ovládacích prvků pohybu stolu po obou stranách ručním nebo nožním ovladačem. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.12 | Deska stolu s minimální absorbcí záření o velikosti min. 240 cm x 80 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.13 | Podélný pohyb stolu min. +/- 48 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.4 | Příčný pohyb stolu min. +/- 14 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.15 | Motorizované nastavení výšky desky stolu od podlahy min. v rozsahu 55 – 90 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.16 | Nosnost stolu min. 300 kg v každé poloze stolu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.17 | Automatické řízení expozice (AEC). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.18 | Elektromagnetické brzdy. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Vertigraf |  |  |  |
| 1.19 | Motorický výškový posun. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.20 | Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 31,5 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.21 | Nejdelší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 170 cm. | Požadavek je absolutní (musí být splněn) |  |
| 1.22 | Sklopný min. v rozsahu -20° až +90°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.23 | Držáky pro úchop pacienta. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.24 | Elektromagnetické brzdy. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.25 | Vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 110/115 cm a 180 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.26 | Automatické řízení expozice (AEC). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| RTG generátor |  |  |  |
| 1.27 | Výkon RTG generátoru min. 80 kW. | Hodnocený parametr (musí být splněn) |  |
| 1.28 | Minimální rozsah kV min. 40 – 150 kV. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.29 | Nastavení rozsahu napětí max. po 1 KV. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.30 | Minimální rozsah součinu mAs min. 0,5 – 800 mAs. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.31 | Minimální rozsah mA min. 10 – 800 mA. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.32 | Expoziční čas v rozsahu min. 1 – 3000 ms | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.33 | Automatické a manuální řízení parametrů expozice. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| RTG zářič |  |  |  |
| 1.34 | S rotační anodou a dvěma ohnisky max. 0,6 mm / 1,2 mm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn) |  |
| 1.35 | Tepelná kapacita anody min. 600 kHU | Požadavek je absolutní, musí být splněn) |  |
| 1.36 | Chlazení anody min. 125 kHU/min. | Hodnocený parametr (musí být splněn) |  |
| 1.37 | Celková tepelná kapacita min. 2000 kHU. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.38 | Rotace rentgenky min. ±150° okolo vertikální osy, aretace po 90°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.39 | Rotace rentgenky min. ± 120° okolo horizontální osy, aretace po 90°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.40 | Elektromagnetická aretace pohybu rentgenky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.41 | Automatický kolimátor s možností manuálního nastavení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.42 | Automatická přídavná filtrace - minimálně tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu, možné v kombinaci s hliníkem. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.43 | Otáčení kolimátoru ±45°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.44 | Světelný či laserový zaměřovač. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.45 | Integrovaný DAP metr. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Ovládání |  |  |  |
| 1.46 | Ovládání základních funkcí z ovladovny i od vyšetřovacího stolu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.47 | Barevný dotykový displej o velikosti min. 10“ a případné ovládací prvky na krytu primární clony pro ovládání RTG zářiče, nastavení a zobrazení expozičních parametrů, identifikačních údajů pacienta, sklonu zářiče, kolimace, SID, zvoleného orgánového programu, filtrace, úhlu náklonu detektoru, přepínání pracovních pozic, tracking, automatické nastavení přednastavených poloh. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.48 | Možnost uvolnění brzd všech pohybů a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.49 | Manuální manipulace se stropním závěsem s dopomocí motoru. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.50 | Druhé expoziční tlačítko u vyšetřovacího stolu pro mimořádné situace, kdy je potřeba exponovat přímo od vyšetřovacího stolu. | Hodnocený parametr (ano / ne) |  |
| Akviziční stanice |  |  |  |
| 1.51 | Ovládání pomocí plnohodnotné klávesnice a myši a dotykové obrazovky o velikosti úhlopříčky min. 23“. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.52 | Operační paměť min. 16 GB RAM. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.53 | Stanice s aktuálně podporovaným operačním systémem. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.54 | Napájecí záložní zdroj UPS pro provoz stanice min. 15 min. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.55 | Automatická komunikace s RTG generátorem a třemi detektory. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.56 | Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklistu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.57 | Možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, orgánová automatika. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.58 | Možnost uživatelského přednastavení anatomických programů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.59 | Automatická detekce a ořez exponované oblasti s možností ruční úpravy (SW kolimace). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.60 | Studie musí obsahovat: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční parametry (kV, mAs), popisky operátora, ID a jméno pacienta. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.61 | Standardní software pro úpravu obrazu (změna jasu a kontrastu, zoom, inverze snímku, posuv, rotace snímků o 360°, výřez, výběr anatomického pohledu, měření úhlů a vzdáleností, anotace – popisky, atd. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.62 | Ovládání nastavení generátoru z akviziční stanice, systémová funkcionalita. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.63 | Pokročilé funkce zpracování obrazu: kontrastně vyvážený obraz v celé ploše, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru atd. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.64 | Software pro automatickou tvorbu snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatiky posuvu RTG zářiče a detektoru spojením jednotlivých snímků do výsledného obrazu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.65 | Náhled snímku na monitoru maximálně do 5 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.66 | Dostupnost plně zpracovaného snímku maximálně do 10 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.67 | Nástroje pro měření. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.68 | Rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Print, Dose Report. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.69 | Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, rychlost min. 1Gbps. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.70 | Automatické odesílání snímků do PACS po expozici. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.71 | Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.72 | K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Ploché fixní detektory pro přímou digitalizaci pro snímkování na stole (1 ks) a na vertigrafu (1 ks) |  |  |  |
| 1.73 | Velikost aktivní plochy detektoru min. 42x42 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.74 | Detektor s technologií a-Si/Csl. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.75 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm. | Hodnocený parametr (musí být splněn) |  |
| 1.76 | Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn splněn) |  |
| 1.77 | DQE min. 65 % (dle IEC 62220-1-1) při 0,05 lp/mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.78 | Rychlý náhled na snímek max. 3,5 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.79 | Zobrazení snímku v plném rozlišení max. 10 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.80 | Automatická detekce expozice (AED). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Plochý bezdrátový (přenosný) detektor pro přímou digitalizaci (1 ks) |  |  |  |
| 1.81 | Velikost detektoru 35x43 cm nebo větší. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.82 | Detektor s technologií a-Si/Csl. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.83 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm. | Hodnocený parametr (musí být splněn) |  |
| 1.84 | Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.85 | DQE min. 65 % (dle IEC 62220-1-1) při 0,05 lp/mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.86 | Rychlý náhled na snímek max. 3 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.87 | Plné rozlišení snímku max. 8 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.88 | Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,5 kg. | Hodnocený parametr (musí být splněn) |  |
| 1.89 | Mechanické zatížení vahou pacienta plošně/bodově min. 300 kg/100 kg. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.90 | Automatická detekce expozice (AED). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.91 | Náhradní baterie pro detektor a dobíjecí stanice. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Další příslušenství |  |  |  |
| 1.92 | Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou (interkom). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.93 | Stojan pro vyšetření celých končetin a páteře stojícího pacienta. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.94 | Držák pro uchycení volného detektoru ke stolu (horizontální projekce). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.95 | Klínové filtry pro snímání hlavy, ramen, páteře. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.96 | 4ks ochranných zástěr různých velikostí a 2ks ochranný límec. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.97 | Fantom pro provádění zkoušek provozní stálosti. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.98 | Kotevní prvky, rámy, rozvody od rozvaděče, jističe. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |
| 1.99 | Životnost přístroje min. 8 let, garance dodávky náhradních dílů min. 10 let | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.100 | Možnost dalšího technického zhodnocování přístroje v průběh jeho života (update, upgrade, dovybavení novými technologiemi) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.101 | Záruční doba 2 roky | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |