Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| Skiaskopicko – skiagrafický systém s přímou digitalizací a plochým detektorem pro provádění skiagrafických a skiaskopických výkonů v celém rozsahu indikací na urgentním příjmu nemocnice. Systém výkonově vhodný pro vysokou pracovní zátěž na daném pracovišti. Musí být vybaven všemi dostupnými prostředky pro minimalizaci radiační dávky pro pacienta a radiační zátěže personálu při dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“). Musí poskytovat nejvyšší možnou kvalitu obrazu při nízké radiační zátěži, tzn. bude vybaven všemi dostupnými nejnovějšími HW a SW prostředky pro snižování dávky záření, včetně mechanických prvků pro minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb). Dále musí být vybaven příslušenstvím, které dokumentuje radiační zátěž pacienta v souladu s platným Právním řádem ČR (zákon č. 263/2016 Sb.). |  |  |  |
| Stěna s RTG zářičem a vyšetřovacím stolem |  |  |  |
| 1 | Motorická elevační sklopná stěna. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 2 | Antikolizní systém. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 3 | Motorická rotace RTG zářiče okolo vertikální osy rozsahu min. 270° umožňující volný snímek na mobilní detektor. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 4 | Naklápění sloupu pro šikmé projekce (angulace) min. ±45°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 5 | Motorické sklápění stolu a stěny v rozsahu min. ± 90°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 6 | Podélný motorický posun rentgenky nebo stolu v rozsahu min. 160 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 7 | Volný přístup k pacientovi ze všech čtyř stran stolu k hraně snímkovací desky | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 8 | Deska stolu s minimální absorbcí záření o velikosti min. 210 cm x 70 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 9 | Bezpečná pracovní zátěž stolu min. 300 kg. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 10 | Motorické nastavení výšky desky stolu od podlahy v rozsahu min. 50 cm – 90 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 11 | Pohyb plovoucí desky stolu v příčném směru min. 30 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 12 | Nášlapná deska k přichycení na desku stolu (lavička) zatížitelná stojícím pacientem při vertikální pozici stolu s nosností min. 230 kg. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 13 | Autopozice – automatické nastavení systému do požadované polohy dle orgánové automatiky (min. 150 pozic) spočívající ve sklápění stolu, pohybu sloupu s rentgenkou, rotace rentgenky, pohyb detektoru ve stole, pohyb desky stolu podélně a příčně, nastavení výšky stolu, případně další nastavení systému. Polohování je zajištěno plynule, nikoliv skokově. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 14 | Automatické řízení expozice (AEC). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 15 | Režim nízkých dávek – možnost nastavení expozičních parametrů pro dětské pacienty. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 16 | Nastavení ohniskové vzdálenosti (SID) v rozsahu min. 115-150 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| RTG generátor |  |  |  |
| 17 | Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem min. 80 kW. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 18 | Expoziční napětí pro skiaskopii nastavitelné v rozsahu min. 40-150 kV. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 19 | Proud nastavitelný v rozsahu min. 10-1000 mA. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 20 | Digitální pulzní skiaskopie s min. 5 volitelnými frekvencemi snímání v rozsahu min. 3-30 pulzů/s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 21 | Skiagrafický mód v rozsahu min. 0,5-8 pulzů/s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| RTG zářič |  |  |  |
| 22 | Vysokorychlostní rentgenka s rotační anodou se dvěma ohnisky o velikosti max. 0,6 mm / 1,2 mm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 23 | Tepelná kapacita anody min. 0,7 MHU. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 24 | Rychlost ochlazování anody min. 170 kHU/min. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 25 | Tepelná kapacita krytu rentgenky min. 2,2 MHU. | Požadavek je absolutní (musí být splněn) |  |
| 26 | Primární clona automatická i manuální čtvercová. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 27 | Automatická přídavná filtrace s min. 3 filtry 0,1 – 0,3 mm Cu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 28 | Polopropustné filtry pro skiaskopické vyšetření klínové, otočné. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 29 | Automatická kolimace dle orgánové automatiky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 30 | Světelný či laserový zaměřovač. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 31 | DAP metr s ionizační komůrkou pro měření a zobrazení dávkové hodnoty pro každou skiaskopickou / skiagrafickou scénu s exportem v DICOM formátu do PACS. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Ovládání systému |  |  |  |
| 32 | Dvě samostatné ovládací konzole pro kompletní ovládání a manipulaci s vyšetřovací stěnou a stolem včetně nastavení parametrů generátoru, rentgenky a obrazového systému. Stacionární konzole v ovladovně a mobilní konzole ve vyšetřovně. | Požadavek je absolutní, musí být splněn) |  |
| 33 | Nožní spínač bezdrátový pro ovládání skiaskopického a skiagrafického režimu ve vyšetřovně a v ovladovně. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Akvizice obrazu |  |  |  |
| 34 | Použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření zahrnující hardwarové a/nebo softwarové prvky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 35 | Kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu se snímáním, zpracováním a archivací s rozlišením min. 1024x1024/12 bit při všech druzích provozu v celém řetězci s možností jednotlivého snímku a scén. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 36 | Záznam, zobrazení a export DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice při maximální frekvenci 30 pulzů/s v délce min. 60 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 37 | Volba min. 4 formátů obrazu (standardní a 3x zoom). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 38 | Orgánová automatika s min. 1000 programy – možnost přizpůsobení / přejmenování menu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 39 | Automatické nastavení parametrů generátoru, kolimátoru, přídavné filtrace a obrazových parametrů dle zvoleného orgánového programu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 40 | Funkce uchování a zobrazení poslední provedené scény nebo obrazu – LIH bez RTG záření. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Akviziční stanice, zobrazení, zpracování dat |  |  |  |
| 41 | Ovladovna – dva vysoce kontrastní diagnostické medicínské monitory s velikostí uhlopříčky min. 19“ pro „live“ a „referenční“ RTG obraz. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 42 | Vyšetřovna – dva vysoce kontrastní diagnostické medicínské monitory s velikostí uhlopříčky min. 19“ pro „live“ a „referenční“ RTG obraz na pojízdném monitorovém vozíku. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 43 | Kapacita HDD přístroje pro záznam minimálně 50 000 obrazů v plném rozlišení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 44 | Záložní napájecí zdroj (UPS) pro možnost dokončení rozpracované činnosti. | Požadavek je absolutní, musí být splněn splněn) |  |
| 45 | Standardní software pro úpravu obrazů – automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, a postprocessing – změna jasu a kontrastu, zvýraznění hran, elektronický zoom, posun obrazu, inverze snímku, rotace, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností, zápis jména pacienta, anotace snímků. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 46 | Náhled snímku do 5 s po expozici. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 47 | DICOM 3 kompatibilita: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, SR (Structured report). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 48 | USB výstup s možností exportu obrazů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 49 | Nahrávání obrazových smyček (akvizice i skiaskopie) a jednotlivých obrazů na CD/DVD v DICOM 3 formátu spolu s Windows kompatibilním DICOM prohlížečem. Možnost zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na displeji ve vyšetřovně. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 50 | Virtuální clonění (kolimace) – grafické zobrazení aktuální pozice lamel primárních a polopropustných clon bez nutnosti expozice. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 51 | Nastavení pozice pacienta pro vyšetření pomocí grafického znázornění na monitoru bez nutnosti expozice. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 52 | Strukturovaný Radiation Dose Report. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Plochý fixní detektor pro dynamické zobrazení (1 ks) |  |  |  |
| 53 | Velikost aktivní plochy detektoru min. 42x42 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 54 | Detektor s technologií Csl. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 55 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn splněn) |  |
| 56 | Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn splněn) |  |
| 57 | DQE min. 65 % (dle IEC 62220-1-1) při 0,05 lp/mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Plochý bezdrátový (přenosný) detektor pro přímou digitalizaci (1 ks) |  |  |  |
| 58 | Velikost detektoru 35x43 cm nebo větší. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 59 | Detektor s technologií Csl. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 60 | Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 µm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn splněn) |  |
| 61 | Hloubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 62 | DQE min. 65 % (dle IEC 62220-1-1) při 0,05 lp/mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 63 | Rychlý náhled na snímek max. 3 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 64 | Plné rozlišení snímku max. 8 s. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 65 | Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,5 kg. | Požadavek je absolutní, musí být splněn splněn) |  |
| 66 | Mechanické zatížení vahou pacienta plošně/bodově min. 300 kg/100 kg. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 67 | Automatická detekce expozice (AED). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 68 | Náhradní baterie pro detektor a dobíjecí stanice. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 69 | Držák pro uchycení mobilního detektoru. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Další příslušenství |  |  |  |
| 70 | Dorozumívací akustické obousměrné zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – interkom. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 71 | Protiradiační ochranný štít uchycený na stůl nebo pojízdný. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 72 | Držák infuzních lahví jednoduše uchytitelný na lištu stolu v rámci dodávky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 73 | Madla pro fixaci pacienta v rámci dodávky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 74 | Ramenní opěrky a držák ruky pacienta pro infuze v rámci dodávky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 75 | Držák nohou a ramenní opěrky při sklápění pacienta do pozice „trendeleburg“ v rámci dodávky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 76 | Matrace na vyšetřovací stůl v rámci dodávky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 77 | Pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti (dle ČSN EN 612 23-3-1) – fantom pro digitální skiagrafii a skiaskopii, zeslabovací vrstva 25mm AL, přídavný filtr 1mm Cu, držák. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Ostatní |  |  |  |
| 78 | prohlášení o shodě na celý systém jako komplet | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 79 | Rozvaděč pro připojení k elektrické síti. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 80 | Připojení k počítačové síti (Ethernet) a zprovoznění napojení na informační systémy PACS, NIS/RIS zadavatele a protokolární ověření správné funkčnosti tohoto připojení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 81 | Životnost přístroje min. 8 let, garance dodávky náhradních dílů min. 10 let | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 82 | Možnost dalšího technického zhodnocování přístroje v průběh jeho života (update, upgrade, dovybavení novými technologiemi) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 83 | Záruční doba min. 2 roky | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |