Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Nákup učebních veterinárních pomůcek

1ks Multifunkční zařízení s řídící jednotkou a automatickým samočištěním pro zpracování mléka

- umožňuje zpracovávat různé druhy mléka v mobilních nádobách různé velikosti

- celek tvoří mobilní řídící jednotka, nerezové mobilní nádoby a fermentační vana

- dotyková řídící jednotka umožňující nastavit, uložit a vyvolat specifické programy pro každý druh výrobku

- zařízení umožnuje ohřev i chlazení tepelným výměníkem (ohřev z 10°C na 72°C a zchlazení na 30°C, rychlostí alespoň 125 l /h)

- součástí je systém pro čištění - dekalcifikace topného systému

- množství zpracovávaného mléka minimálně alespoň 45 l

- pracovní výkon za 8 h pracovní dobu minimálně 800 litrů při pasteraci mléka

- elektrický výkon: minimálně alespoň 20 kW, maximálně 23 kW

- zařízení disponuje digitálním záznamem výrobního procesu

- zaznamenaná data lze zobrazit přímo na dotykové obrazovce v grafickém nebo tabulkovém formátu

- ukládání dat na USB klíč pro další zpracování

- povrch tepelného výměníku opatřen nepřilnavou vrstvou

- řídící jednotka je mobilní (na kolečkách)

- rozměr řídící jednotky 1500-1700 mm x 700-800 mm x 1500-1800 mm (délka x šířka x výška)

- součástí jsou 2 ks nerezových mobilních nádob na kolečkách o objemu minimálně 45 litrů, maximálně 65 litrů

- součástí je fermentační a nasolovací vana pro výrobu sýrů o objemu 100 litrů

- vana má řízený ohřev s termostatem v rozsahu min. 25°C  – 50 °C

- vana obsahuje duplikátor s tepelnou izolací min. 25 mm a oběhové čerpadlo min. 2. stupně

- části zařízení přicházející do styku s potravinou musí odpovídat platné potravinářské legislativě o materiálu přicházejícím do styku s potravinou (odolávající solím, kyselinám atd.)

- součástí vany je vyjímatelné tvarohové odkapávací síto s otvory max. 1 mm

- součástí vany je transparentní víko

1ks Analyzátor pro měření vodní aktivity aW

- měření aktivity na principu měření rosného bodu.

- senzor rosného bodu v souladu s normou ISO18787:20217 s ventilátorem a utěsněnou komorou pro dosažení uniformního headspace a minimalizaci venkovního rušení

- ovládání pomocí integrovaného dotykového panelu o úhlopříčce alespoň 7”

- obsahuje USB port pro přenos dat a připojení externího PC

- obsahuje Ethernet port pro připojení do sítě a sběr dat

- možnost připojení čtečky čárového kódu nebo termotiskárny

- software aW data pro dálkovou správu a práci s daty

- plastové pracovní misky s víčky kompatibilními s analyzátorem

- kalibrační standardy součástí (kalibrování min. v 5 bodech)

- pracovní rozsah měření aW min.  0,030 - 1,000 aW s přesností min. -/+ 0,003 aW

- opakovatelnost (Sd) min. s odchylkou +/- 0,001 aW

- čas měření menší než 5 minut

- přístupové otvory pro kontrolu teploty pomocí externích teploměrů

- nastavitelný rozsah teploty pracovního prostoru se vzorkem +15° až +50 °C