## Vyšetřovacví svítidlo 232123
| Technické podmínky |  | počet ks
232123 | vyšetřovací svítidlo |  | 7
|  | celkem | 7
Technická specifikace je stejná pro výše uvedené položky
Technická specifikace - minimální technické požadavky
| Požadavek / parametr | Splněno ANO / NE | Hodnota / Popis
Vyšetřovací svítidlo
LED svítidlo - 1 satelit
výkon min. 80 000 lx ve vzdálenosti 1 m
stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 360°
index podání barev min. Ra 95
index podání barev min. R9 90
barevná teplota 4 500 K
průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 1 m min. 150 mm
napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje
sterilizovatelný držák 2 ks
životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h
včetně kotevního desky, mezikusu mezi stropní konstrukcí a podhledem
dosah ramene min. 1600 mm
Zdravotnický prostředek třídy I
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace
Zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu v den předání
Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: návod k obsluze v českém jazyce (v případě, že dodavatel disponuje návod k obsluze pouze v anglickém jazyce, doloží účastník ve své nabídce jak návod k obsluze v anglickém jazyce, tak včetně překladu do českého jazyka), kopie prohlášení o shodě na všechny dodané stanovené výrobky
Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení min. po dobu životnosti přístroje
Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. V případě údajů uvedených min / max nelze uplatnit tolerance +/- 10 %

## Vyšetřovací svítidla 212123,141
| Technické podmínky |  | počet ks
232123 | vyšetřovací svítidlo |  | 9
141003 | vyšetřovací svítidlo |  | 9
|  | celkem | 18
Technická specifikace je stejná pro výše uvedené položky
Technická specifikace - minimální technické požadavky
| Požadavek / parametr | Splněno ANO / NE | Hodnota / Popis
Vyšetřovací svítidlo
LED svítidlo - 1 satelit
výkon min. 80 000 lx ve vzdálenosti 1 m
stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 360°
index podání barev min. Ra 95
index podání barev min. R9 90
barevná teplota 4 500 K
průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 1 m min. 150 mm
napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje
sterilizovatelný držák 2 ks
životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h
včetně kotevního desky, mezikusu mezi stropní konstrukcí a podhledem
dosah ramene min. 1600 mm
Zdravotnický prostředek třídy I
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace
Zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu v den předání
Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: návod k obsluze v ČJ, kopie prohlášení o shodě na všechny dodané stanovené výrobky
Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení min. po dobu životnosti přístroje
Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. V případě údajů uvedených min / max nelze uplatnit tolerance +/- 10 %

## svítidlo operační LED 232307
| Technické podmínky |  | počet ks
232307 | svítidlo operační LED |  | 1
|  | celkem | 1
Technická specifikace - minimální technické požadavky
| Požadavek / parametr | Splněno ANO / NE | Hodnota / Popis
Dvouramenná stropní adaptace operačních svítidel s technologií LED Dvě otočná výškově stavitelná observační ramena pro satelity operačního svítidla otočná v rozsahu 360°
Minimální technické požadavky pro hlavní a asistenční satelit svítidla Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1,0 m (EC) 160 000 lux Teplota chromatičnosti – nastavitelná v rozsahu min. 3 800 °K až 5 000°K Teplota chromatičnosti – nastavitelná min. v 6 5 krocích Index podání červené barvy světelného spektra CRI Ra min. 96 Index podání barev světelného spektra R9 min. 96 Nastavení průměru a zaostření světelného pole elektronicky Průměr světelného pole nastavitelný od/do min. 150/350 180/340 mm Nastavitelný rozsah intenzity osvětlení min. 25 - 100 % min. v 10 krocích 20 - 100 % min. v 5 krocích d10 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 10% Ec min. 200 180 mm d50 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 50% Ec min. 100 mm Garantovaná životnost LED diod výrobcem min. 50 000 hodin
Primární střídavé napětí v síti 100 ÷ 240 V Frekvence střídavého napětí v síti 50/60 Hz Sekundární kontinuální napětí 24 V Klasifikace produktu - zdravotnický prostředek Třída I Rozměry (průměr kopule) max. 550 580 mm z důvodu efektivní ergonomie na sále
Dodání včetně krytu - baldachýnu o průměru min./ max. 500/540 mm Stupeň ochrany IP min. 42 Bílé LED svítidlo z důvodu eliminace vzniku barevných stínů Distribuce světla pomocí technologie nepřímého osvětlení - systém vykrývání stínů Světelné paprsky emitované LED diodami musí být skryty před pohledem chirurga a asistentů, aby se předešlo oslňujícím efektům i na krátkou dobu. Homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
Satelit svítidla musí být bez šroubů a otvorů, kvůli zabránění usazování bakterií a snadnému čištění a dezinfekci Celohliníkové tělo satelitu - z důvodu optimalizace teplotního managementu a udržení intezity osvětlení po celou dobu, kdy je zařízení zapnuté a to bez pomoci elektronických procesů. Rukojeť svítidla v provedení bez šroubů z důvodu snadné údržby a neulpívání nečistot Elektronické řízení, které zabraňuje vypnutí celého LED modulu v případě selhání jedné LED Plnohodnotné ovládání svítidla i kamery z kapacitního ovládacího panelu umístěného na boku satelitu a na stěně op. sálu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace
Zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu v den předání
Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: návod k obsluze v ČJ, kopie prohlášení o shodě na všechny dodané stanovené výrobky
Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení min. po dobu životnosti přístroje
Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. V případě údajů uvedených min / max nelze uplatnit tolerance +/- 10 %