## List1
Název veřejné zakázky:
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - ASTRUP"
Automatický analyzátor pro měření acidobazické rovnováhy z plné krve - výpůjčka a instalace automatického analytického systému včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění požadovaných vyšetření
Technické požadavek zadavatele | vyjádření účastníka (ano/ne) | případný doplňující popis či specifikace účastníka
Základní požadavky
Měřené parametry: pH, pCO2, pO2, sO2, Na+, K+, Ca2+, Cl, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF, bilirubin, glukóza, laktát, volitelně urea a kreatinin
Typ vzorku: plná heparinizovaná krev (arteriální, venózní, kapilární, smíšená)
Bilirubin s certifikací pro novorozenecké pacienty, citlivost Ca2+ 0,1 mmol/l
Integrovaný oxymetr pro přesné stanovení saturace, Hb a jeho derivátů s automatickou korekcí na interferující látky.
Vypočítávané parametry: koncentrace bikarbonátů (HCO3—std, HCO3—act), base excess v krvi BE(B), BE (ecf), hematokrit (Hct), pH, pCO2 a pO2 korigované na teplotu pacienta, saturace hemoglobinu kyslíkem (sO2) celková koncentrace CO2 (tCO2), celková koncentrace O2 (tO2), anion gap, P/Findex, pO2 alveolární, Ca2+(pH 7,4), další možné výpočty možné
Shoda zdravotnického prostředku in vitro posouzena podle IVD (98/79/ES) za splnění podmínek pro prodloužené přechodné období nebo podle IVDR (EU 2017/746) nařízení
Reagencie a ostatní spotřební materiál tvoří s analyzátorem uzavřený systém jednoho výrobce/dodavatele
Možnost měření ze stříkačky a z kapilár
Maximální měřící čas od zavedení vzorku do dostupnosti výsledků všech parametrů v ustáleném provozním stavu do 120 s
Maximální měřící čas od zavedení vzorku do dostupnosti výsledků všech parametrů v ustáleném provozním stavu do 120 s
Maximální doba mezi zahájením měření jednoho vzorku do možnosti zahájení měření druhého vzorku v ustáleném provozním stavu analyzátoru do 120 s
Možnost přednastavení biochemických vyšetření v libovolných kombinacích
Maximální objem vzorku pro všechny měřené parametry do 80 µl
Možnost měření vybraných parametrů v mikromódu, maximální objem vzorku do 50 µl
Detekce chyb při nasátí vzorku (vzduchové bubliny, homogenita, sraženiny, nedostatečný objem vzorku) a automatická nápravná opatření
Automatická kalibrace, možnost nastavení intervalů spuštění
Technické požadavek zadavatele | vyjádření účastníka (ano/ne) | případný doplňující popis či specifikace účastníka
Pro kontrolu kvality je dodáván certifikovaný kontrolní materiál, multiparametrový na více kontrolních hladinách. Frekvence provádění kontrolních měření dle specifikace výrobce, nejméně však 1x denně na 3 různých hladinách kontrolních materiálů. Tyto náklady zahrnuty v nabídkové ceně. Přenos výsledků kontrolních vzorků do LIS-QC.
Statistické hodnocení kontroly kvality v analyzátoru (Levey-Jenningsův graf)
Automatická aspirace vzorku s důrazem na snížená rizika infekce
Součástí dodání je čtečka čárových kódů pro identifikaci pacienta, reagencií
Ovládání přístroje a měření po přihlášení osobního ID operátora přes čtečku čárového kódu (i manuální zadání)
Identifikace a přenos výsledků pacientů na základě ID pacienta z čárového kódu přes čtečku čárového kódu (i manuální zadání)
Exspirace spotřebního materiálu v analyzátoru minimálně 30 dnů, Exspirace dodaných diagnostik, kalibračních a kontrolních materiálů minimálně 3 měsíce.
Signalizace výměny spotřebních materiálů a odpadu
Kompletní software v českém jazyce včetně video nápovědy
Identifikace chyb a varovných hlášení v českém jazyce a jejich možnost elektronické archivace
Dotyková obrazovka
Přístroj je po výměně materiálu/údržbě opět uveden do provozu do 30 minut (všechny požadované parametry) z důvodu urgentního použití. Za výměnu materiálu se považuje výměna jakéhokoliv materiálu potřebného k provedení vyšetření tj. diagnostik, spotřebního a provozního materiálu (promývací a čistící roztoky, kalibrátory, kontrolní materiál). Za údržbu/výměnu materiálu se považuje jakýkoliv automatický proces systému, který neumožňuje v tu chvíli použít analyzátor na požadované vyšetření (tj. včetně kalibrací, inicializací prvků systému apod.).
UPS – součást dodávky
Vestavěná termotiskárna – znázornění překročení laboratorních mezí
Dálková správa zařízení v rámci nemocnice a ze servisního centra dodavatele včetně dnů pracovního klidu
V případě provedení vzdálené správy budou využity prostředky objednatele (jmenná VPN, jumpserver, site-to-site VPN).
Součástí dodávky ZP je propojení nainstalovaného analyzátoru plnou obousměrnou komunikací do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel vlastní, na náklady uchazeče, a to včetně nákladů na připojení na straně LIS. Dodavatel zajistí veškerou přípravu pro integraci do LIS, včetně součinnosti třetí strany a všech potřebných úprav na straně LIS. Uchazeč jako součást dodávky analyzátorů, dodá též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci integrovaných systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware).
Hodnocení EHK SEKK - jednotlivé parametry mají samostatnou hodnotící skupinu dle výrobce přístrojů a systému.
Technické požadavek zadavatele | vyjádření účastníka (ano/ne) | případný doplňující popis či specifikace účastníka
Ostatní požadavky na plnění, servis
Součástí dodávky je:
- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,
- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,
- kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje,
- provedení vstupní validace,
- instalační / validační protokol,
- aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje.
Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou:
- prohlášení o shodě,
- návod k obsluze v elektronické i listinné podobě v českém jazyce (ČJ),
- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení,
- požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží),
- doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků, příp. IVD.
Osoba oprávněná za účastníka
Titul, jméno, příjmení, titul
Funkce
Podips
Datum