## List1
| Technické podmínky |  | Počet ks
452102 | panel hygienický s desinfekcí a výlevkou |  | 3
Technická specifikace - minimální technické požadavky
| Požadavek / parametr | Splněno ANO / NE | Hodnota / Popis
Sprchový panel dezinfekční bude sloužit pro mytí pacientů na sprchovacích lůžkách, invalidních vozících a podobně. Současně musí obsahovat mísič dezinfekce pro mytí a dezinfekci těchto lůžek vozíků atd. a výlevku se splachovačem.
nerezové provedení
uchycení do závěsu na zeď
napojení na studenou a teplou vodu na stávající vývody
regulace množství tekoucí vody a její výsledné teploty
aretace pro variabilní nastavení maximální teploty vody
termostatická sprchová baterie
sprchová růžice se STOP ventilem pro ekonomický provoz
držák/háček pro uchycení hadice a sprchy
nerezová výlevka se splachovačem jako součást panelu
integrovaný desinfekční přístroj ve sprchovém panelu
‒ integrovaný prostor pro koncentrát dezinfekce
‒ vlastní vývod (sprchou)
‒ automatické míchání dezinfekčního roztoku z koncentrátu bez nutnosti elektrického napájení
‒ neomezené množství výsledného roztoku
‒ snadné nastavení požadované koncentrace (směšovacího poměru)
‒ nezávislé na práci sprchovací části spuštění samostatným ventilem
‒ délka hadice sprchy min. 3 m
‒ držák/háček pro uchycení hadice a sprchy
součástí dodávky je instalace a uvedení do provozu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace
Zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu v den předání
Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: návod k obsluze v ČJ, kopie prohlášení o shodě na všechny dodané stanovené výrobky, zařízení musí splňovat všechny legislativní požadavky
Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení min. po dobu dle návrhu kupní smlouvy.
Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. V případě údajů uvedených min / max nelze uplatnit tolerance +/- 10 %