## List1
| Technické podmínky |  | Počet
376104 | myčka podložních mís |  | 5
950027 | myčka podložních mís |  | 4
|  | Celkem | 9
Pro položky 376104 a 950027 platí stejná specifikace.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
| Požadavek / parametr | Splněno ANO / NE | Hodnota / Popis
Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí, samostatně stojící
Jednodveřový přístroj s předním plněním
Vkládání chemikálií do přístroje oddělenými dvířky
Konstrukce a opláštění mycího a desinfekčního automatu z nerezu
Celonerezová komora beze spár a svárů, objem min. 57 l
Dveřní vnitřní opláštění bez svárů se zaoblenou hranou
Minimálně 8 trysek, které zajišťují perfektní vyčištění sanitárních nádob pro mytí a proudění páry
Přístroj musí být vybaven rotační vysouvací tryskou s délkou vysunutí min. 60 mm. pro kvalitní umytí obtížně přístupných míst.
Aktivní sušení pomocí ventilátoru a odsátí přebytečné páry do odpadu
Vlastní vyvíječ páry
Vestavěný hepa filtr
Automatické otvírání dveří pomocí bezdotykového senzoru
Automatické otvíraní dveří pomocí pedálu
Programy: minimálně 3 (úsporný, normální, intenzívní) bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob
Možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele, alespoň 50 volných pozic
Dva senzory pro průběh mycího cyklu ve spodní a horní části z důvodu 100% kontroly dezinfekce
Automatické umytí mycí komory po každém dní užívání
Splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 15883-1*, ČSN EN ISO 15883-3* a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.
Oddělený okruh napouštění vody do zásobníku (vzduchovou mezerou), aby nedošlo ke kontaminaci čisté vody s požadavkem
Nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody.
Ovládání přístroje za pomoci displeje alespoň o 20 znacích v českém jazyce
Informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce
Kapacita mytí min. 3 ks močové lahve nebo 1ks močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo nádoba do toaletního křesla, nebo umývadlo Ø30-40 cm. Součástí nabízeného plnění budou příslušné držáky či případně universální držák/držáky
Instalace vyměnitelného držáku pro nestandardně používané nádoby musí být možná bez použití nářadí například formou zavěšení
Elektronický zámek proti zneužití nepovolaným osobám
Nerezové trysky – delší životnost a precizní mytí nebo nerezové a plastové trysky s nerezovým uchycením
Velikost přístroje: šířka max. 500mm x hloubka max 580mm x výška minimálně 1320mm
Možnost doplnění držáku pro likvidaci odpadu jednorázových stomických vacích
Možnost doplnění o mycí prostředek (dávkovací čerpadlo)
Zapojení: Elektrika 400V
Odpad: do zdí
Uvedený přístroj nese označení "CE" (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace
Zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu v den předání
Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: návod k obsluze v ČJ, kopie prohlášení o shodě na všechny dodané stanovené výrobky
Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení min. po dobu životnosti přístroje
Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
*zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ připouští mořnost nabídnutí rovnocenného řešení.
Pozn: Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. V případě údajů uvedených min / max nelze uplatnit tolerance +/- 10 %