Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj vyšší třídy určený pro kardiologické pracoviště, který umožňuje zobrazení v 2D, 3D a dopplerovské režimy. Přístroj je vhodný pro klinické aplikace v kardiologii, cévní a abdominální diagnostice a nabízí možnost kalkulací a tvorby reportů. Součástí vybavení bude jícnová sonda spolu se souvisejícím softwarovým vybavením. |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |
| 1.1 | Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.2 | Přístroj na podvozku, lehce manévrovatelný, s možností blokace nebo fixace kol ve směru. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.3 | Digitální displej umístěný na pohyblivém, stranově a výškově a předozadně stavitelném rameni, s úhlopříčkou min. 23“, rozlišením min. 1920x1080 pixelů a velikostí zobrazované diagnostické výseče při 2D zobrazení min. 20 x 16 cm. Je akceptován digitální displej o velikost uhlopříčky 21,5“, s rozlišením 1920x1080px a technologií umožňující rozšíření ultrazvukové výseče přes celý monitor, viz odpověď na dotazy z 24.7.2025. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.4 | Výškově a stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením kláves. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.5 | Pomocná barevná dotyková obrazovka s uhlopříčkou min. 12“ pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace dle požadavků uživatele. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.6 | Plnohodnotná HW alfanumerická klávesnice. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.7 | Minimálně 4 aktivní konektory pro současné připojení ultrazvukových sond včetně TEE sondy. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.8 | Nastavení TGC pomocí posuvných prvků na ovládacím panelu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.9 | Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0-40 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.10 | Přístroj podporuje matrixové sondy (piezoelektrické elementy uspořádané v několika řadách). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.11 | Přístroj podporuje sondy typu Single Crystal. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.12 | Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 – 22 MHz. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Zobrazovací režimy a SW vybavení |  |  |  |
| 1.13 | Maximální možná kvalita zobrazení, bez nutnosti dodatečného dokupování softwarového zlepšení kvality zobrazení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.14 | SW pro kardiologické (včetně TEE), cévní a abdominální vyšetřování. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.15 | Komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů v rámci veškerých kardiologických, cévních a abdominálních aplikací (délka, plocha, objem, úhel) s možností definování vlastních výpočetních postupů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.16 | Modul EKG pro snímání EKG křivky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.17 | M-mód. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.18 | 2D zobrazení (B-mód) na základních frekvencích. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.19 | 2D na harmonických frekvencích na všech sondách (potlačení fundamentální frekvence, zvýšení kontrastní rozlišovací schopnosti) včetně pulzní substrakce a diferenciálního harmonického zobrazení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.20 | PW – pulzní doppler včetně HPRF, steering na lineárních sondách. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.21 | CW – kontinuální doppler | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.22 | PW-TDI (barevný tkáňový doppler) | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.23 | CFM – barevné dopplerovské zobrazení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.24 | Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností, obrazovou rychlostí a přesnější konturací. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.25 | Trapezoidální zobrazení na lineárních sondách (virtuální konvexní zobrazení). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.26 | Panoramatické zobrazení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.27 | Úhlové zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení aktivní i v režimech harmonickém, barevném mapování i v duplexním a triplexním režimu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.28 | Rychlé simultánní duplexní (2D+PW) i triplexní (2D+CFM+PW) zobrazení v reálném čase na všech elektronických sondách. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.29 | Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase na všech elektronických sondách. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.30 | Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.31 | Automatická optimalizace dopplerovských parametrů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.32 | SW vizualizace mikrovaskularizace. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.33 | SW pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.34 | SW pro zvýraznění bioptické jehly při punkci. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.35 | Automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, apod. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.36 | Automatické měření parametru IMT. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.37 | Možnost měření v živém i zmrazeném obraze. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.38 | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném, zmraženém i režimu paměťové smyčky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.39 |  |  |  |
| 1.40 | Konfigurace nabízeného přístroje umožňuje SW rozšíření o modul pro zobrazení s kontrastní látkou (CEUS). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Záznam obrazu, analýza obrazu, dokumentační zařízení |  |  |  |
| 1.41 | Interní SSD o kapacitě minimálně 1 TB pro uložení dat. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.42 | Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy apod. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.43 | Ukládání dat ve formátu DICOM, dále v různých PC formátech (např. AVI, JPEG, BMP, WMV, MP4). | Požadavek je absolutní (musí být splněn) |  |
| 1.44 | Zpětná úprava a nastavení obrazových parametrů na uložených RAW datech. Přímý RAW data výstup. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.45 | Minimálně 4x port USB 3.0 pro připojení externích paměťových zařízení. Z toho min. 2 porty USB 3.0 snadno přístupné pro obsluhu na ovládacím panelu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.46 | Rozhraní DICOM 3.0 pro komunikaci s PACS se všemi běžnými službami (Storage, Print, Worklist, Query/Retrieve atd.). | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.47 | Připojení do LAN. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Napájení |  |  |  |
| 1.48 | Napájení přístroje 230 V / 50 Hz. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.49 | Integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |  |
| 1.50 | Konvexní sonda, frekvenční rozsah min. 1–8 MHz, FOV min. 100o, hloubka vyšetřitelnosti min. do 50 cm usnadňující vyšetření pacientů s BMI>35. Je akceptována konvexní sonda typu Single Crystal s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz, FOV min. 100o, hloubkou vyšetřitelnosti do min. do 40 cm, viz odpověď na dotazy z 24.7.2025. | Požadavek je absolutní, musí být splněn) |  |
| 1.51 | Lineární sonda pro cévní diagnostiku, frekvenční rozsah min. 3–11 MHz, FOV max. 40 mm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn) |  |
| 1.52 | Sektorová kardiologická sonda elektronická typu Single Crystal, frekvenční rozsah min. 1–5 MHz. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |
| 1.53 | Jícnová sonda motorizovaná, frekvenční rozsah min. 3–7 MHz. Je akceptována jícnová sonda typu matrix, s frekvenčním rozsahem min. 3-7 MHz viz odpověď na dotazy z 24.7.2025. | Požadavek je absolutní, musí být splněn |  |