## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. - obměna ergometrického přístroje pro odd. nukleární medicíny
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Ergometrický diagnostický systém, který musí splňovat níže uvedené parametry a obsahovat: EKG se software pro ergometrii, software pro správu naměřených diagnostických dat pacientů, ergometr, přístrojový vozík, vyhodnocovací sestava k ergometrii. Ergometrický systém s EKG musí tvořit jeden systém pod jedním řídícím software, který mimo diagnostických lékařských nástrojů bude obsahovat i část administrativní (pacientská databáze, vzdálený přístup z ostatních PC, komunikace s NIS, export dat, měření apod.).
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Ovládací software pro ergometrii
SW pro automatické řízení zátěžového testu, možnost editace
Komunikace v českém jazyce
Možnost bezplatného a jednoduchého rozšíření software k použití pro ergospirometrická měření
2. EKG
12-ti svodové EKG, měření klidového a zátěžového EKG
Možnost připojení externích zařízení přes USB i RS-232
Klidový rytmus s označením události až do 60 minut
Analýza QT disperze
Detekce pacemakeru
Sériové porovnání minimálně dvou EKG záznamů
Automatické řízení ergometrie s možností manuálních zásahů v průběhu testu: podržení zátěže, skoku na další zátěžový stupeň, ukončení kdykoliv v průběhu testu, nastavení libovolné zátěže a redefinice kroku zátěže v průběhu testu
Nastavení zátěže minimálně ve W
Volba referenčího QRS komplexu pro ST analýzu při ergometrii z kteréhokoli svodu
Full disclosure - zobrazení 12-ti svodového EKG s rozměřením z kteréhokoliv úseku záznamu s možností tisku
ST analýza v průběhu zátěžového testu, volitelný J bod, online zobrazení ST sklonu a elevace/deprese pro každou EKG křivku, ST amplituda absolutní i relativní
Manuální i automatické ukládání TK v průběhu testu
Borgova stupnice zátěžového testu, příp. možnost vložení textu se subjektivním hodnocením pocitů pacienta
Vkládání poznámek/symptomů v průběhu testu
Myofilter
Přepočet Watt - METs
Tisk a export vyšetření do formátu PDF
Sdílená databáze s dalšími vyšetřeními - klidové EKG, záznam rytmu, klidová spirometrie, zátěžové EKG, spiroergometrie, EKG Holter, ABPM, defibrilátor, …
Podpora standardů XML, HL7 a BDT/GDT pro integraci do NIS
3. Systém - software pro správu naměřených diagnostických dat pacientů
SW pro správu dat, ukládání, prohlížení a reanalýzu
Systém musí podporovat systém pracovních stanic (klientů) a sdílené databáze
Instalace na libovolný počet stanic
Současný přístup na server minimálně pro 2 současné klienty
Přístup do systému pouze vybraným klientům na základě definovaných práv
Kompatibilita s MS Windows (32 i 64 bitů)
Ukládání historie vstupů a změn v systému pro forenzní potřeby
Systém musí být připraven na budoucí rozšíření o:
- export dat do stávajícího NIS/PACS zadavatele ve formátu DICOM
- import pacientských dat z NIS - PDQ, worklist
- export výsledků do NIS
- vzdálený přístup na server i přes webový prohlížeč (notebook, tablet, mobilní telefon, …)
4. Ergometr
Polohovací ergometr
Nastavitelný sklon v rozmezí min. 0 - 45°
Nosnost min. 160 kg
Zátěž v rozmezí min. 6-999 W
Rozsah otáček v rozmezí min. 30-130 ot./min.
Automatické akustické měření tlaku
Podpěry nohou (tzv. Leg Rest)
Podpůrné madlo pro ergometr
Přesnost zátěže dle DIN VDE 0750-238
5. Přístrojový vozík pro ergometrii
Držák pacientského kabelu
Kolečka vozíku o průměru min. 100mm, všechna bržděná
6. Vyhodnocovací sestava k ergometrii
PC stanice
LCD monitor s délkou úhlopříčky min. 24"
Tiskárna, klávesnice, ovládací myš
Záložní zdroj napětí (UPS) s dobou zálohování, nutnou pro korektní vypnutí systému nebo pro dokončení testu
7. Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodu el. energie
posouzení dostatečnosti, případně úprava nebo rozšíření stávající datové sítě LAN zadavatele, připojení zařízení do stávajícího NIS zadavatele ("mpa" - ICZ a.s.) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele (dodávka a instalace potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, zásuvky, konektory, instalační lišty apod.) a případné pomocné stavební práce (prostupy zdí a stropů, požární ucpávky apod.) musí být součástí předmětu plnění veřejné zakázky)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých ze stavebních i ostatních činností v rámci plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
provedení výchozí kalibrace ergometru včetně vystavení písemného kalibračního protokolu
prokazatelné zaškolení obsluhy v místě plnění a v rozsahu, nezbytném pro zahájení klinického provozu
uvedení zařízení do klinického provozu
dodání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, prohlášení o shodě vydaná výrobcem na všechny dodané stanovené výrobky, protokoly o zkouškách a měřeních
předání kompletního díla zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze po dobu záruky
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
8. Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech odd. nukleární medicíny
Uchazeč bere na vědomí, že zhotoviteli bude umožněno využít stávající instalované komponenty a rozvody, pokud vyhovují platné legislativě a normám a rovněž požadavkům nově instalované technologie
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Dojde-li během transportu a instalace zařízení k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady
Poznámka: Tyto tři listy budou součástí nabídky.