## List1
| Technické podmínky | počet kusů | pozn.
621533 | chladnička cca 150l (kostní banka) | 1 | URGENTNÍ PŘÍJEM
622314 | mraznička cca 150l (kostní banka) | 1 | URGENTNÍ PŘÍJEM
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Pro položky:
621533 | chladnička cca 150l (kostní banka)
| Požadavek / parametr | Splněno ANO / NE | Hodnota / Popis
Chladničky pro krevní banky s nucenou cirkulací vzduchu, nerezový interiér
Užitný objem 150 l, kapacita 96 krevních vaků 450 m
Vnější konstrukce z žárově pozinkované oceli, antikorozně ošetřená a potažená PVC fólií.
Tloušťka izolace 60 mm, s vysokou hustotou pro optimální ochranu produktu a úspory energie.
Samozavírací prosklené dveře (dvojité izolační sklo) s magnetickým těsněním na všech čtyřech stranách pro dokonalé uzavření. Zámek.
Pravé otevírání dveří, lze změnit na levé
LED osvětlení , automatické zapnutí při otevření dveří. Manuální spínač na ovládacím panelu.
Teplotní rozsah nastavitelný min. od +3 °C do +5 °C. Nastavení v krocích po 0,1 °C.
Zcela hermeticky utěsněný, tichý a vysoce účinný kompresor a ventilovaný vzduchový kondenzátor (vhodný i pro tropické podnebí). Vnitřní odvětrávaný výparník. Chladicí systém s nuceným oběhem vzduchu pro dosažení maximální rovnoměrnsoti teploty a stability uvnitř chladničky i v případě častého otevírání dveří. Ventilátor výparníku se při otevření dveří vypne.
Plně automatické odtávání s odpařováním kondenzátu
Mikroprocesorový ovládací panel se snadno čitelným digitálním displejem, zobrazující teplotu, nastavené hodnoty, datum a čas, model spotřebiče. Nastavení a vypínání zařízení pouze pomocí hesla. Nepřetržité monitorování teploty s nastavenou hodnotou a alarmy zobrazenými na displeji. Vizuální a akustické alarmy prostřednictvím zvuku/bzučáku, obecného výstražného světla, specifická výstražná kontrolka a ikona na displeji. Elektronický ovládací panel se systémem alarmů: vysoká a nízká teplota (nastavitelná hodnota), otevřené dveře, účinnost kondenzátoru, poškozené sondy, výpadek proudu, vybitá baterie
Paměť posledních alarmů
Kontakt pro dálkový alarm
Samonapájecí záložní baterie
Směrnice o zdravotnických prostředcích 2017/745 třída IIa pro skladování krve a krevních produktů
230V/50 Hz (na vyžádání 230V/60 Hz nebo 115V/60 Hz) Délka napájecího kabelu se zástrčkou min. 2,5 m
3 výsuvné zásuvky
4 kolečka a obousměrně nastavitelné vyrovnávací nožičky
Zámek a klíč
sada vnitřních děličů pro zásuvky
Rozměry a hmotnost: max. šířka 600x max. hloubka 600x min.výška 1300 mm (šxhxv)
Min. 1 průchodka pro připojení externí (kontrolní sondy), příp. integrovaný monitoring teploty
SW pro monitoring a záznam teplot s možnosti exportu dat prostřednictvím USB
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Pro položky:
622314 | mraznička cca 150l (kostní banka)
| Požadavek / parametr | Splněno ANO / NE | Hodnota / Popis
Mraznička laboratorní/farmaceutická
Užitný objem 160 l
Vnější konstrukce ze žárově pozinkovaného protikorozního plechu, nejedovatý povrch, potaženo bílou PVC fólií.
Tloušťka izolace 60 mm, s vysokou hustotou pro zachování optimálního produktu a úspory energie.
Samozavírací dveře s magnetickým těsněním na všech čtyřech stranách pro dokonalé uzavření. Zámek.
pravé otevírání dveří, lze změnit na levé
3 police z nerezové oceli nebo výsuvné zásuvky, výškově nastavitelné.
Chladicí okruh Zcela hermeticky utěsněný, tichý a vysoce účinný kompresor a ventilovaný vzduchový kondenzátor (vhodný i pro tropické podnebí). Vnitřní statický výparník.
Ruční odmrazování
Mikroprocesorový ovládací panel se snadno čitelným digitálním displejem, zobrazující teplotu, nastavené hodnoty, datum a čas, model spotřebiče. Nastavení a vypínání zařízení pouze pomocí hesla. Nepřetržité monitorování teploty s nastavenou hodnotou a alarmy zobrazenými na displeji. Vizuální a akustické alarmy prostřednictvím zvuku/bzučáku, obecného výstražného světla, specifická výstražná kontrolka a ikona na displeji. Elektronický ovládací panel se systémem alarmů: vysoká a nízká teplota (nastavitelná hodnota), otevřené dveře, účinnost kondenzátoru, poškozené sondy, výpadek proudu, vybitá baterie
Paměť posledních alarmů je viditelná na displeji
USB port pro stahování údajů o teplotě a alarmů
K dispozici min. 3 vstupy pro teplotní sondy NTC (výparník, kondenzátor, teplotní vnitřní komora) a vstup pro sondu PT100 určený pro sledování vnitřní teploty.
Splňuje požadavky dle: Směrnice o nízkém napětí 2014/35/UE, Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/UE, Směrnice o zdravotnických prostředcích 2017/745 třída IIa pro skladování krve a krevních produktů
230V/50 Hz (na vyžádání 230V/60 Hz nebo 115V/60 Hz) Délka napájecího kabelu se zástrčkou min. 2,5 m
Teplotní rozsah mrazničky lze nastavit v rozmezí min. -10 °C až -32 °C.
4 kolečka a nastavitelné vyrovnávací nožičky Zámek s klíčem
Sada vnitřních děličů pro zásuvky
Otvor pro průchod kontrolní sondy (Ø 25 mm)
LAN port pro připojení přístroje přes ethernet k PC
Záložní baterie dodávající energii pro ovládací panel za účelem generování alarmů v případě výpadku napájení
SW pro monitoring a záznam teplot s možnosti exportu dat prostřednictvím USB
Instalační práce a služby pro obě zařízení:
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace
Zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu v den předání
Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: návod k obsluze v ČJ, kopie prohlášení o shodě na všechny dodané stanovené výrobky, zařízení musí splňovat všechny legislativní požadavky
Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení min. po dobu dle návrhu kupní smlouvy
Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. V případě údajů uvedených min / max nelze uplatnit tolerance +/- 10 %