## List1
| Technické podmínky medicínské chladničky | počet kusů | pozn.
620123 | chladnička | 18 | URGENTNÍ PŘÍJEM
620123 | chladnička | 8 | DIGIP
620223 | chladnička | 1 | URGENTNÍ PŘÍJEM
620263 | chladnička, prosklené dveře (vitrína) | 4 | URGENTNÍ PŘÍJEM
620263 | chladnička, prosklené dveře (vitrína) | 1 | DIGIP
| Celkem medicínské chladničky/mrazničky | 32
| Požadavek / parametr | Splněno ANO / NE | Hodnota / Popis
Laboratorní/medicínská chladnička s možností napojení na monitoring teplot
Volně stojící/podstavné provedení
Vnější rozměry v mm max. (Š/H/V) 601/620/820
Vnitřní rozměry v mm min. (Š/H/V) 440/430/650
Spotřeba energie za rok max.300 kWh
Okolní teplota +10 °C Do +35 °C
Hluk - akustický výkon max. 50 dB(A)
Frekvence / napětí 50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení Dynamické
Způsob odmrazování Automatické
Teplotní rozsah min. +3 °C Do +16 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka 4,5 °C / 5 °C
Materiál vnějších stěn/barva Ocel/bílá
Dveře plné nebo prosklenné - definuje zadavatel před výrobou bez dopadu do změny ceny
Pravé otevírání dveří, lze změnit na levé
Materiál vnitřních stěn Plast bílý
Typ ovládání LED displej s tlačitky
Výstražný signál vizuální a akustický
Alarm výpadku sítě při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt
Rozhraní LAN (TCP/IP)
Drátěné police s plastovým povrchem 3 ks
Nosnost polic 45 kg
Madlo tyčové s integrovanou mechanikou otevírání
Druh zámku mechanický
Umístění dveří zaměnitelné - umístění dveří definuje zadavatel před výrobou
Prostup po čidlo monitorinu teplot
SW pro monitoring teplot
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace
Zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu v den předání
Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: návod k obsluze v ČJ, kopie prohlášení o shodě na všechny dodané stanovené výrobky, zařízení musí splňovat všechny legislativní požadavky
Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení min. po dobu dle kupní smlouvy
Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. V případě údajů uvedených min / max nelze uplatnit tolerance +/- 10 %