Technická specifikace

„Přístroj na ohřev krve a infuzí“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel, tj. ohřev krve a infuzí.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Ohřívač infuzí a krevních derivátů průtočný |  |  |
| Průtokový mikroprocesorem řízený elektrický ohřívač infuzních roztoků a krevních derivátů s nastavením teploty a alarmů |  |  |
| Nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu / možnost užití kromě originálních i běžných infuzních setů |  |  |
| Přehledné zobrazení nastavené a aktuální teploty |  |  |
| Nastavení teploty ohřevu v min. rozmezí 37°C – 41°C |  |  |
| Rozsah nastavení teploty v krocích po max. 0,5 °C |  |  |
| Doba zahřívání k provozu do 2 minut |  |  |
| Alarm nízké a vysoké teploty |  |  |
| Odolnost proti stříkající vodě mi. IPX4 |  |  |
| Připevnění přístroje na euro lištu i na infuzní stojan |  |  |
| Uzpůsobení přenosu (integrovaný držák nebo rukojeť apod.) |  |  |
| Ochrana před zásahem elektrickým proudem, stupeň BF, odolný defibrilaci |  |  |
| Provozní napětí v min. rozsahu 220240 V, 50/60 Hz |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.