„Testování CRP a HbA1c včetně výpůjčky analyzátorů“

Technická specifikace

| Přístroj (5 ks): | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Model: |  |
| Frekvence PBTK stanovená výrobcem (včetně validace/kalibrace- pokud je to vzhledem k předmětu plnění validní): |  |
| Obecné požadavky: |  |
| Předpokládaný objem reportovaných testů: 3 946 za 60 měsíců. |  |
| Přístroj musí být určen k in vitro diagnostice (IVD) v souladu s platnou legislativou EU. |  |
| Musí být vhodný pro POCT (point-of-care) provoz v ambulantních či laboratorních podmínkách. |  |
| Pro měření musí využívat jednorázové testovací kazety. |  |
| Přístroj musí být schopen pracovat v režimu minimální uživatelské obsluhy, ideálně s automatickým krokovým vedením obsluhy. |  |
| Bezplatná výpůjčka 5 ks přístrojů/analyzátorů |  |
| Požadavky na reagencie a spotřební materiál: | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (plní požadavek ANO/NE) |
| Nabízené reagencie, kontrolní materiál a spotřební materiál CE-IVD a IVDR – shoda s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, ve znění pozdějších změn (shoda s požadavky 98/79/EC), které požaduje, aby vyhovovaly všem platným souvisejícím legislativním předpisům. Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci laboratorních pracovišť; |  |
| Diagnostika musí umožnit identifikaci použitého materiálu čárovými kódy případně QR, RFID apod. |  |
| Dodavatel / výrobce má zaveden funkční systém vigilance – sledování všech dodávaných ZP IVDR výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SÚKL se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění (např. Náhrady škody v případě poškození pacienta atd., viz zákon č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů); |  |
| Reagenční a spotřební materiál (kazety) musí být plně kompatibilní s vypůjčeným přístrojem/analyzátorem; |  |
| Spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění; |  |
| Vyhodnocení bez nutnosti použití dalšího spotřebního materiálu, tj. bez pipetování či míchání |  |
| Produktový list k nabízeným materiálům; |  |
| Návody a bezpečnostní listy spotřební materiál (kazety) v ČJ, pokud není stanoveno jinak. |  |
| Parametry: | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (plní požadavek ANO/NE) |
| Analýza: |  |
| - CRP z kapilární plné krve |  |
| - HbA1c z kapilární plné krve |  |
| Odběrový materiál – kapilární krev |  |
| Objemy vzorku: |  |
| - CRP ≤ 12 µl |  |
| - HbA1c: ≤ 2 µl |  |
| Délky vyhodnocení: |  |
| - CRP ≤ 5 minut |  |
| - HbA1c ≤ 6 minut |  |
| Validovaná měřící technologie |  |
| IKK vnitřní kontrola kvality |  |
| Přesnost/preciznost dle IFCC (HbA1c) a běžných POCT standardů |  |
| Kazety kalibrované z výroby, bez nutnosti uživatelské kalibrace |  |
| Přístroj musí mít integrovaný displej a ovládání bez nutnosti PC. |  |
| Automatická identifikace kazet |  |
| Zadání identifikace pacienta čtečkou i manuálně, možnost napojení na vzdálenou správu |  |
| Archivace a prohlížení výsledků |  |
| V souladu s IVDR |  |
| Čtečka čárových kódů na ID personálu i pacienta |  |
| Spotřební materiál: |  |
| Testovací kazety musí být dodávány v baleních vhodných pro nízkofrekvenční i vyšší provoz (např. různé velikosti balení). |  |
| Kazety musí mít skladovatelnost min. 6 měsíců od dodání. |  |
| Kazety musí být stabilní při skladování v běžné lednici (2–8 °C) nebo při pokojové teplotě (dle řešení výrobce). |  |
| Úspěšnost metod v systému externího hodnocení kvality (EHK), vlastní hodnocená skupina v SEKK; |  |
| Připojení: |  |
| USB, LAN nebo Wi-Fi (výhodou). |  |
| Export v CSV/PDF/HL7 nebo ekvivalentu. |  |
| Dodavatel (půjčitel) zajistí na své náklady práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům |  |
| Provozní podmínky: |  |
| Napájení 220-240 V |  |
| Provozní teplota v prostředí v rozmezí 15 - 30° C |  |
| Požadavky na plnění předmětu VZ: |  |
| Dodání přístrojů/analyzátorů na příslušná oddělení |  |
| Školení obsluhy jednotlivých oddělení |  |
| V případě poruchy vypůjčeného přístroje a či jeho neopravitelnosti bezplatné poskytnutí náhradního přístroje. |  |
| Zadavatel, Oblastní nemocnice Náchod a.s. informuje, že je osobou povinnou a provozuje informační systém základní služby podle § 3 písm. g) zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti – dále jen ZoKB), dále pak podle vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti – dále jen VoKB). Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností. Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti. Účastník čestným prohlášením prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky. Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“. Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost. Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky. Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. |  |
| Účastník garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné realizace smlouvy. |  |
| Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. |  |

Místo plnění:

Specifikováno ve smlouvě o výpůjčce a rámcové kupní smlouvě

V……………………dne……………………..

……………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka