Technická specifikace

ELEKTRICKY POLOHOVATELNÁ INFUZNÍ KŘESLA - 8 KS

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku křesel s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel - polohování a komfort pacienta při podávání infuzí atd . Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Křeslo vhodné pro podávání infuzí |  |  |
| Křeslo musí mít nosnost minimálně 200 kg |  |  |
| Křeslo musí být pojízdné s brzdou a kolečky s průměrem minimálně 75mm |  |  |
| Křeslo musí mít vnější rozměry (délka x šířka s područkami): maximálně 215 x 93cm - z důvodu omezených rozměrů stacionáře |  |  |
| Křeslo musí mít elektrické konstrukční provedení |  |  |
| Křeslo musí mít funkci polohování Trendelenburg elektropohonem |  |  |
| Křeslo musí mít minimálně 3 samostatně elektromotory ovladatelné sekce (a to minimálně zádový, sedací a nožní segment) |  |  |
| Křeslo musí mít funkci polohování pacienta vleže i vsedě, a možnost nastavení výšky sedací/ložné plochy minimálně v rozsahu 55 - 70 cm pomocí pacientského ovladače. Sloupové provedení zdvihu. |  |  |
| Křeslo musí mít kabelový pacientský ovladač pro ovládání minimálně následujících poloh: výška sedáku, sklon nožního a zádového dílu |  |  |
| Křeslo musí mít pacientský ovladač s bezpečnostním uchycením proti pádu, kde ovladač bude možné bezpečně umístit na obě područky s přístupem z přední strany (od nohou pacienta) |  |  |
| Křeslo musí mít rozměry ložné plochy minimálně 1850 x 58 cm (bez područek) |  |  |
| Křeslo musí mít minimálně 14cm široké nastavitelné loketní područky - nastavení minimálně rotace v transverzální rovině, posun v předozadním směru nebo alternativně prodloužená délka područek min. 57 cm |  |  |
| Područky musí být odklonitelné mimo prostor vstávání pacienta - za úroveň ložné plochy, tak aby nemohly způsobit zranění pacienta |  |  |
| Při polohování křesla se musí područky polohovat zároveň s křeslem ve vodorovné rovině (nesmí být uchyceny nepohyblivě do kostry křesla) a musí se polohovat fyziologicky s končetinami pacienta. Tzn. při změně z polosedu do pololehu zachovávají vodorovnou pozici |  |  |
| Křeslo musí mít podhlavník |  |  |
| Křeslo musí mít snadno omyvatelnou (např. plastovou, kovovou aj.) celistvou (ne drátěný program) nádobu (schránku) na osobní věci pacienta (např. batoh, kabelka), uchycenou v zadní části křesla (za zádovou částí). |  |  |
| Motor křesla musí být kryt ochranou minimálně IPx4 |  |  |
| Křeslo musí být napájeno 230V/50Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry, případně pospojovací (zelenožlutý) kabel stejné délky |  |  |
| Barevná kombinace povrchu křesla a podhlavníku musí být dodána dodavatelem v kombinaci, která musí být předem písemně odsouhlasena uživatelem, a to ze vzorníku minimálně 5 barev |  |  |
| Povrch křesla musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky |  |  |
| Ochranný návlek na nožní díl |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.