## List1
Příloha č. _2_ZD
Vyplněná příloha č. _2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení
Název veřejné zakázky: |  | Infuzní technika
Jde o doplnění stávajícího stavu infuzní techniky na oddělení ARO. Zadavatel má tedy v úmyslu využívat také stávající dokovací stanice a kombinovat novou techniku se stávající technikou. Zadavatel uvádí, že disponuje na pracovišti infuzní technikou: výrobce Fresenius Kabi AG, lineární dávkovače - AGILIA SP MC CZ; infuzní pumpy - AGILIA VP MC CZ a dokovací stanice - LINK 8+ AGILIA EU2 a LINK 4+ AGILIA EU2. NABÍZENÁ TECHNIKA MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM.
Technická specifikace |  |  | Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky
Č. | Položka | Specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) | Výrobce | Typ / Model | Záruka (min. 24 měsíců) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH za 1 kus | Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | Sazba DPH | DPH v Kč celkem samostatně | Cena v Kč včetně DPH
1 | Dokovací stanice s min. 8 pozicemi (39 ks) | Dokovací stanicí se rozumí zařízení sloužící k zapojení kombinace lineárních dávkovačů a infuzních pump do sestavy a zajištění společného napájení, možnost monitorace přístrojů a programování těchto zařízení. | [5 empty] | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
Minimální počet pozic v jednom sloupci dokovací stanice u lůžka je 8 ks (V případě modulárního systému bude nabídka obsahovat i koncové prvky požadovaného modulu.)
Každá pozice dokovací stanice umožňuje vsazení libovolného typu přístroje – infuzní pumpy nebo lineárního dávkovače.
Vyjmutí libovolného přístroje ze stanice bez nutnosti manipulace s ostatními přístroji.
Napájení jednotlivých vložených přístrojů prostřednictvím dokovací stanice.
Přenos dat o stavu připojených přístrojů do centrálního monitorovacího systému a do NIS přes pevnou datovou síť bez nutnosti výměny celé dokovací stanice.
Uchycení dokovací stanice na svislou tyč i na euro lištu.
Napájení stanice pomocí jediného kabelu.
V rámci dodávky ke každé stanici: napájecí šňůra, mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu.
2 | Lineární dávkovače (69 ks) | Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům. | [5 empty] | 69 |  | 0 |  | 0 | 0
Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech min. 10, 20, 50/60 ml.
Možnost použití stříkaček min. B.Braun Omnifix, BD Plastipak uvedených v návodu k použití
Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček.
Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování).
Automatická kontrola správnosti vložení a rozpoznání typu injekční stříkačky.
Zobrazení detekovaného typu injekční stříkačky na displeji.
Přesnost dávkování dle normy ± 3 %.
Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky)
Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů.
Výpočet rychlosti dávky min. v mg, µg, ng, mmol, v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.
Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1 – 1200 ml/h.
Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 999 ml
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času.
Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních.
Automatická redukce bolusového objemu po okluzi.
Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu.
Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze (min. rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva), min. výška písma u názvu léku 4 mm.
Zobrazení názvu léčiva min. v délce 15 znaků
Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání.
Regulace podsvícení displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu
Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice nebo ovládání pomocí dotykového displeje s úhlopříčkou min. 5". Přístroj musí mít z bezpečnostního hlediska alespoň fyzické (membránové) tlačítko STOP pro zastavení infuze a zámek dotykového displeje proti nechtěnému dotyku
Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce.
Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu.
Optické a zvukové alarmy různých úrovní.
Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce.
Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru.
Kapacita interního akumulátoru min. 10 hod. provozu při rychlosti dávkování min. 5ml/hod. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 5ml/hod.)
Automatické dobíjení interního akumulátoru.
Dobití vybitého akumulátoru do plné kapacity max.6 hodiny.
Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V.
Hmotnost včetně akumulátoru max. 2,3 kg
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze.*
Pohotovostní režim.
Nastavitelný režim KVO
Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu.
Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce).
Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi.
Možnost provozu bez přerušení infuze při transportu 2 - 3 přístrojů vzájemně spojených dohoromady.
Kompatibilita se stávajícími dokovacími stanicemi LINK 8+ AGILIA EU2 a LINK 4+ AGILIA EU2
V rámci dodávky ke každému přístroji je: napájecí šňůra, mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje, madlo přístroje.
3 | Infuzní pumpa (79 ks) | Infuzní pumpa umožňuje přesné dávkování léčiva a infuzních roztoků u neonatologických i dospělých pacientů. | [5 empty] | 79 |  | 0 |  | 0 | 0
Bezpečnostní infuzní sety se silikonovým pumpovacím segmentem s garantovanou přesností dávkování min. 72 hod.
Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze.
Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu.
Přesnost dávkování dle normy ± 5 %.
Detekce vzduchu v systému.
Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů.
Výpočet rychlosti dávky min. v mg, µg, mmol, v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.
Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 1 – 999 ml/h.
Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozmezí min. 0,1 – 2000 ml.
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času.
Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních.
Automatická redukce bolusového objemu po okluzi.
Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů.
Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva.
Regulace podsvícení displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu
Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání.
Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice nebo ovládání pomocí dotykového displeje s úhlopříčkou min. 5". Přístroj musí mít z bezpečnostního hlediska alespoň fyzické (membránové) tlačítko STOP pro zastavení infuze a zámek dotykového disple
Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce.
Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu.
Optické a zvukové alarmy různých úrovní.
Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu.
Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
Zobrazení léku na displeji min. 15 znaky z důvodu nezaměnitelnosti léku.
Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce.
Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru.
Kapacita interního akumulátoru min. 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 25ml/hod.)
Automatické dobíjení interního akumulátoru.
Dobití vybitého akumulátoru do plné kapacity max. 6 hodiny.
Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V.
Hmotnost včetně akumulátoru max. 2,2 kg.
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze.*
Pohotovostní režim.
Nastavitelný režim KVO
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při otevření dvířek přístroje.
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti přístroje.
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje.
Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze (prázdného vaku/lahve).
Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje uživatelsky vizuálně kontrolovatelná.
Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi.
Možnost provozu bez přerušení infuze při transportu 2 - 3 přístrojů vzájemně spojených dohoromady.
Kompatibilita se stávajícími dokovacími stanicemi LINK 8+ AGILIA EU2 a LINK 4+ AGILIA EU2
V rámci dodávky ke každému přístroji je: napájecí šňůra, mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje, madlo přístroje.
C E L K E M | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na normy nebo technické podmínky, zadavatel připouští použití jiných rovnocenných řešení. Účastník je oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.