Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Monitory vitálních funkcí

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Monitory vitálních funkcí včetně transportních modulů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 17 ks |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Stacionární lůžkový monitor vitálních funkcí typu All-in-One |  |  |  |  |
| Modulární koncepce s plnou kompatibilitou se stávajícími monitory na oddělení ARO a JIP |  |  |  |  |
| Displej: min. 19“, kapacitní dotykový, poměr stran 5:4, rozlišení min. 1280x1024 px., pozorovací úhel min. 160° horizontálně i vertikálně |  |  |  |  |
| Zobrazení min. 8 křivek a 16 numerických údajů současně |  |  |  |  |
| Trendové záznamy min. 24 hodin, interval záznamu max. 10 s |  |  |  |  |
| Alarmový systém dle ČSN EN 60601-1-8* (světelné a zvukové alarmy dle priorit), alarmové světlo viditelné ze všech stran |  |  |  |  |
| Plná funkčnost do 30 s po zapnutí, funkce Standby |  |  |  |  |
| Hmotnost max. 7,5 kg, krytí min. IP22 |  |  |  |  |
| Napájení 230 V / 50 Hz |  |  |  |  |
| Podpora čtečky čásových/QR kódů |  |  |  |  |
| Prohlášení výrobce o kybernetické bezpečnosti (MDS2) |  |  |  |  |
| Základní transportní modul |  |  |  |  |
| Pro provoz jako připojený multiparametrický modul pro soutěžené monitory a monitory na odd. ARO, i jako samostatný transportní monitor |  |  |  |  |
| Autonomní provoz min. 5 hodin (EKG, SpO2. 2xIBP, 2x teplota, NIBP á 15 min., max. jas) |  |  |  |  |
| LCD dotykový displej min. 7“, automatická rotace obrazu 180° |  |  |  |  |
| Kontinuita monitorovaných dat při transportu |  |  |  |  |
| Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru |  |  |  |  |
| Vyjímatelný akumulátor bez nutnosti použití nářadí |  |  |  |  |
| Hmotnost max. 2 kg, krytí min. IP44 |  |  |  |  |
| Zobrazení min. 4 křivek a 7 numerických údajů |  |  |  |  |
| Min. 8 univerzálních vstupů typu Medical USB |  |  |  |  |
| Monitorované parametry |  |  |  |  |
| EKG (3/5/6/10 svodů), analýzy ST a arytmií min. ze 4 kanálů, QT/QTc |  |  |  |  |
| RESP – transthorakální impendace min. ze 2 svodů EKG |  |  |  |  |
| NIBP dvouhadicový systém (oddělená inflační a deflační část, systolický, diastolický, střední tlak; statim, ruční, cyklické měření) |  |  |  |  |
| SpO2 – technologie MASIMO®, NELLCOR + min. jedna další technologie s možností měření surgical index, perfuzní index |  |  |  |  |
| 2x teplota |  |  |  |  |
| Min. 4x IBP (rozsah min. -90 až 340 mmHg) |  |  |  |  |
| Vstup pro 4kanálovou regionální oxymetrii (rSO2) |  |  |  |  |
| Vstup pro CO2 sidestream nebo mecrostream |  |  |  |  |
| Příslušenství transportních monitorů |  |  |  |  |
| SpO2 prstový senzor pro dospělé (opakované použití, možnost SPI) |  |  |  |  |
| Dvouluminové NIBP manžety (min. 3 velikosti) |  |  |  |  |
| EKG kabel 3 / 5 svodový |  |  |  |  |
| Teplotní snímač pro opakované použití |  |  |  |  |
| 2x IBP min. pro 14 monitorů |  |  |  |  |
| 2x kapnometrický modul kompatibilní se všemi dodanými monitory |  |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Centrální stanice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 3 ks |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Zobrazení min. 8 pacientů současně (dospávací pokoj min. 10 licencí) |  |  |  |  |
| Obousměrná komunikace s monitory |  |  |  |  |
| LCD displej min. 24“ |  |  |  |  |
| Možnost sledování až 4 křivek každého pacienta v reálném čase |  |  |  |  |
| Kontinuální záznam min. 4 křivek min. 24 hodin |  |  |  |  |
| Konektivita RJ-45 |  |  |  |  |
| Laserová tiskárna |  |  |  |  |
| Propojení (pro sdílení a zobrazení pacientských dat) se stávajícími centrálními stanicemi výrobce GE Healthcare (ARO, interna, chirurgie, ortopedie) |  |  |  |  |