Technická specifikace

„Hypotermický systém“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. chlazení pacienta.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Hypotermický systém. Musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |  |  |
| Přístroj zajištuje chlazení pacienta cirkulující vodou s automatickým chladícím systémem a teplotní sondou. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém je určený pro kontrolované řízení teploty pacienta. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém musí umožnit měření teploty pacienta pomocí minimálně jednoho centrálně umístěného teplotního čidla (kožní, rektální) – a s možností připojení na PMK s teplotním čidlem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná teplota vody v rozsahu min 4-40 °C. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná teplota pacienta v rozsahu min 32-38 °C. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení teploty pacienta/kapaliny po kroku max. 1 °C. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkon ohřívače min. 600 W. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Řízení teploty pacienta prostřednictvím nezávislých okruhů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Objem nádrže pro vodu min. 5 l. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj je vybaven zvukovým a vizuálním alarmem upozorňující na nedostatek vody, vysokou teplotu a vadné čidlo / sondu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládací displej ukazující teplotu vody a pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost manuálního a automatického režimu ovládání. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj je pojízdný, má úchop pro uživatele, úložný prostor pro příslušenství a 4 antistatická kolečka z nich jsou alespoň dvě brzděná. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Udržení teploty po neomezenou dobu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průtok vody minimálně 110 l/h s připojenou matrací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém odolný vůči defibrilačnímu výboji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost použít přístroj v prostorách op. sálů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podložky a přikrývky RTG transparentní a bezpečné pro RTG, CT, MRI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 230 V, 50 Hz. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součást dodávky |  |  |
| Příslušenství pro teplotní regulaci pacienta v míře umožňující zprovoznění. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks chladící přikrývka (velikosti přes celé tělo, pro opakované použití, dezinfikovatelná ) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks chladící podložka (velikosti pod celé tělo, pro opakované použití, dezinfikovatelná). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks chladící pokrývka hlavy. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks propojovacích hadic s rychlospojkami a termistorové sondy. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství pro teplotní regulaci pacienta: - Teplotní sonda povrchová 2 ks - Teplotní sonda rektální (nasopharyng) 2 ks - Kabel propojovací k močovému katetru, nebo jednorázové teplotní sondě 2 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájecí kabel minimálně 4 m | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.

V [místo doplní dodavatel], dne

[datum - doplní dodavatel][

Jméno, Příjmení, funkce oprávněné osoby účastníka - doplní dodavatel]

např. dle zápisu v obchodním rejstříku nebo např. na základě udělené plné moci či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele.