Příloha č. 5

# FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI SPLNĚNÍ PARAMETRŮ

DODÁVKA A INSTALACE LAPAROSKOPICKÉ VĚŽE PRO GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ON NÁCHOD A.S.

LAPAROSKOPICKÁ VĚŽ – 1 kus

| ZADAVATELEM MINIMÁLNĚ POŽADOVANÁ HODNOTA | ANO/NE | Vyplní uchazeč. Uvede číslo stránky, kde lze údaj v nabídce nalézt + případný komentář |
| --- | --- | --- |
| Videoprocesor laparoskopického systému |  |  |
| HDTV režim |  |  |
| podpora CCD 3-čipových kamerových hlav |  |  |
| USB slot pro ukládání fotodokumentace |  |  |
| ovládání funkce Picture in Picture z klávesnice procesoru |  |  |
| režim úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur) |  |  |
| aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  |
| schopnost nastavení poměru stran zobrazení |  |  |
| předvolba pacientských dat a paměťový backup, klávesnice |  |  |
| výstupy minimálně: DVI, 3G/HD/SD SDI, RGB, VBS kompozitní, Y/C |  |  |
| podpora HD flexibilních videoendoskopů |  |  |
| podpora HD rigidních videoendoskopů |  |  |
| Zobrazovací hlava procesoru pro laparoskopii |  |  |
| 3-čipový CCD systém |  |  |
| HDTV režim |  |  |
| ohnisková vzdálenost 15-31,3 mm |  |  |
| autoklávovatelný systém |  |  |
| iIntegrovaný upínací mechanismus (očnicový adaptér) pro laparoskopické optiky |  |  |
| minimálně 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí procesoru |  |  |
| optický zoom |  |  |
| zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení |  |  |
| Medicínský HDTV LCD monitor – 2 kusy |  |  |
| úhlopříčka monitoru min. 26" |  |  |
| rozlišení monitoru FULL HD min. 1920 x 1080 |  |  |
| poměr stran min. 16:9 |  |  |
| zobrazovací úhel min. 178° všemi směry |  |  |
| svítivost min. 450 cd/m² |  |  |
| monitory musí mít minimální kontrast 1400:1 |  |  |
| režim HDTV |  |  |
| schopnost nastavení různých scanovacích režimů |  |  |
| obrazové vstupy alespoň: 2x HD/SD SDI, S-video, 2x DVI, video, HD15 |  |  |
| obrazové výstupy alespoň: 2x DVI, 2xHD/SD SDI, S-video, video, HD15 |  |  |
| umístění monitoru na endoskopickém vozíku stávající věže na pohyblivém kloubovém |  |  |
| Zdroj světla pro laparoskopii |  |  |
| LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce (životnost lampy minimálně 30 000 hodin) |  |  |
| lze nabídnout také xenonový zdroj s výkonem 300 W vč. 50 ks náhradních xenonových výbojek |  |  |
| režim úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  |
| aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  |
| Insuflátor |  |  |
| maximální průtok minimálně 45 l/min. |  |  |
| součástí je insuflační hadice, desuflační hadice a vysokotlaká hadice pro láhve CO2 |  |  |
| desuflační režim ve spolupráci s elektrokoagulační jednotkou (funkce čistění oper. pole při laparoskopických výkonech) |  |  |
| volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu |  |  |

| Elektrokoagulační jednotka |  |  |
| --- | --- | --- |
| elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  |
| umožňující provádět kompletní řadu alespoň monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čistý řez, smíšený, sprej, urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, plasmakinetické módy pro gynekologické využití) |  |  |
| výkonový rozsah min. 0-320W |  |  |
| automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  |
| možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně |  |  |
| ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) |  |  |
| nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje nebo tlačítky |  |  |
| zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  |
| víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  |
| podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při aktivaci elektrochirurgického režimu |  |  |
| obsahuje modul zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm |  |  |
| dodání včetně dvojitého pedálu a kabelu pro odsávání kouře |  |  |
| volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  |

| Proplachová pumpa |  |  |
| --- | --- | --- |
| oplachovací peristaltická pumpa |  |  |
| ochrana proti přetlakování, autoklávovatelné i jednorázové příslušenství |  |  |
| tlak cca. do 400 mm Hg |  |  |
| průtok: cca 0-1,8 l/min. |  |  |
| držák pro upevnění a držák pro přenášení |  |  |
| dodání včetně resterilizovatelného hadicového setu – 1 ks |  |  |

| Odsávací pumpa |  |  |
| --- | --- | --- |
| odsávací kompaktní elektrická jednotka se všestranným využitím |  |  |
| sací výkon min. 20 l/min. |  |  |
| podtlak 85 kPa |  |  |
| bezúdržbový provoz |  |  |
| dodávka bude obsahovat odsávací láhev min. 2 l vč. nosného elementu pro upevnění láhve na vozík, včetně víka a propojovací hadici k pumpě |  |  |
| plynulé nastavení podtlaku, jehož hodnota bude monitorována na vakuometru |  |  |
| v odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, který bude součástí dodávky |  |  |

| Přístrojový vozík na celou sestavu |  |  |
| --- | --- | --- |
| izolační transformátor |  |  |
| výškově nastavitelné všesměrové kloubové rameno na centrální LCD monitor |  |  |
| rameno pro sekundární monitor, skládané, max. délka při rozložení 150 cm |  |  |
| manipulační madla, antistatická povrchová úprava |  |  |
| 4 otočná kolečka, min. dvě kolečka musí být bržděná |  |  |
| držák klávesnice pro ovládání kamerové jednotky |  |  |
| držák na CO2 láhev |  |  |
| držák na nožní pedál |  |  |
| držák na infuzní vaky |  |  |

Systém bude plně kompatibilní se stávajícím vybavením.

V …………………. dne

………………………………….

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele