Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1

Název veřejné zakázky: Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod – lůžka a stolky Část veřejné zakázky: 1

V souladu s ustanovením § 45 a nást. Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků.

Splnění závazných charakteristik a požadavků doloží uchazeč ve své nabídce s odkazem na příslušnou dokumentaci ke zdravotnickýchm prostředkům a jejich příslušenství, která bude součástí nabídky buď v papírové podobě nebo elektronicky na CD (např. návod na obsluhu zdravotnického prostředku, charakteristika uvedena v odd. str. …, vytištěná příslušná stránka z návodu a současně celý návod na CD apod.).

LŮŽKA ELEKTRICKÁ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 ksevírání obále

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 60 |  |  |
| - zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm |  |  |  |
| - ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm |  |  |  |
| - ergonomické polohování ložné plochy |  |  |  |
| - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15º a Antitrendeleburgovy polohy min. 15º pomocí elektromotoru |  |  |  |
| - možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| - přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha) |  |  |  |
| - prodloužení lůžka min. o 20 cm |  |  |  |
| - odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech |  |  |  |
| - sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta |  |  |  |
| - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami |  |  |  |
| - pacientský odpojitelný ovladač |  |  |  |
| - kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací |  |  |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg |  |  |  |
| - otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části) |  |  |  |
| - eurolišty |  |  |  |
| - maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic |  |  |  |
| - minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm |  |  |  |
| - odnímatelná extenční souprava (dolní končetiny) | - 2 |  |  |
| - fixační systém na zápěstí, kotníky a hrudník s možností přesunu na jiná lůžka | - 2 |  |  |
| - držák na jmenovku A4 s klipem | - 60 |  |  |
| - hrazda s hrazdičkou | - 60 |  |  |
| - nasazovací infuzní stojan | - 60 |  |  |
| - držák na močovou lahev | - 30 |  |  |
| - integrovaná záložní baterie | - 60 |  |  |

INTERNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 ksevírání obálek

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 60 |  |  |
| - zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm |  |  |  |
| - ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm |  |  |  |
| - ergonomické polohování ložné plochy |  |  |  |
| - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15º a Antitrendeleburgovy polohy min. 15º pomocí elektromotoru |  |  |  |
| - možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| - přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha) |  |  |  |
| - otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části) |  |  |  |
| - eurolišty |  |  |  |
| - prodloužení lůžka min. o 20 cm |  |  |  |
| - odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech |  |  |  |
| - sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta |  |  |  |
| - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami |  |  |  |
| - pacientský odpojitelný ovladač |  |  |  |
| - kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací |  |  |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg |  |  |  |
| - maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic |  |  |  |
| - minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm |  |  |  |
| - stolky na čela sklopné | - 60 |  |  |
| - hrazda s hrazdičkou | - 60 |  |  |
| - nasazovací infuzní stojan | - 60 |  |  |
| - držák na močovou lahev | - 60 |  |  |
| - integrovaná záložní baterie | - 60 |  |  |

rání obá

urologické oddělení – lůžko elektrické vč. příslušenství – 19 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 19 |  |  |
| - zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm |  |  |  |
| - ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm |  |  |  |
| - ergonomické polohování ložné plochy |  |  |  |
| - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15º a Antitrendeleburgovy polohy min. 15º pomocí elektromotoru |  |  |  |
| - možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| - přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha) |  |  |  |
| - otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části) |  |  |  |
| - eurolišty |  |  |  |
| - prodloužení lůžka min. o 20 cm |  |  |  |
| - odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech |  |  |  |
| - sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta |  |  |  |
| - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami |  |  |  |
| - pacientský odpojitelný ovladač |  |  |  |
| - kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací |  |  |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg |  |  |  |
| - maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic |  |  |  |
| - minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm |  |  |  |
| - Držák na jmenovku A4 | - 19 |  |  |
| - hrazda s hrazdičkou | - 19 |  |  |
| - nasazovací infuzní stojan | - 19 |  |  |
| - držák na močovou lahev | - 19 |  |  |
| - integrovaná záložní baterie | - 19 |  |  |

NEurologické oddělení – lůžko elektrické vč. příslušenství – 18 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 18 |  |  |
| - zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm |  |  |  |
| - ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm |  |  |  |
| - ergonomické polohování ložné plochy |  |  |  |
| - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15º a Antitrendeleburgovy polohy min. 15º pomocí elektromotoru |  |  |  |
| - možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| - přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha) |  |  |  |
| - otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části) |  |  |  |
| - eurolišty |  |  |  |
| - prodloužení lůžka min. o 20 cm |  |  |  |
| - odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech |  |  |  |
| - sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta |  |  |  |
| - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami |  |  |  |
| - pacientský odpojitelný ovladač |  |  |  |
| - kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací |  |  |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg |  |  |  |
| - maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic |  |  |  |
| - minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm |  |  |  |
| - hrazda s hrazdičkou | - 18 |  |  |
| - držák na močovou lahev | - 8 |  |  |
| - integrovaná záložní baterie | - 18 |  |  |

orl – lůžko elektrické vč. příslušenství – 13 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 13 |  |  |
| - zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm |  |  |  |
| - ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm |  |  |  |
| - ergonomické polohování ložné plochy |  |  |  |
| - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15º a Antitrendeleburgovy polohy min. 15º pomocí elektromotoru |  |  |  |
| - možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| - přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha) |  |  |  |
| - otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části) |  |  |  |
| - eurolišty |  |  |  |
| - prodloužení lůžka min. o 20 cm |  |  |  |
| - odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech |  |  |  |
| - sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta |  |  |  |
| - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami |  |  |  |
| - pacientský odpojitelný ovladač |  |  |  |
| - kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací |  |  |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg |  |  |  |
| - maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic |  |  |  |
| - minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm |  |  |  |
| - hrazda s hrazdičkou | - 13 |  |  |
| - nasazovací infuzní stojan | - 8 |  |  |
| - držák na močovou lahev | - 2 |  |  |
| - integrovaná záložní baterie | - 13 |  |  |

ldn JAROMĚŘ – lůžko elektrické vč. příslušenství – 17 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 17 |  |  |
| - zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 – 80 cm |  |  |  |
| - ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm |  |  |  |
| - ergonomické polohování ložné plochy |  |  |  |
| - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15º a Antitrendeleburgovy polohy min. 15º pomocí elektromotoru |  |  |  |
| - možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| - přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha) |  |  |  |
| - otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části) |  |  |  |
| - eurolišty |  |  |  |
| - prodloužení lůžka min. o 20 cm |  |  |  |
| - odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech |  |  |  |
| - sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta |  |  |  |
| - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami |  |  |  |
| - pacientský odpojitelný ovladač |  |  |  |
| - kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací |  |  |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg |  |  |  |
| - maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic |  |  |  |
| - minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm |  |  |  |
| - hrazda s hrazdičkou – plastová rujeť vč. popruhu s automatickým navíjením a pojistkou | - 17 |  |  |
| - nasazovací infuzní stojan | - 10 |  |  |
| - výsuvná polička na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem | - 17 |  |  |
| - teplotka zavěsitlená na rám nožního čela – plast, A5 | - 17 |  |  |
| - jmenovka na rám nožního čela, malá plastová, nasazovací | - 17 |  |  |
| - držák na 2 ks berlí, přenosný | - 17 |  |  |
| - držák na močovou lahev | - 17 |  |  |
| - integrovaná záložní baterie | - 17 |  |  |

urologické oddělení – BARIATRICKÉ LŮŽKO vč. příslušenství – 1 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 1 |  |  |
| - lůžko s elektrickým zdvihem a 4dílnou plně elektricky polohovatelnou ložnou plochou (záda min. 72º, stehna min. 40º, lýtka min. 26º) |  |  |  |
| - ložná plocha o délce 200 cm a minimální šířce 100 cm |  |  |  |
| - vnější rozměry max. 108 x 222 cm z důvodu průjezdnosti dveřmi o šíři 110 cm |  |  |  |
| - elektrické prodloužení/zkrácení ložné plochy minimálně o 10 cm |  |  |  |
| - ložná plocha umožňující polohování do pozic Trendelenburgovy polohy min. 14º a Antitrendeleburgovy polohy min. 14º, oboustranný laterální nákon – min. ±15°, |  |  |  |
| - ložná plocha umožňující vysedání a nasedání pacienta z čela lůžka |  |  |  |
| - kolečka min. Ø150, plastová, dvojitá |  |  |  |
| - centrální brzda bržděná dvěma nožními pedály |  |  |  |
| - páté kolečko pro lepší manipulovatelnost |  |  |  |
| - plastová nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - sesterský panel s LCD dispejem |  |  |  |
| - pacientstký ovladač |  |  |  |
| - postranice dělené sklopné |  |  |  |
| - eurolišta | - 2 |  |  |
| - integrovaný vážící systém s minimální přesností vážení ± 0,5 kg s možností monitorování a zobrazování změny tělesné hnotnosti v čase |  |  |  |
| - elektronický bezpečnostní systém zamezující polohování ložné plochy do laterálního náklonu při spuštění postranicích |  |  |  |
| - nosnost lůžka min. 350 kg |  |  |  |
| - nasazovací infuzní stojan | - 1 |  |  |
| - teplotka zavěsitlená na rám nožního čela – plast, A5 | - 1 |  |  |
| - jmenovka na rám nožního čela, malá plastová, nasazovací | - 1 |  |  |
| - držák na 2 ks berlí, přenosný | - 1 |  |  |
| - držák na močovou lahev | - 1 |  |  |
| - integrovaná záložní baterie | - 1 |  |  |

LŮŽKA JIP VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

INTERNÍ ODDĚLENÍ – JIP – 8 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - lůžko pro intenzivní péči v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 8 |  |  |
| - stabilní sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |
| - ložná ploch výškově stavitelná pomocí elektromotoru minimálně 40-80 cm |  |  |  |
| - ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 6 cm |  |  |  |
| - ergonomické polohování ložné plochy |  |  |  |
| - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13º a Antitrendeleburgovy polohy min. 13º pomocí elektromotoru |  |  |  |
| - možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| - přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha) |  |  |  |
| - otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části) |  |  |  |
| - eurolišty |  |  |  |
| - prodloužení lůžka min. o 10 cm |  |  |  |
| - celoplastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení |  |  |  |
| - integrované dělené sklopné celoplastové postranice (po celé délce lůžka) s ochranou proti nechtěnému spuštění |  |  |  |
| - úchyty pro fixační pásy |  |  |  |
| - zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti |  |  |  |
| - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami |  |  |  |
| - kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm |  |  |  |
| - centrální páté kolečko pro lepší manipulaci |  |  |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - nosnost min. 250 kg | - 8 |  |  |
| - maximální vnější rozměry lůžka 223 x 105 cm |  |  |  |
| - minimální rozměry ložné části lůžka 200 x 85 cm |  |  |  |
| - Infuzní tyč – upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky | - 8 |  |  |
| - držáky na infuzní stojan, hrazdu |  |  |  |
| - plastová polička na psaní pro každé lůžko | - 8 |  |  |
| - držák sáčků na moč | - 8 |  |  |
| - koš na bažanta | - 8 |  |  |
| - možnost umístění speciálního držáku (stojanu) pro měření CVT do otvoru - čelo lůžka – stejný otvor jako pro infuzní stojan |  |  |  |
| - ložná plocha rtg transparentní (min. od hlavy k pasu ležícího pacienta ) |  |  |  |
| - možnost použití C- ramene |  |  |  |
| - potenciálové propojení |  |  |  |

MULTIDISCIPLINÁRNÍ JIP – BROUMOV – 15 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - lůžko pro intenzivní péči v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | - 15 |  |  |
| - stabilní sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |
| - ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru minimálně 40-80 cm |  |  |  |
| - ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 6 cm |  |  |  |
| - ergonomické polohování ložné plochy |  |  |  |
| - možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13º a Antitrendeleburgovy polohy min. 13º pomocí elektromotoru |  |  |  |
| - mechanické rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| - přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha) |  |  |  |
| - otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části) |  |  |  |
| - eurolišty |  |  |  |
| - prodloužení lůžka min. o 10 cm |  |  |  |
| - celoplastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení |  |  |  |
| - integrované dělené sklopné celoplastové postranice (po celé délce lůžka) s ochranou proti nechtěnému spuštění |  |  |  |
| - úchyty pro fixační pásy |  |  |  |
| - zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti |  |  |  |
| - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami |  |  |  |
| - kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm |  |  |  |
| - centrální páté kolečko pro lepší manipulaci |  |  |  |
| - ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| - nosnost min. 250 kg | - 15 |  |  |
| - maximální vnější rozměry lůžka 223 x 105 cm |  |  |  |
| - minimální rozměry ložné části lůžka 200 x 85 cm |  |  |  |
| - Infuzní tyč – upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky | - 15 |  |  |
| - držáky na infuzní stojan, hrazdu |  |  |  |
| - plastová polička na psaní pro každé lůžko | - 15 |  |  |
| - držák sáčků na moč | - 15 |  |  |
| - koš na bažanta | - 15 |  |  |
| - možnost umístění speciálního držáku (stojanu) pro měření CVT do otvoru - čelo lůžka – stejný otvor jako pro infuzní stojan |  |  |  |
| - ložná plocha rtg transparentní (min. od hlavy k pasu ležícího pacienta ) |  |  |  |
| - možnost použití C- ramene |  |  |  |
| - potenciálové propojení |  |  |  |

NOČNÍ STOLKY:

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 60 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - oboustranný pacientský stolek s výklopnou jídelní deskou | - 60 |  |  |
| - materiál – kovový 3 D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev |  |  |  |
| - výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm (± 10%) |  |  |  |
| - výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích |  |  |  |
| - stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy |  |  |  |
| - horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí |  |  |  |
| - otevřená odkládací police |  |  |  |
| - spodní skříňka s dvířky |  |  |  |
| - prostor pro PET lahve |  |  |  |
| - zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly |  |  |  |
| - spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm |  |  |  |
| - jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky |  |  |  |
| - držadla na ručníky |  |  |  |

INTERNÍ ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU - 60

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - oboustranný pacientský stolek s výklopnou jídelní deskou | - 60 |  |  |
| - materiál – kovový 3 D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev |  |  |  |
| - výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm (± 10%) |  |  |  |
| - výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích |  |  |  |
| - stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy |  |  |  |
| - horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí |  |  |  |
| - otevřená odkládací police |  |  |  |
| - spodní skříňka s dvířky |  |  |  |
| - prostor pro PET lahve |  |  |  |
| - zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly |  |  |  |
| - spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm |  |  |  |
| - jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky |  |  |  |
| - držadla na ručníky |  |  |  |

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 20 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - oboustranný pacientský stolek s výklopnou jídelní deskou | - 20 |  |  |
| - materiál – kovový 3D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev |  |  |  |
| - výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm (± 10%) |  |  |  |
| - výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích |  |  |  |
| - stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy |  |  |  |
| - horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí |  |  |  |
| - otevřená odkládací police |  |  |  |
| - spodní skříňka s dvířky |  |  |  |
| - prostor pro PET lahve |  |  |  |
| - zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly |  |  |  |
| - spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm |  |  |  |
| - jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky |  |  |  |
| - držadla na ručníky |  |  |  |

orl ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 14 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - oboustranný pacientský stolek s výklopnou jídelní deskou | - 14 |  |  |
| - materiál – kovový 3 D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev |  |  |  |
| - výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm (± 10%) |  |  |  |
| - výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích |  |  |  |
| - stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy |  |  |  |
| - horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí |  |  |  |
| - otevřená odkládací police |  |  |  |
| - spodní skříňka s dvířky |  |  |  |
| - prostor pro PET lahve |  |  |  |
| - zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly |  |  |  |
| - spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm |  |  |  |
| - jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky |  |  |  |
| - držadla na ručníky |  |  |  |

ldn jAROMĚŘ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 25 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - oboustranný pacientský stolek s výklopnou jídelní deskou | - 25 |  |  |
| - materiál – kovový 3D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev |  |  |  |
| - výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm (± 10%) |  |  |  |
| - výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích |  |  |  |
| - stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy |  |  |  |
| - horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí |  |  |  |
| - otevřená odkládací police |  |  |  |
| - spodní skříňka s dvířky |  |  |  |
| - prostor pro PET lahve |  |  |  |
| - zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly |  |  |  |
| - spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm |  |  |  |
| - jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky |  |  |  |
| - držadla na ručníky |  |  |  |

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 15 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - pacientský stolek | - 15 |  |  |
| - materiál – kovový 3D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev |  |  |  |
| - rozměr stolku max. 42 x 45 x 88 cm, |  |  |  |
| - výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích |  |  |  |
| - stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy |  |  |  |
| - horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí |  |  |  |
| - otevřená odkládací police |  |  |  |
| - spodní skříňka s dvířky |  |  |  |
| - prostor pro PET lahve |  |  |  |
| - zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly |  |  |  |
| - spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm |  |  |  |
| - jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky |  |  |  |
| - držadla na ručníky |  |  |  |

Další podmínky a požadavky:

V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové a elektronické verzi.

Provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu. Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění školení.

Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku. Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.

Před dodáním lůžek a stolků zadavatel požaduje možnost volby barevných dekórů.