Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 2

Název veřejné zakázky: Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod - matrace Část veřejné zakázky: 2

V souladu s ustanovením § 45 a nást. Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků.

Splnění závazných charakteristik a požadavků doloží uchazeč ve své nabídce s odkazem na příslušnou dokumentaci ke zdravotnickýchm prostředkům a jejich příslušenství, která bude součástí nabídky buď v papírové podobě nebo elektronicky na CD (např. návod na obsluhu zdravotnického prostředku, charakteristika uvedena v odd. str. …, vytištěná příslušná stránka z návodu a současně celý návod na CD apod.).

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE vč. kompresoru – 12 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - aktivní antidekubitní matrace pro minimálně III. stupeň dekubitů (velmi vysoké riziko dekubitů) |  |  |  |
| - bezvibrační chod kompresoru |  |  |  |
| - statický režim |  |  |  |
| - rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry elektrického lůžka o rozměrech: - rozměry ložné části lůžka 200 x 90 cm |  |  |  |
| - nosnost pacienta min. 130 kg | - 10 |  |  |
| - nosnost pacienta min. 200 kg | - 2 |  |  |
| - matrace přímo na rošt lůžka |  |  |  |
| - CPR ventil |  |  |  |
| - transportní režim bez kompresoru až 4 hodiny |  |  |  |
| - potah antibakteriální, voděodolný a paropropustný, snímatelný |  |  |  |
| - možnost uchycení kompresoru na lůžko |  |  |  |
| - hadice chráněné proti poškození |  |  |  |
| - alarm v případě výpadku napájení |  |  |  |
| - systém vzduchových válců |  |  |  |
| - systém střídání tlaků min. 2-1 |  |  |  |
| - náhradní kompresor | - 1 |  |  |

pasivní ANTIDEKUBITNÍ MATRACE – 195 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - pasivní antidekubitní matrace pro minimálně II. stupně dekubitů |  |  |  |
| - nosnost min. 150 kg | - 185 |  |  |
| - nosnost min. 200 kg | - 10 |  |  |
| - rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry elektrického lůžka o rozměrech: - rozměry ložné části lůžka: min. 200 x 85 cm |  |  |  |
| - výška matrace min. 12 cm |  |  |  |
| - jádro ze studené pěny |  |  |  |
| - potah pružný, voděodolný, paropropustný s možností praní do 95°C |  |  |  |

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE (pro bariatrické lůžko) – 1 ks

| parametr | počet ks | ANO/NE | hodnota/popis |
| --- | --- | --- | --- |
| - antidekubitní systém podporující prevenci a léčbu dekubitů IV. stupně dle EPUAP | - 1 |  |  |
| - nosnost až 450 kg |  |  |  |
| - automatické prodloužení či zkrácení matrace v závislosti na délce ložné plochy |  |  |  |
| - rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry bariatrického lůžka o rozměrech: - rozměry ložné části lůžka: min. 200 x min 100 cm; vnější rozměry max. 108 x 222 cm |  |  |  |
| - výška matrace max. 14 cm |  |  |  |
| - tříkomorový systém přepouštění tlaku |  |  |  |
| - kombinace vzduchové a pěnové matrace – možnost použít jako pasivní matraci s prevencí vzniku dekubitů do II. stupně |  |  |  |
| - automatické nastavení tlaku dle váhy pacienta |  |  |  |

Další podmínky a požadavky:

V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové a elektronické verzi.

Provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu. Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění školení.

Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku. Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.