Technické podmínky

Zakázka: Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. – ultrazvuk ARO

Zadavatel: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice,

541 01 Trutnov,IČ: 26000237

Požadované technické parametry – ultrazvuk přenosný

- přístroj musí být ergonomický a přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s nízkou váhou do cca 7 kg (+- 10%) pro převoz po oddělení

- výškově stavitelná poloha přístroje, pojízdný vozík

- minimálně 15“ monitor,

- frekvenční rozsah přístroje minimálně v rozsahu 1 až 16 MHz,

- intuitivní ovládání přístroje

- 1  aktivní port pro připojení zobrazovacích sond

- vestavěná baterie na provoz minimálně 2 hodiny

- jednotlačítková optimalizace upravující 2D i dopplerovské módy, automatická úprava nulové linie zisku, TGC a rychlosti u spektrální křivky,

- záznam obrazové informace na interní HDD

- archivace snímků min. ve formátech: systémová data, PC formát, DICOM,

- archivace obrazových dat v původní formě s možností úpravy základních parametrů na uložených smyčkách,

- přístroj musí být vybaven síťovým konektorem, minimálně 2 x USB s výstupem pro připojení USB flash disku nebo externího HDD

Požadovaná  zobrazení

- vysoce kvalitní 2D zobrazení s možností harmonického zobrazení na všech sondách,

- M-mód, anatomický M-mód,

- THI s pulsní inverzí,

- barevný doppler,

- širokopásmový barevný doppler,

- simultánní 2D a M-mód,

- energetický doppler,

- duplexní a simultánní 2D/PW doppler,

- duplexní CW doppler

- duplexní barevný doppler a CW doppler,

- High-PRF PW doppler,

- duplexní 2D, barevný doppler a PW doppler,

- duplexní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler,

- nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler,

- nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler,

- duální zobrazování,

- až 10 násobné zvětšení živého i zamraženého obrazu,

- odstranění šumu (tzv. speckle reduction) ve více krocích (nikoliv pouze on/off),

- real-time současné zobrazení  B – mode a B-mode + CFM v  reálném čase

- funkce vizualizace jehly

Další požadavky

- přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM obsahujícím min. Worklist, Structured Reporting a Query/Retrieve

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání,

- přístroj musí umožňovat zasílání pacientských studií (obrázků, smyček, reportů) v PC formátech do pracovní stanice pomocí LAN,

- programové vybavení pro obecné zobrazování (zejména pro vyšetření orgánů dutiny břišní a měkkých částí, přednastavení pro cévní aplikace, kardiologické vyšetření,

- možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze,

- rozpočovač na tři sondy

Požadované sondy:

- konvexní sonda pro diagnostiku orgánů dutiny břišní, frekvenční rozsah min. 2 - 5 MHz

- lineární sonda pro cévní diagnostiku, blokády periferních nervů, frekvenční rozsah min. 3.5-16 MHz

- sonda pro kardioechografické vyšetření, frekvenční rozsah min. 1.7-4.1 MHz