TECHNICKÉ PODMÍNKY

Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks videoendoskopického  systému s příslušenstvím pro endoskopické sálky pro výkony gastroskopie, kolonoskopie a ERCP. Jsou poptávány videoendoskopy, které musí splňovat minimální technické parametry, zvláště pak požadavek na kompatibilitu se stávajícím vybavením.

*Kompatibilita bude považována za splněnou dodáním videoendoskopů, které budou plně kompatibilní s již používanými videosystémy na pracovišti a to bez nutnosti adaptace (Olympus Exera II CV-180, CLV-180 a Exera III Cv-190 a CLV-190) a současně s poptávaným videosystémem, dle uvedené specifikace. To znamená, pokud zájemce není schopen kompatibilitu zajistit přímo, je možno splnit tento požadavek dodáním dalších 2 videosestav  pro endoskopické sálky a současně nahradit v rámci dodávky novými endoskopy nyní používané a to ve stejném počtu a na stejné technologické úrovni tak aby byla zajištěna stejná nebo lepší kvalita léčebné péče.  Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným příslušenstvím videosestav, odsávacím a oplachovým pumpám, elektrochirurgickým  jednotkám, automatickým desinfektorům atd.

Videokolonoskop – 1ks

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimální požadovaná hodnota/parametr | Preferovaná hodnota/parametr – hodnocené kritérium | Nabídnuto |
| Základní specifikace |  |  |  |  |
| flexibilní videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v dolní části GIT i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  | viz. základní specifikace |  |  |
| musí být vybaven elektronickým systémem nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou polohách s volbou jedné ze dvou zaostřovacích poloh endoskopické optiky, což umožňuje výrazně lépe pozorovat povrch sliznice v jejím detailu od 2 mm až po 100 mm v kombinaci s požadovaným HDTV obrazem v upraveném úzkopásmovém zobrazení nebo v bílém světle |  | 2-100mm bez možnosti nastavení dvou poloh zaostření | Duální fokus /dvě polohy zaostřovací vzdálenosti |  |
| Je požadováno technické řešení selektivního osvětlení tkáně NBI, které bude založené na hardwarovém principu a ne na softwarové úpravě obrazu. Pomocí optického filtru přímo v xenonovém zdroji světla je zabezpečeno požadované osvětlení pozorované sliznice, čímž je docíleno reálného obrazu sliznice pro precizní zobrazení s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. |  | jiná forma chromoendoskopického zobrazení | NBI – založené na hardwarovém principu pomocí optického filtru |  |
| endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů |  | viz. základní specifikace | RIT technologie tubusu OT- One Touch conector |  |
| zobrazovací systém endoskopu: |  |  |  |  |
| barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  | viz. základní specifikace | CCD |  |
| ohybová část: |  |  |  |  |
| minimální rozsah angulace – nahoru/ dolů/ doprava/ doleva - 180°/180°/160°/160° |  | viz. základní specifikace |  |  |
| optický systém s nastavitelnou zaostřovací vzdáleností – minimálně dvě polohy: |  |  |  |  |
| zorné pole |  | min. 140° | 170° |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  | viz. základní specifikace |  |  |
| hloubka ostrosti |  | 2-100 mm | 2-100mm |  |
| hloubka ostrosti - normální |  | bez možnosti nastavení | 5-100mm |  |
| hloubka ostrosti - přiblížené |  | bez možnosti nastavení | 2-6mm |  |
| pozorovací vzdálenost od distálního konce (v normálním módu) |  | min. 3 mm | 3mm |  |
| zaváděcí tubus: |  |  |  |  |
| zevní průmer distálního konce |  | max. 13,2 mm |  |  |
| zevní průměr zaváděcího tubusu |  | max. 12,8 mm |  |  |
| pracovní délka |  | min. 1680 mm |  |  |
| světlovodné kanály |  | min.2 | 3 světlovodné kanály |  |
| vnitřní průměr pracovního kanálu |  | min. 3,7 mm |  |  |
| přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy |  | viz. základní specifikace |  |  |
| požadována kompatibilita s nabízeným videosystémem a videosystémy na pracovišti CV a CLV řady 190 a 180 bez ztráty výkonu , bez optických ztrát a bez nutnosti adaptace |  | viz. základní specifikace |  |  |

Videogastroskop terapeutický – 1ks

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimální požadovaná hodnota/parametr | Preferovaná hodnota/parametr -hodnocené kritérium | Nabídnuto |
| Základní specifikace – 1 ks |  |  |  |  |
| flexibilní videogastroskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. |  | viz. základní specifikace |  |  |
| musí mít zaostřovací vzdálenost umožňující výrazně lépe pozorovat povrch sliznice v jejím detailu od 2 mm až po 100 mm v kombinaci s požadovaným HDTV obrazem v upraveném úzkopásmovém zobrazení nebo v bílém světle |  | viz. základní specifikace |  |  |
| Je požadováno technické řešení selektivního osvětlení tkáně NBI, které bude založené na hardwarovém principu a ne na softwarové úpravě obrazu. Pomocí optického filtru přímo v xenonovém zdroji světla je zabezpečeno požadované osvětlení pozorované sliznice, čímž je docíleno reálného obrazu sliznice pro precizní zobrazení s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. |  | jiná forma chromoendoskopického zobrazení | NBI – založené na hardwarovém principu pomocí optického filtru |  |
| zobrazovací systém endoskopu: |  |  |  |  |
| barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  | viz. základní specifikace | CCD |  |
| ohybová část: |  |  |  |  |
| minimální rozsah angulace – nahoru/ dolů/ doprava/ doleva - 210°/90°/100°/100° |  | viz. základní specifikace |  |  |
| optický systém: |  |  |  |  |
| zorné pole |  | min. 140° |  |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  | viz. základní specifikace |  |  |
| hloubka ostrosti |  | 2-100 mm | 2-100mm |  |
| pozorovací vzdálenost od distálního konce (v normálním módu) |  | min. 3 mm | 3mm |  |
| zaváděcí tubus: |  |  |  |  |
| zevní průmer distálního konce |  | max. 11,5 mm | 10,9 mm |  |
| zevní průměr zaváděcího tubusu |  | max. 10,5,0 mm | 10,0 mm |  |
| pracovní délka |  | man. 1030 mm |  |  |
| vnitřní průměr pracovního kanálu |  | min. 3,7 mm |  |  |
| přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy |  | viz. základní specifikace |  |  |
| požadována kompatibilita s nabízeným videosystémem a videosystémy na pracovišti CV a CLV řady 190 a 180 bez ztráty výkonu , bez optických ztrát a bez nutnosti adaptace |  | viz. základní specifikace |  |  |
| Nabízená cena za 1 ks bez DPH |  |  |  |  |
| Nabízená cena za 1 ks s DPH |  |  |  |  |

Videogastroskop  – 1ks

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimální požadovaná hodnota/parametr | Preferovaná hodnota/parametr -hodnocené kritérium | Nabídnuto |
| Základní specifikace – 1 ks |  |  |  |  |
| flexibilní videogastroskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. |  | viz. základní specifikace |  |  |
| musí mít zaostřovací vzdálenost umožňující výrazně lépe pozorovat povrch sliznice v jejím detailu od 2 mm až po 100 mm v kombinaci s požadovaným HDTV obrazem v upraveném úzkopásmovém zobrazení nebo v bílém světle |  | viz. základní specifikace |  |  |
| Je požadováno technické řešení selektivního osvětlení tkáně NBI, které bude založené na hardwarovém principu a ne na softwarové úpravě obrazu. Pomocí optického filtru přímo v xenonovém zdroji světla je zabezpečeno požadované osvětlení pozorované sliznice, čímž je docíleno reálného obrazu sliznice pro precizní zobrazení s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. |  | jiná forma chromoendoskopického zobrazení | NBI – založené na hardwarovém principu pomocí optického filtru |  |
| zobrazovací systém endoskopu: |  |  |  |  |
| barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  | viz. základní specifikace | CCD |  |
| ohybová část: |  |  |  |  |
| minimální rozsah angulace – nahoru/ dolů/ doprava/ doleva - 210°/90°/100°/100° |  | viz. základní specifikace |  |  |
| optický systém: |  |  |  |  |
| zorné pole |  | min. 140° |  |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  | viz. základní specifikace |  |  |
| hloubka ostrosti |  | 2-100 mm | 2-100mm |  |
| pozorovací vzdálenost od distálního konce (v normálním módu) |  | min. 3 mm | 3mm |  |
| zaváděcí tubus: |  |  |  |  |
| zevní průmer distálního konce |  | max. 10,0 mm | 9,2 mm |  |
| zevní průměr zaváděcího tubusu |  | max. 10,0 mm | 9,2 mm |  |
| pracovní délka |  | man. 1030 mm |  |  |
| vnitřní průměr pracovního kanálu |  | min. 2,8 mm |  |  |
| přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy |  | viz. základní specifikace |  |  |
| požadována kompatibilita s nabízeným videosystémem a videosystémy na pracovišti CV a CLV řady 190 a 180 bez ztráty výkonu , bez optických ztrát a bez nutnosti adaptace |  | viz. základní specifikace |  |  |
| Nabízená cena za 1 ks bez DPH |  |  |  |  |
| Nabízená cena za 1 ks s DPH |  |  |  |  |

Videoduodenoskop  – 1ks

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimální požadovaná hodnota/parametr | Preferovaná hodnota/parametr -hodnocené kritérium | Nabídnuto |
| Základní specifikace |  |  |  |  |
| flexibilní videoduodenoskop vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod. |  | viz. základní specifikace |  |  |
| zajištění vstupu a výstupu, pozice nástroje v pohledovém poli, výhodou je možnost mechanické fixace zaváděcího drátu např. pomocí alb. můstku pro snadnější zavádění nástrojů |  | viz. základní specifikace | Mechanická fixace |  |
| Musí být vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária pomocí tzv. „V“ drážky v můstku pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Tato drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035“ ve středu drážky a vodícího drátu 0,025“ ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose endoskopu. Jedná se o tzv. „Dual lock“ V system. |  | jiný systém mechanické fixace drátu v Albaranově můstku | „V“ systém fixace drátu |  |
| Duodenoskop musí také umožňovat využití tzv. úzkopásmového zobrazování, kdy se osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti, což umožňuje výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. |  | jiná forma chromoendoskopického zobrazení | NBI – založené na hardwarovém principu pomocí optického filtru |  |
| zobrazovací systém endoskopu: |  |  |  |  |
| barevný CCD nebo CMOS čip s celoplošným obrazem a zajištění vstupu a výstupu, pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu |  | viz. základní specifikace | CCD |  |
| průměr pracovního kanálu |  | min. 4,2 mm | 4,2 mm |  |
| ohybová část: |  |  |  |  |
| minimální rozsah angulace – nahoru/ dolů/ doprava/ doleva - 120°/90°/110°/90° |  | viz. základní specifikace |  |  |
| optický systém: |  |  |  |  |
| zorné pole |  | min. 100° |  |  |
| směr pohledu - 5° šikmý pohled |  | viz. základní specifikace | 5° šikmý |  |
| hloubka ostrosti |  | 5-60 mm |  |  |
| pozorovací vzdálenost od distálního konce |  | min. 10 mm |  |  |
| zaváděcí tubus: |  |  |  |  |
| zevní průmer distálního konce |  | max. 13,7 mm |  |  |
| zevní průměr zaváděcího tubusu |  | max. 11,6 mm | 11,3 mm |  |
| pracovní délka |  | min. 1240 mm |  |  |
| vnitřní průměr pracovního kanálu |  | min. 4,2 mm | 4,2 mm |  |
| požadována kompatibilita s nabízeným videosystémem a videosystémy na pracovišti CV a CLV řady 190 a 180 bez ztráty výkonu , bez optických ztrát a bez nutnosti adaptace |  | viz. základní specifikace |  |  |
| Nabízená cena za 1 ks bez DPH |  |  |  |  |
| Nabízená cena za 1 ks s DPH |  |  |  |  |

Videoprocesor  – 1ks

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimální požadovaná hodnota/parametr | Preferovaná hodnota/parametr -hodnocené kritérium | Nabídnuto |
| použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace. s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV |  | viz. základní specifikace |  |  |
| vysoké rozlišení obrazu ve formátu HDTV pro možné elektronické zvětšení obrazu v kombinaci s níže uvedeným úzkopásmovým či jiným zobrazováním ekvivalentní chromoendoskopii |  | viz. základní specifikace |  |  |
| videoprocesor musí také umožňovat využití tzv. úzkopásmového zobrazování, kdy se osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti, což umožňuje výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. |  | jiná forma chromoendoskopického zobrazení | NBI – založené na hardwarovém principu pomocí optického filtru |  |
| Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu |  | viz. základní specifikace |  |  |
| kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace |  | viz. základní specifikace |  |  |
| možnost nastavení obrazového výstupu 4:3, 16:9 pro HDTV monitor |  | viz. základní specifikace |  |  |
| elektronické zvětšení obrazu, tzv. Zoom |  | 1,2x | 1,2 a 1,5x |  |
| kontrast - nejméně 3 možnosti (N, H, L - Normal,High,Low) |  | viz. základní specifikace |  |  |
| nastavení barevného odstínu |  | viz. základní specifikace |  |  |
| nastavení bílé automaticky anebo ručně přes čelní panel |  | viz. základní specifikace |  |  |
| možnost zmrazení obrazu |  | viz. základní specifikace |  |  |
| kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (úložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace |  | viz. základní specifikace |  |  |
| předvolba nastavení pacientských dat minimálně pro 50 pacientů s údaji: číslo pacienta, datum naroz., věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo obrázku, videonastavení, nastavení zobrazení, indikace vyšetření, komentář |  | 20 pacientů | 50 pacientů |  |
| možnost ovládání nastavení z endoskopu |  | viz. základní specifikace |  |  |
| zobrazení min. 2 vybraných snímků na monitoru |  | 2 snímky | 4 snímky |  |
| uživatelská nastavení pro minimálně 20 různých uživatelů |  | viz. základní specifikace |  |  |
| identifikace používaného endoskopu - zobrazení na monitoru po aktivování: typ endoskopu,výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje |  | viz. základní specifikace |  |  |
| archivace obrázků - 2GB Flash Disc nebo jiný do 32 GB (FAT32 kompatibilní) |  | viz. základní specifikace |  |  |
| kompresní nahrávání snímků, bez komprese min. 200 obrázků |  | viz. základní specifikace |  |  |
| Kompatibilita: |  |  |  |  |
| plná kompatibilita s používanými a poptávanými videoendoskopy bez nutnosti adaptace ( videogastroskopy, videokolonoskopy a videoduodenoskopy ) bez nutnosti adaptace, bez ztráty výkonu a bez optických ztrát stejně jako s nabízeným zdrojem světla a monitorem. |  | viz. základní specifikace |  |  |

Zdroj studeného světla – 1ks

|  | Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimální požadovaná hodnota/parametr | Preferovaná hodnota/parametr -hodnocené kritérium |  | Nabídnuto |
|  | možnost jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu |  |  |  |  |
|  | zdroj světla musí také umožňovat využití tzv. úzkopásmového zobrazování, kdy se osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti, což umožňuje výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. | jiná forma chromoendoskopického zobrazení | NBI – založené na hardwarovém principu pomocí optického filtru |  |  |
|  | automatické uložení předchozího nastavení | viz. základní specifikace |  |  |  |
|  | automatické nastavení intenzity osvitu – minimálně 10 kroků (stupňů nastavení) nebo plynulé nastavení | 10 kroků | 17 kroků |  |  |
|  | hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W xenonová lampa nebo její ekvivalent (LED ) | LED | 300W xenon |  |  |
|  | průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin | viz. základní specifikace |  |  |  |
|  | záložní lampa - 12V/35W halogen nebo LED lampa | viz. základní specifikace |  |  |  |
|  | spuštění prosvětlování – do 7 sec | viz. základní specifikace |  |  |  |
|  | integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích | 3 kroky | 4 kroky |  |  |
|  | Kompatibilita: |  |  |  |  |
|  | plná kompatibilita s používanými a poptávanými videoendoskopy bez nutnosti adaptace ( videogastroskopy, videokolonoskopy a videoduodenoskopy ) | viz. základní specifikace |  |  |  |
|  | plná kompatibilita s nabízeným videoprocesorem pokud není jeho součástí | viz. základní specifikace |  |  |  |

Medicínský monitor – 1ks

Full HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovatelný pro využití s flexibilními endoskopy. V případě využití dalšího obrazového zdroje musí umožňovat použítí zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu, nebo PoP (Picture on Picture) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí. Musí umožňovat rotaci obrazu o 180°nebo ho zrcadlově překlopit pokud tuto funkci neumí videoprocesor.

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota/parametr | Preferovaná hodnota/parametr -hodnocené kritérium | Nabídnuto |  |
| minimální kontrast | 1000:1 | 1400:1 |  |  |
| rozlišení obrazu HDTV | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 HDTV |  |  |
| 16,8 miliónu barev, 8bit | 16,8 miliónů barev | 1,07 biliónů barev |  |  |
| zobrazovací úhel alespoň 178° | viz. základní specifikace |  |  |  |
| svítivost od 400cd/m2 | viz. základní specifikace |  |  |  |
| antireflexní úprava | viz. základní specifikace |  |  |  |
| překreslovací frekvence – max 10ms | 10 ms | 5 ms |  |  |
| Gamma – 1,8-2,4PACS | viz. základní specifikace |  |  |  |
| certifikace MDE | viz. základní specifikace |  |  |  |

Endoskopický vozík – 1ks

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota/parametr | Preferovaná hodnota/parametr -hodnocené kritérium | Nabídnuto |  |
| mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná | viz. základní specifikace |  |  |  |
| držák pro endoskopy | držák na 1 endoskop | držák na dva endoskopy |  |  |
| polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA | stojan monitoru | polohovatelné rameno |  |  |
| EURO lišta na příslušenství | viz. základní specifikace |  |  |  |
| odkapávací miska | viz. základní specifikace |  |  |  |
| držák na láhev oplachu | viz. základní specifikace |  |  |  |
| homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3m | viz. základní specifikace |  |  |  |
| zadní kryt kabeláže | viz. základní specifikace |  |  |  |
| maximální rozměry – v 1600 x š 600 x h 560 mm | viz. základní specifikace |  |  |  |