Příloha č. 1_ZD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah ± 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující  pro požadovaný medicínský účel, tj. jejich diagnostické nebo terapeutické využití.

Zadavatel nepřipouští výměnu technologií, které nejsou předmětem zakázky, není-li výměna dané technologie v zadávací dokumentaci výslovně připuštěna.

Pokud účastník nabídne zadavateli technicky srovnatelné řešení, musí v předložené nabídce prokázat jeho kvalitativní a technickou srovnatelnost s řešením požadovaným v zadávací dokumentaci a musí prokázat, že nabízené zařízení je vyhovující  pro požadovaný medicínský účel, tj. jejich diagnostické nebo terapeutické využití.

Tato možnost využít technicky srovnatelných řešení, pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na název obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu se nevztahuje na situaci, kdy zadavatel těchto výrazů použil pro vymezení požadavků na kompatibilitu nabízeného zařízení.

Všeobecné požadavky:

1 ks mobilní RTG přístroj s C-ramenem pro obecné i specializované chirurgické a ortopedické výkony.

Minimální technické požadavky:

| Popis parametru | Minimální požadovaná hodnota / parametr | Uchazečem nabízená skutečná hodnota | Preferovaná hodnota / parametr – hodnocené kritérium | Hodnocení / body |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifikace |  |  |  |  |
| Mobilní, lehké a dobře vyvážené C-rameno s VF generátorem, RTG zářičem, zesilovačem obrazu, ručním expozičním tlačítkem a nožním spínačem. Mobilní pracovní stanice se dvěma LCD monitory, ručním expozičním tlačítkem a nožním spínačem. | viz. specifikace |  | --- | --- |
| Základní vlastnosti C-ramena |  |  |  |  |
| volný prostor mezi zesilovačem obrazu a RTG zářičem | min. 75 cm |  | --- | --- |
| SID | min. 98 cm |  | --- | --- |
| Hloubka C-ramene (osa paprsku k C-ramenu) | min. 65 cm |  | min. 70 cm | 1 |
| orbitální pohyb C-ramene | min. 120° |  | min. 130° | 1 |
| rotace C-ramene (horizontální osa) | min. ± 180° |  | --- | --- |
| boční vyklonění C-ramene | min. ± 10° |  | --- | --- |
| motorizovaný vertikální pohyb | min. 40 cm |  | --- | --- |
| horizontální pohyb C-ramene | min. 20 cm |  | --- | --- |
| napájení 230 V (± 10%), 16 A, 50 Hz | Ano |  | --- | --- |
| integrovaný záložní zdroj UPS | Ano |  | --- | --- |
| RTG generátor |  |  |  |  |
| jmenovitý výkon | min. 2,2 kW |  | min. 2,3 kW | 1 |
| rozsah napětí | min. 40 – 110 kV |  | --- | --- |
| proud v rozsahu | min. 20 mA |  | --- | --- |
| digitální kontinuální i pulsní skiaskopie nastavitelná v rozsahu | min. 1 – 8 pulsů/sec |  | --- | --- |
| ruční expoziční tlačítko | Ano |  | --- | --- |
| nožní pedál se dvěma tlačítky (skiaskopie, uložení snímku) | Ano |  | --- | --- |
| integrovaný pomocný světelný nebo laserový zaměřovací kříž | Ano |  | --- | --- |
| RTG zářič |  |  |  |  |
| dvě ohniska, malé ohnisko max. 0,6 mm | Ano |  | --- | --- |
| tepelná kapacita anody | min. 70 kHU |  | min. 100 kHu | 1 |
| tepelná kapacita systému min. 1100 kHU | Ano |  | --- | --- |
| Kolimátor |  |  |  |  |
| motorizovaná irisová clona | Ano |  | --- | --- |
| rovnoběžné (paralelní clony) | Ano |  | --- | --- |
| nastavení a rotace clon bez záření (virtuální kolimátor) | Ano |  | --- | --- |
| Zesilovač obrazu |  |  |  |  |
| zesilovač obrazu | velikost 9‘‘ (23cm) |  | --- | --- |
| min. další 1 velikost vstupního pole zesilovače (zoom) | Ano |  | --- | --- |
| CCD kamera s vysokým rozlišením | min. 1024 x 1024 x 12 bit |  | --- | --- |
| plně digitální rozhraní | Ano |  | --- | --- |
| Provozní režimy |  |  |  |  |
| skiaskopické programy v min. rozsahu - skiaskopie, režim poloviční dávky, zvýšený režim skiaskopie a digitální skiagrafie, automatické i manuální nastavení expozičních parametrů | Ano |  | --- | --- |
| Mobilní pracovní stanice |  |  |  |  |
| 2 monochromatické medicínské TFT monitory na samostatném mobilním vozíku | úhlopříčka min. 18‘‘ |  | --- | --- |
| možnost vertikálního náklonu nebo posunu monitorů | Ano |  | --- | --- |
| rozlišení | min. 1280 x 1024 bodů |  | --- | --- |
| pracovní úhel | min. 170° |  | --- | --- |
| svítivost | 650 Cd/m2 |  | --- | --- |
| kontrast | 700:1 |  | --- | --- |
| vnitřní paměť pro uložení snímků v plné kvalitě | min. 20 000 snímků |  | --- | --- |
| uživatelské rozhraní pomocí klávesnice nebo dotykové obrazovky | Ano |  | --- | --- |
| pacientský adresář se snímky (akvizice a prohlížení, export i import, mazání snímků) | Ano |  | --- | --- |
| port Ethernet | Ano |  | --- | --- |
| USB port pro export snímků | Ano |  | --- | --- |
| orgánové programy nebo funkce pro automatické nastavení parametrů dle anatomie snímaného objektu | Ano |  | --- | --- |
| automatické nastavení jasu a kontrastu obrazu v závislosti na aktuálním nastavení kolimátoru | Ano |  | --- | --- |
| program pro eliminaci kovů | Ano |  | --- | --- |
| standardní software pro úpravu obrazů, automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu | Ano |  | --- | --- |
| držení posledního snímku na monitoru (LIH) bez záření | Ano |  | --- | --- |
| funkce pro zpracované obrazy - změna jasu a kontrastu, elektronický zoom, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností, stranové převrácení snímků, digitální rotace obrazu o 360°, zvýraznění hran, inverze snímku, apod. | Ano |  | --- | --- |
| Ostatní parametry |  |  |  |  |
| výstup obrazů ve formátu DICOM | Ano |  | --- | --- |
| zobrazení dávky RTG zařízení i její sumarizace na monitoru – možnost exportu i tisku | Ano |  | --- | --- |
| výstup parametrů ozáření do PACS dle požadavku SÚJB pro intervence | Ano |  | --- | --- |
| rozhraní DICOM 3.0 v | min. rozsah Storage, Worklist |  | --- | --- |
| k dodávce bude přiloženo CD s dokumetací „DICOM Conformance Statements“ | Ano |  | --- | --- |

Zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí).

Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o..

Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o.