Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)_URGENTNÍ PŘÍJEM

Název veřejné zakázky: „Pořízení ultrazvukových přístrojů – 1 přístroj pro urgentní příjem, pracoviště Náchod“ Část veřejné zakázky: 1

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu, instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:

PŘENOSNÝ UZV SYSTÉM TYPU NOTEBOOK PRO URGENTNÍ MEDICÍNU – 1 ks

| Popis parametru / Požadavek TS | Splnění TS ANO/NE | Nabízená hodnota (uchazeč vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Specifikace |  |  |
| přenosný UZV systém typu notebook pro urgentní medicínu |  |  |
| výškově nastavitelný, brzdový vozík |  |  |
| s možností připojení multifrekvenčních 2D sond a možností výměny sond za chodu přístroje |  |  |
| váha přístroje 5 kg |  |  |
| velmi kvalitní 2D zobrazení |  |  |
| monitor s barevným displejem s úhlopříčkou min. 15" a poměrem stran 4:3, min. rozlišením 1024 x 768, s možností náklonu |  |  |
| ovládací panel, s mechanickými ovládacími prvky vč. standardní alfanumerické klávesnice a standardní trackball |  |  |
| možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě |  |  |
| odolnost přístroje prosti otřesům při transportu |  |  |
| frekvenční rozsah min. 1-22MHz |  |  |
| max. zobrazovaná hloubka více jak 30 cm, s plynulým zvětšením obrazu a s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu |  |  |
| uživatelská nastavení pro každou sondu |  |  |
| programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti |  |  |
| optimalizace parametrů pro různé typy tkání |  |  |
| softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …) |  |  |
| výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase |  |  |
| automatická optimalizace B - obrazu a dopplerovského zobrazení |  |  |
| automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, S/D, D, PI, RI |  |  |
| ukládání a úprava smyček |  |  |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |
| režimy a zobrazení pro všechny sondy: B, B/B, M, B/M, Color doppler, CFM, THI, PD, TDI, HPRF, PW doppler vč. steeringu na lineární sondě v rozmezí min. +/-20st |  |  |
| CW doppler |  |  |
| anatomický M-mód |  |  |
| barevný M-mód, |  |  |
| duplexní a triplexní mód v reálném čase |  |  |
| uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru |  |  |
| zobrazení z více úhlů nastavitelné v několika úrovních – min. 3 úrovně |  |  |
| Dual-live mód |  |  |
| možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) |  |  |
| funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast |  |  |
| trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |  |
| harmonické zobrazení |  |  |
| SW pro redukci specklí/šumu |  |  |
| pokročilejší kardiologické analýzy na principu Speckle Strain |  |  |
| panoramatické zobrazení |  |  |
| SW pro zvýraznění jehly při punkci |  |  |
| Sondy |  |  |
| konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní s min. frekvenčním rozsahem 2-5MHz |  |  |
| lineární sonda pro cévní použití a vyšetření měkkých částí s min. frekvenčním rozsahem 5-12MHz |  |  |
| sektorová sonda pro kardiologické použití, TCD a vyšetření dutiny břišní s min. frekvenčním rozsahem 2-4MHz |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |
| síťové napájení 230V/50 Hz |  |  |
| podpora jícnové sondy, hokejkové lineární sondy, vysokofrekvenční lineární sondy (22 MHz) |  |  |
| softwarové vybavení pro urgentní medicínu, kardiologii, radiodiagnostiku |  |  |
| výstupy a archivace: LAN, USB 2.0, podpora Wi-Fi přenosu dat, digitální video výstup, vnitřní archivační systém s min. 150 GB HDD |  |  |
| protokol DICOM 3.0 – minimálně Storage (komunikace s PACS), Worklist (komunikace s NIS) |  |  |
| paměťová smyčka pro uchování min. 30s záznamu |  |  |
| provoz na interní baterii min. 30 min, provoz s externí baterii (součástí vozíku) min. 90 min |  |  |
| napájecí adaptér |  |  |
| export dat na libovolné externí zařízení typu USB ve formátu AVI, JPEG, atd. |  |  |
| videotiskárna pro vedení černobílé dokumentace |  |  |
| přenosné pouzdro pro přístroj, příslušenství a sondy |  |  |

V rámci plnění smlouvy zadavatel (kupující požaduje):

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, …),

- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu),

- délka záruky min. 24 měsíců,

- v případě zdravotnického prostředku – registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění), v přechodném období (§ 97 a § 98) dle zákona č. 123/2000 Sb., § 31 v platném znění,

- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně spotřebního materiálu) a bez vyzvání,

- bezplatně zaškolení/instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem,

- dodání licenčního ujednání týkající se veškerého dodaného SW včetně licencí,

- 1x návod v ČJ (1x tištěný) – při dodání přístroje.

Do nabídky zadavatel (kupující) mimo jiné požaduje:

- součástí nabídky bude elektronický nosič (CD/DVD, …) kde bude:

- Prohlášení o shodě,

- CE certifikát,

- Uživatelský manuál v ČJ,

- Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR).

Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí). Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o.. Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o.

Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel.