## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Vrtačky chirurgické vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Univerzální modulární systémy pro ortopedickou a traumatologickou kostní operativu
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Akumulátorový modulární kostní stroj pro ortopedickou a traumatologickou kostní operativu
Celkový počet 1ks
Možnost sterilizace párou při teplotě 134°C
Kanylace do průměru min. 4 mm
Možnost směru otáčení doprava i doleva
Plynulá regulace otáček se systémem okamžitého zastavení
Možnost upnutí různých nástavců
Uzamykatelné víko těla pohonné jednotky s pojistkou v případě samostatného vyjímatelného výkonového modulu obsahujícího motor, řídicí a diagnostickou jednotku a akumulátor, nebo tělo pohonné jednotky, obsahující motor, řídicí a diagnostickou jednotku, s ochranou proti vniknutí vody v případě oddělitelných akumulátorů
2ks samostatný výkonový modul obsahující motor, řídicí a diagnostickou jednotku a akumulátory, nebo 2ks autoklávovatelných akumulátorů, příp. 2ks akumulátorů s autoklávovatelným pouzdrem
Příslušenství:
- rychlospojka AO/ASIF
- sklíčidlo na vrtáky s klíčem, upínací rozsah min. 0,5 - 6,5 mm
- nástavec pilový oscilační nebo samostatná akumulátorová oscilační pila
- rychlospojka pro Kirschnerovy dráty o průměru v rozsahu min. 1,8 - 4,0 mm
- nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny
- RTG-transparentní převodovka s připojovacím adaptérem
- nabíječka akumulátorů s analýzou a indikací stavu akumulátorů (pokud je společná i pro následující kostní stroj, postačí pouze 1ks celkem)
Akumulátorový modulární kostní stroj pro ortopedickou a traumatologickou kostní operativu
Celkový počet 1ks
Možnost sterilizace párou při teplotě 134°C
Kanylace do průměru min. 3,2mm
Možnost směru otáčení doprava i doleva
Plynulá regulace otáček se systémem okamžitého zastavení
Možnost upnutí různých nástavců
Příslušenství:
- rychlospojka AO/ASIF
- sklíčidlo na vrtáky s klíčem, upínací rozsah min. 0,5 - 6,5 mm
- nástavec pilový oscilační na malé kosti
- rychlospojka pro Kirschnerovy dráty o průměru v rozsahu min. 0,8 - 3,2 mm
- RTG-transparentní převodovka s připojovacím adaptérem
- 2ks autoklávovatelný akumulátor, nebo 2ks akumulátor s autoklávovatelným pouzdrem
- nabíječka akumulátorů s analýzou a indikací stavu akumulátorů (pokud je společná i pro předchozí kostní stroj, postačí pouze 1ks celkem)
Vzduchový modulární kostní stroj pro ortopedickou a traumatologickou kostní operativu
Celkový počet 1ks
Pohon medicinálním vzduchem o tlaku 6-7 bar
Možnost sterilizace párou při teplotě 134°C
Kanylace do průměru min. 3,2mm
Možnost směru otáčení doprava i doleva
Plynulá regulace otáček se systémem okamžitého zastavení
Možnost upnutí různých nástavců
Příslušenství:
- rychlospojka AO/ASIF
- sklíčidlo na vrtáky s klíčem, upínací rozsah min. 0,5 - 6,35 mm
- nástavec pilový oscilační nebo samostatná vzduchová oscilační pila
- nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny
- hadice vzduchová dvoucestná, délka min. 5m, s rychlospojkou pro připojení do zdrojového mostu medicinálních plynů
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální vzduch)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tyto 3 listy budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)