## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název zakázky: Monitor vitálních funkcí pro novorozence
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Lůžkový transportní monitor pro sledování vitálních funkcí novorozeneckých pacientů
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Monitor
Celkový počet 1 ks (jeden)
Modulární koncepce
Možnost transportu
Barevný LCD displej s úhlopříčkou min. 10" (hodnoceným parametrem bude délka úhlopříčky v jednotkách "palce", účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede délku úhlopříčky nabízeného monitoru, přičemž min. délka úhlopříčky monitoru musí činit 10"). Tato položka je součástí hodnotících kritérií - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 30%
Současné zobrazení min. 5 volně konfigurovatelných křivek + dalších min. 5 číselných údajů, vše na jedné obrazovce
Uživatelská konfigurovatelnost nastavení obrazovky pacienta
Komunikace s obsluhou v českém jazyce
Uživatelsky nastavitelné alarmy
Min. 3 barevně odlišené úrovně alarmu
Změna intenzity zvukového alarmu
Zobrazení trendů v grafické nebo číselné formě zpětně po dobu min. 24 hodin
Napájení ze sítě 230V / 50Hz i z integrovaného akumulátoru
Integrovaná termotiskárna
Možnost rozšíření o další moduly (např. pro měření CO2)
Sledované parametry - minimální rozsah:
EKG 3-5 svodů se zobrazením všech EKG kanálů
Srdeční frekvence
ST analýza
Respirace metodou transthorakální impedance
SpO2 včetně plethysmografické křivky
NIBP měření statimová, v nastavených intervalech, ruční v akutních případech
1x IBP
1x teplota
Základní detekce arytmií
Použitá technologie měření SpO2: MASIMOÒ (Tato položka je součástí hodnotících kritérií - viz bod 14. Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 14 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. |  |  | 70%
Maximální přípustné celkové vnější rozměry z důvodu prostorového umístění: Š x H x V: 430 x 270 x 300 mm
Příslušenství
Pojízdný stojan pro transport, s odkládacím prostorem pro příslušenství (senzory, kabely, manžety ...)
Základní příslušenství, nutné pro zahájení plného provozu (senzory, kabely, manžety ...)
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodu el. energie
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech úseku porodních sálů.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Poznámka: Tyto 3 listy budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)